### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909					REGON:050644804

Łapy,  29.06.2018r.

DAO.261.3.ZP/3/2018

Wszyscy wykonawcy / uczestnicy

postępowania

PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI 
DO PRZETARGU, WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr  ZP/3/2018/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii 
i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach”, nr ZP/3/2018/PN, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dotyczy Kolumna anestezjologiczna – 4 kpl. - Zadanie nr 3,

Prosimy o informacje, jakiego rodzaju i jakiej grubości jest strop, do którego będą mocowane w/w urządzenia?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że strop na którym będą mocowane urządzenia jest grubości 24 cm i jest wykonany z żelbetu.

Pytanie nr 2 dotyczy Kolumna anestezjologiczna – 4 kpl. - Zadanie nr 3,

Prosimy o potwierdzenie, czy w wypadku potrzeby wzmocnienia stropu lub wykonania dodatkowej konstrukcji stalowej do powieszenia urządzeń, które są przedmiotem dostawy w/w dodatkowe prace nie będą w zakresie dostawcy urządzeń?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że zaprojektowana konstrukcja nie wymaga dodatkowych wzmocnień

Pytanie nr 3 dotyczy Kolumna anestezjologiczna – 4 kpl. - Zadanie nr 3,

Prosimy o informację czy do miejsc mocowania w/w urządzeń doprowadzone jest zasilanie wyspecyfikowanych w SiWZ punktów poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych oraz gniazd sieci komputerowej?

Odpowiedz:  Zamawiający informuje, że jest doprowadzone

Pytanie nr 4  dotyczy defibrylatorów w zadaniach nr 1,2,3

proszę o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatorów w ogłoszeniu o zamówieniu Nr sprawy – ZP/3/2018/PN  „Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach” w zadaniach numer 1,2 i 3. Oferowane przez nas defibrylatory są powszechnie stosowane na oddziałach szpitalnych i w stacjach pogotowia ratunkowego, ponieważ cechują się bardzo dobrą jakością do oferowanej ceny, konstrukcja słynie z niezawodności i długowieczności co znacząco przekłada się na obniżenie ponoszonych przez użytkownika kosztów eksploatacyjnych po wygaśnięciu okresu udzielonej gwarancji.

Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

Defibrylacja ręczna i tryb AED

Urządzenie wyposażone w trybie AED zgodny z aktualnymi wytycznymi z roku 2015

Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

System oceny wykrywający ruch pacjenta.

Zakres wyboru energii w J  2-360 J w trybie manualnym.

Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED.

Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej  25

Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s

Ekran monitora kolorowy

Przekątna ekranu monitora  5,7 cali

Zasilanie sieciowo – akumulatorowe

Możliwość wykonania kardiowersji

Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem  5,8 kg

Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci

Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm

Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V

Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń z możliwością rozbudowy do 7 odprowadzeń

Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min

Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv

Możliwość wykonania stymulacji w trybach  „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne

Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min

Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA

Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie.

Możliwość rozbudowy o raportowanie bezprzewodowe danych technicznych urządzenia (autotesty) oraz archiwizacji zapisu zdarzeń i parametrów pacjenta

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza w całości pod warunkiem kompatybilności kabli EKG z zaoferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami

Pytanie nr 5 dotyczy Urządzenie do ogrzewania pacjenta

Punkt 5 – Prosimy o dopuszczenie ergonomicznego urządzenia o wadze 7,3 kg

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 6 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o kompatybilnych ze standardowym wyposażeniem sal operacyjnych, wybudzeniowych i intensywnej terapii wymiarach: 33 cm wysokości x 33 cm głębokości x 36 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 12 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia grzewczego wykorzystującego wysoce efektywny filtr powietrza MERV 14 dla cząstek 0,2 mikronów czyli zapewniający filtracje zarówno bakterii jak i wirusów.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 14 – Prosimy o dopuszczenie urządzenia z wbudowanym licznikiem przepracowanych godzin informujący o konieczności dokonania przeglądu poprzez jego wizualną kontrolę zgodnie z instrukcją obsługi.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 15 – prosimy o dopuszczenia urządzenia o średnim poborze mocy 800W, co gwarantuje szybkie dojście do zadanej temperatury grzania oraz efektywne ogrzewanie podczas użytkowania ogrzewania.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 18 - - Prosimy o dopuszczenie dostępnych kołderek grzewczych wykonanych z nietkanego polipropylenu i folii, które są niepalne, oraz przezierne dla promieni rentgenowskich a zarazem zapewniają utrzymanie ciepła pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 19 – Prosimy o dopuszczenie kołder grzewczych dla pacjenta, na cale ciało o długości 215cm+/- 3 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. Urządzenie do ogrzewania płynów

Punkt 22 – Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które uzyskuje zadaną temperaturę grzania  41C w czasie krótszym niż 2 minuty (zwykle w czasie sekund – w zależności od temperatury otoczenia), w tym również osiągnięta jest temperatura wyjściowa przetaczanych płynów o wejściowej temperaturze 10C nawet podczas dużych przetoczeń

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 28 - prosimy o dopuszczenie jednoczęściowego systemu grzewczego z wymiennymi kasetami, które podłączane są do wkłucia u pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 29-Prosimy o dopuszczenie urządzenia do puszczonego do pracy w warunkach przewidzianych do użytkowania przez zamawiającego przechowywanego i transportowanego w temperaturze -20 do +45C

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 30 – Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego konstrukcja zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wewnętrznym i niewymagającego zanurzania w celu jego dezynfekcji i czyszczenia, co również zwyczajowo nie jest stosowane w przypadku urządzeń elektrycznych

Odpowiedz:  Zgodnie z zapisami SIWZ

Punkt 31 – Prosimy o dopuszczenie urządzenia o dopuszczalnej wilgotności względnej podczas pracy od 10% do 85%

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Punkt 32 - prosimy o dopuszczenie jednoczęściowego systemu grzewczego o wymiarach: 19 x 11 x 25 cm, zapewniającego automatyczną kontrolę temperatury grzania 43°C 4 x/1sekundę, z wymiennymi kasetami, które podłączane są do wkłucia u pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 dot zadania nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 12 ma na myśli pompę do żywienia dojelitowego o wskazanych poniżej parametrach:

| 1. | Pompa do podawania diet enteralnych (dożołądkowych i dojelitowych). |
| --- | --- |
| 2. | Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h |
| 3. | Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml |
| 4. | Zasilanie z sieci lub akumulatora |
| 5. | Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy |
| 6. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy -akustyczny i optyczny) |
| 7. | Wbudowany zacisk umożliwiający przymocowanie do stojaka |
| 8. | Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h |
| 9. | Zakres szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h |
| 10. | Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h |
| 11. | Zasilanie sieciowe: 220–240 V; 50–60 Hz; 0,125 A |
| 12. | Zasilanie akumulatorowe: 12 V; 1,2 A |
| 13. | Czas ładowania: 12-16 h |
| 14. | Możliwość płukania pod bieżącą wodą ,odporność na zalanie wodą – klasa IPX5 |
| 15. | Pompa do użytku zarówno stacjonarnego i przenośnego , małe wymiary i masa do 400g |

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 7 dot. Istotnych postanowień umowy

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 oraz załącznik nr 3a §1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda naprawa urządzenia trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia.”?

Odpowiedz: 9.	 Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla nowo wymienionych elementów do 6 miesięcy ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „W razie trzykrotnej naprawy urządzenia (…).” ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze dostarczane zostało w przypadku napraw trwających powyżej 5 dni roboczych ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 1, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy załącznika nr 3a § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad w jednostce uprawnionej przez producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy.” ?

Odpowiedz: 4. Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy załącznika nr 3a § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin gwarancji wynosi 6 miesięcy na roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia 
i instalację.” ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy załącznika nr 3a § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ Zamawiający zrealizuje uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego, umowy i karty gwarancyjnej.” ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 3

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 9

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 13

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku  powyższym prosimy o zmianę treści par. 6 ust. 13 i nadanie mu brzmienia:

„13.	W razie dwukrotnej naprawy danego podzespołu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowy.”

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 14

Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy i gwarancji

Dotyczy wzoru umowy par. 8 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Z poważaniem,

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami umowy

Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie nr 3 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii

Pytanie dotyczące poz. 634

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji komputera typu All-in-One  wraz z oprogramowaniem umożliwiającym archiwizację badań (zdjęcia, video) z bezterminową licencją z możliwością zamocowania na oferowanym w pakiecie wózkiem medycznym ? Rozwiązanie takie jest dużo bardziej funkcjonalne i wygodne z punktu widzenia użytkownika.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące poz. 644

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka medycznego wyposażonego w min. 2 półki (obie z możliwością regulacji położenia góra/dół) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące poz. 647

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka medycznego wyposażonego o maks. wymiarach (wys. x gł. x szer.) : 1205mm x 680mm x 640mm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące poz. 648

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka medycznego o wadze maks. 70kg ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 dotyczące Zadanie nr 4 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii – poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie i określenie producenta szpitalnych systemów HIS i PACS , z którymi Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego systemu dokumentacji badań endoskopowych  ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że ma podpisana umowę z firmą KAMSOFT PODLASIE Sp. z o. o.

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie i określenie z jakiej listy roboczej (którego producenta systemu szpitalnego) Zamawiający wymaga pobierania zleceń do systemu dokumentacji badań  (czy z HIS czy z PACS) ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii – poz. 2

Zamawiający wymaga zaoferowania 2 licencji oprogramowania (dwa stanowiska roboczo-opisowe)  w związku z tym gdzieś trzeba zainstalować bazę danych i główny moduł komunikacyjny HL7/DICOM w związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający udostępni serwer z macierzą dyskową z systemem WINDOWS Server 20xx dla celów archiwizacji badań endoskopowych czy wymaga zaoferowanie w/w serwera w komplecie z systemem.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie i określenie czy na Sali endoskopowej jest sieć LAN o prędkości min. 1 GBIT?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, iż posiada doprowadzenie sieci LAN o prędkości min 1GBIT

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii – pkt 143

Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz zestawem drukarki kolorowej (do wydruków generowanych z badań raportów na których są zdjęcia) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o wyodrębnienie części Zadania nr 4 t.j. „Oprogramowanie do obsługi pracowni endoskopii” do odrębnego Zadania np. Zadania nr 5 u możliwi to złożenie konkurencyjnej oferty na cześć związaną z kompleksowym rozwiązaniem dla systemu archiwizacji i integracji pracowni endoskopowej z centralnym szpitalnym systemem informatycznym

Odpowiedz:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dot. zadani nr 1, 2, 3,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ”Pompa infuzyjna” oraz „Pompa objętościowa” z Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

Pompa infuzyjna strzykawkowa

•	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

•	Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki z płynem przy wyłączonym urządzeniu.

•	Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” w pełni dotykowym ekranie

•	Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

•	Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h

•	Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

•	Ochrona przed zalaniem: IP 24

•	Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,7 kg

•	Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin

•	Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach

•	Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

•	Możliwość podłączenia poprzez nowoczesny port USB

•	Regulacja głośności: 10 poziomów

•	Możliwość ręcznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

•	Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

Parametry podaży

•	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml

•	Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

•	Dokładność podaży: +/- 2%

•	Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

•	Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz  ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h, KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24h

•	Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów z rozdzielczością 75 mmHg

•	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

•	Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

•	Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb TIVA, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków, tryb mikro.

•	Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

•	Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z możliwością wyłączenia przez użytkownika

•	Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu

•	Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, który w razie potrzeby, można w każdej chwili zdemontować w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce

•	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

•	Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

•	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

•	Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

•	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

•	Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

•	Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h

•	Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

•	Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1800 ml/h

•	Lista leków: 40 pozycji

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

•	Parametry infuzji dla leków:

1.	Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus

2.	Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego

3.	Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Alarmy

•	Wskaźnik pracy pompy

•	Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

•	Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

•	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

•	Alarm pustej strzykawki

•	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

•	Alarm okluzji

•	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

•	Alarm rozładowanego akumulatora

•	Alarm braku lub źle założonej strzykawki

•	Alarm wstępny przed końcem infuzji

•	Alarm wysokiego ciśnienia

•	Alarm braku zasilania

•	Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

•	Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

•	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

•	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

•	Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

•	Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

•	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

•	Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Pompa infuzyjna objętościowa

•	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

•	Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym

•	Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

•	Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9 h przy przepływie 25ml/h

•	Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

•	Ochrona przed zalaniem: IP 24

•	Waga 1,7 kg

•	Funkcja Stand-by

•	Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu

•	Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

•	Możliwość podłączenia poprzez port USB

•	Regulacja głośności: 10 poziomów

•	Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

•	Automatyczne domykanie drzwiczek pompy

•	Automatyczny blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek

Parametry podaży

•	Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

•	Dokładność podaży: +/- 5%

•	Możliwość zaprogramowania podawania  w co najmniej jednostkach: kcal/h, mg/h, µg/h, mg/kg/min, µg/min, mg/min, µg/kg/min, mol/h, kcal/kg/min, mol/h oraz /24h

•	Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów

•	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

•	Bolus manualny i automatyczny

•	Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb czujnika kropli, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków.

•	Rejestr zdarzeń

•	Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h

•	Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej

•	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

•	Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

•	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

•	Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

•	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

•	Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

•	Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h

•	Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

•	Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1200 ml/h

•	Biblioteka leków, 40 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

Alarmy

•	Wskaźnik pracy pompy

•	Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

•	Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

•	Alarm wstępny przed opróżnieniem aparatu

•	Alarm pustego aparatu

•	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

•	Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji ( przed albo za pompą )

•	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

•	Alarm rozładowanego akumulatora

•	Alarm braku lub źle założonego aparatu

•	Alarm wstępny przed końcem infuzji

•	Alarm wysokiego ciśnienia

•	Alarm braku zasilania

•	Alarm błędu systemu

•	Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, stan infuzji, nazwa oraz objętość używanego aparatu infuzyjnego

•	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

•	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

•	Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

•	Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

•	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

•	Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 dotyczy  Zadania 1, aparat do znieczulenia :

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatu do znieczulenia do oddzielnego pakietu lub na składanie ofert częściowych, na poszczególne pozycje w Zadaniu nr 1?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 121 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z awaryjnym zasilaniem elektrycznym całego systemu, z wbudowanego akumulatora, przez 30 min. w warunkach ekstremalnych i 90 min. w warunkach standardowych ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 122 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 123 Czy Zamawiający dopuści wbudowany ssak inżektorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 128 Czy Zamawiający dopuści  system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie 25%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 133 Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 137 Czy Zamawiający dopuści ekran respiratora, na ramieniu  aparatu, ekran respiratora kolorowy o przekątnej 15 cali?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 145 Czy zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji  przy pomocy dźwigni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 146, 147, 166 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez funkcji opisanych w pkt. 146, 147 i 166 Rozwiązania te są charakterystyczne tylko dla jednego producenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 149 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 152 Czy Zamawiający dopuści regulacje ciśnienia PEEP od 4 do 30cm H2O?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 160 Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O2 w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 163 Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie  poprzez jej skręcenie do minimum? Opisane rozwiązanie jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego producenta, co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 164 Czy Zamawiający dopuści respirator o napędzie pneumatycznym, sterowany elektronicznie?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 167 Czy Zamawiający dopuści regulację Plateau zakresie 5-60%?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 – dot. Zał. nr 1 – Opis nr 4  dot. Zadanie nr 4 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii

Pytanie dot. poz. 4  – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (m.in. endoskopów , usg , mikroskopów oraz innych, w szczególności dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu) oraz ich rejestrację i przetwarzanie przez zestaw narzędzi analizy obrazu w tym min. powiększanie , opisywanie, filtrowanie, obliczenia i pomiary , oznaczanie , oprogramowanie umożliwiające także tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  dot. poz. 5– dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające przegląd i analizę na stacji roboczej wyników (obrazów, filmów)  z urządzeń obrazujących tj.  m.in. endoskopów , usg , kolposkopu itp. ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 8 i 9 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie i dookreślenie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający jednego wymogu funkcjonalności opisanego w w/w pozycjach nie rozbił na 2 odrębne. Prosimy o korektę i scalenie w/w pozycji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dot. poz. 13 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające wydruk zleceń , skierowań , historii choroby (raportów z badań) ?  - wydruki recept realizowane są z poziomu szpitalnego systemu HIS a nie programu do archiwizacji.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 16 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie posiadające zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego jak w  Pyt. 1 . (funkcja filtrowania odbywa się z poziomu oferowanego procesora obrazu endoskopowego , opisane funkcje kwantyfikacji i kwalifikacji obrazów nie znajdują zastosowania w endoskopii – są to funkcje typowe dla okulistyki ) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 21– dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o rezygnację z wymogu opisanego w poz. 21 – aktualizacja bazy leków odbywa się  z poziomu szpitalnego systemu HIS a nie programu do archiwizacji badań endoskopowych

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią dot.  pozycji 13 w/w

Pytanie dot. poz. 28 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z  funkcją poufności danych dzięki zastosowanemu systemowi uprawnień dla użytkowników , zapis/odczyt zdjęć i filmów pomiędzy serwerem a stacją roboczą odbywa się przez port i adres IP (a nie udostępniony katalog do odczytu / zapisu – zatem brak jest możliwości wglądu do plików dla osób „trzecich” bez uprawnień) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 16 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o rezygnację z wymogu opisanego w poz. 28 – aktualne przepisy RODO tego zabraniają.

Odpowiedz: Zamawiający rezygnuje

Pytanie dot. poz. 30 - Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z możliwością manualnego wyboru konkretnego modelu endoskopu do badania z poziomu oprogramowania - wybór aparatów z definiowanej listy (wybór i identyfikacja aparatu przy pomocy kodów kreskowych dot. przede wszystkim mycia i funkcji myjni) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 34 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z możliwością przeszukiwania bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko , PESEL , nr karty pacjenta ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 38 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o rezygnację z opisu zawartego w poz. 38. – był już opisany w poz. 13 (recepty) i poz. 21 (baza leków) , funkcje te dotyczą bezpośrednio szpitalnego systemu HIS a nie programu do archiwizacji badań. Zastosowanie mają zatem Pytanie nr 4 i Pytanie nr 6

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią dot.  pozycji 13 w/w

Pytanie dot. poz. 39 i 40 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie i dookreślenie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający jednego wymogu funkcjonalności opisanego w w/w pozycjach nie rozbił na 2 odrębne. Prosimy o korektę i scalenie w/w pozycji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dot. poz. 43– dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne , stosowane w endoskopii tj. takie gdzie  filtrowanie obrazu odbywa się z poziomu oferowanego w zadaniu procesora obrazu endoskopowego a nie systemu do archiwziacji ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 44 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie ew. odstąpienie od wymogu opisanego w w/w pozycji . Wymóg ten powtarza się już 3 raz w opisanym pakiecie (patrz Poz. 4 – Pytanie 1 i poz. 16 – Pyt. 5)

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie dot. poz. 4,16

Pytanie dot. poz. 52– dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Czy Zamawiający dopuści gwarancję , serwis i nadzór autorski w zakresie oprogramowania 24 miesiące tak jak jest to opisane dla pozostałego sprzętu ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. poz. 44 – dot. Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii

Prosimy o doprecyzowanie i określenie producenta i modeli myjni endoskopowych które maja być podłączone do systemu archiwizacji ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż system powinien umożliwiać podłączenie następujących myjni KAigen Choyang, Innova Steelco Olympus

Pytanie nr 13. Zał. nr 1 – Opis nr 1 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 1Zadanie 1- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego

Pytanie dot. Łóżko transportowe – poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie: Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca: min. 53 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14.  Zał. nr 1 – Opis nr 1 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 1Zadanie 1- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego

Pytanie dot. Aparat do znieczulenia z monitorem poz. 217;218;219;220

Prosimy o dopuszczenie pomiaru gazów anestetycznych oraz kapnografii z poziomu aparatu do znieczulenia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15.  Opis nr 2 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 2 Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Chiurgii

Pytanie dot. Wózek do przewozu pacjenta  – poz. 21.

Prosimy o dopuszczenie: Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca: min. 53 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16. dot. Zadanie nr 3 Urzadzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii

Pytanie dot. Łóżko transportowe  – poz. 496.

Prosimy o dopuszczenie: Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca: min. 53 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17. dot. Zadanie nr 4 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii

Pytanie dot. poz. 1.  Stół do badań endoskopowych

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaistniała omyłka pisarska w pozycji nr 1 powyższej tabeli technicznej – puste miejsce w tabeli?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, ze będzie to ujęte w modyfikacji SIWZ

Pytanie dot. poz. nr 2 – Stół do badań endoskopowych – poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie min.2 częściowego blatu z regulacją mechaniczną lub gazową segmentu głowy oraz przerwami pomiędzy segmentami zlicowanymi w sposób umożliwiający regulację pochylenia poszczególnych części stołu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – Stół do badań endoskopowych – poz. 6.

Prosimy o dopuszczenie : „jednolity materac o wysokości min. 4 cm, elastyczny, wodoodporny oraz odporny na środki do dezynfekcji.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18. Dot. Monitora pkt 12.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu tj. z wejścia DVI na rzecz min. HDMI, oraz z wejść analogowych jako nieużywanych przy tej klasie procesora.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 19. Dot. Monitora pkt 13.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Nowoczesne rozwiązanie technologiczne stanowiące o klasę wyżej w parametrach są w standardzie w parametrach monitora.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Modyfikacja TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w dniu dzisiejszym zostało przesłane do publikacji w DUUE (skan ogłoszenia złączony na stronie internetowej Zamawiajacego) , dokonanie zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Rozdział XIV Składanie i otwarcie ofert

Z treści o brzmieniu z punktu 14.1oraz 14.4. :

14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji, sekretariat, p. 109,

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji, p. 108

Na treść o brzmieniu z punktu 14.1oraz 14.4.

14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji, sekretariat, p. 109,

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji, p. 108

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z treści o brzmieniu z punktu 14.1oraz 14.4. :

  - Wadium składa się w:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy,

ul. Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji).

nie później niż do dnia 9.07.2018 r. do godziny 11:00

  - Kopertę, o której mowa w pkt. 12.7 należy zaadresować według poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy,

ul. Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji)

Wadium do przetargu

„Zakup wraz dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii 
i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 9.07.2018 r. GODZ. 11:15

  - Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

Na treść o brzmieniu z punktu 14.1oraz 14.4.

  - Wadium składa się w:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy,

ul. Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji).

nie później niż do dnia 16.07.2018 r. do godziny 11:00

  - Kopertę, o której mowa w pkt. 12.7 należy zaadresować według poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy,

ul. Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji)

Wadium do przetargu

„Zakup wraz dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii 
i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16.07.2018 r. GODZ. 11:15

  - Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w zał. Nr 1dot. Opisu nr 4 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie  nr 4 Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii do SIWZ, których modyfikacja została opublikowana na stronie Zamawiającego wraz z niniejszym dokumentem,

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/2018/PN.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

1/ a/a