## Arkusz1
załacznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto (PLN) | Wartość Pakietu brutto (PLN)
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22 | 22
23 | 23
24 | 24
25 | 25
26 | 26
27 | 27
28 | 28
29 | 29
30 | 30
Razem
………………….
miejsce i data |  |  | ………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet nr 1
Pakiet Nr 1 RĘKAWICE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Rękawice lateksowe , pudrowane. Poziom białek lateksowych: ≤ 89 µg/g- potwierdzone raportem badań z jednostki niezależnej, AQL 1,0, pewny chwyt dzięki mikroteksturze na całej powierzchni rękawicy,Anatomiczne ukształtowanie, rolowany mankiet, zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 części 1,2, 3, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388. Długość min rękawicy 285mm. Grubości: na palcu 0,16±0,02mm, dłoni 0,14±0,02mm, mankiet 0,12±0,02mm. Rękawice pakowane podwójnie –opakowanie oznaczeniem rozmiaru rękawicy. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6.0-9.0. Do wyboru przez zamawiającego. Pakowanea =100szt | op=50 par | 80 |  |  | 8%
2 | Rekawice chirurgiczne, syntetyczne wykonane z polichloroprenu (bezlateksowe). Jałowe., wykończenie (gładkie) oraz zwijany mankiet. Bezpudrowe, Rozmiary do wyboru przez zamawiającego 6.0- 9.0 do wyboru przez Zamawiajacego pakowane a=100szt | op=50 par | 4 |  |  | 8%
3 | Rękawica diagnostyczna lateksowa ,bezpudrowa ,niejałowa ,z wewnętrzną warstwą polimerową , teksturowana , mankiet rolowany , kształt uniwersalny , zawartość protein ≤50 µg/g, AQL≤1,5 , Produkt zarejestrowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kat III. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością. Produkt zgodny z wymaganiami. EN 455:1-4, EN 374 1,2, ASTMF 1671. Długość min 240mm, Grubości na palcu 0,12±0,02, dłoń 0,10 ±0,02. Rozmiar XS-XL do wyboru. Pakowane a=100szt. | op=50 par | 1000 |  |  | 8%
4 | Rękawica diagnostyczna nitrylowa, bezpudrowa ,niejałowa , o wysokiej rozciągliwości , teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowana od strony wewnętrznej, pokryta polimerem na stronie roboczej, produkt zarejestrowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG, dopuszczony do kontaktu z żywnością-potwierdzone piktogramami na opakowaniu, Zgodne z wymaganiami ASTM D6319, EN 455 części 1,2,3,4 odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN 374-1,2,3,EN 420, EN 388, mankiet rolowany , kształt uniwersalny , odporne na przenikanie min 4 cytostatyków na min. 3 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. AQL 1,0, długość minimalna 240mm , Grubości na palcu 0,08±0,02, dłoń 0,07±0,02 mankiet 0,06±0,02. Rozmiar XS-XL do wyboru, pakowane a=200 bądz 180szt. | op=100 par | 1300 |  |  | 8%
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08±0,01, dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar XS,S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu, pakowane a 250szt. (rozmiar XL-240szt )Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do plastikowych uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki niezależnej od producenta.Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN 374-1,2,3, EN 420, EN 388 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, Odporne na przenikanie min 10 cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. | op= 125 par | 50 |  |  | 8%
5a | Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawic mocowany do ściany w 3 miejscach, rozmiar podstawy 12cm x 13cm (+/- 5%) kompatybilny z rękawicami z pozycji 5 | szt | 10 |  |  | 8%
5b | Uchwyt naścienny jednolity potrójnie dzielony (3 w 1), mocowany do ściany w 3 miejscach, kompatybilny z rękawicami z pozycji 5 | szt | 10 |  |  | 8%
6 | Rękawica diagnostyczna vinylowa, bezpudrowa ,niejałowa ,powierzchnia gładka , mankiet rolowany , kształt uniwersalny , AQL≤1,5 ,zgodna z normą EN 455, zarejestrowana jako Środek Ochrony Indywidualnej, Rozmiar S , M , L do wyboru , a=100szt. | op.=50 par | 1000 |  |  | 8%
7 | Rękawice foliowe niesterylne. Wykonane z polietylenu, posiadające chropowatą powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew, uniwersalny kształt na lewa i prawą dłoń. Pakowane a=100szt. | op=100szt | 300 |  |  | 8%
Razem
Łączna wartość netto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
Na wezwanie Zamawiajacego, dane potwierdzone kartą danych technicznych
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet nr 2
PAKIET NR 2 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych posiadający filtr powietrza 1,2 µm, cząsteczkowy 5 µm, standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 3900
2 | DREN typu T-KEHR- Wykonany z 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 20
3 | Dren brzuszny- wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 | szt. | 40
4 | Dren typu Penrose wykonany w 100% z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, użebrowany wewnętrznie, nitka RTG wzdłuż całej długości drenu, część drenująca o długości 30cm, pakowany podwójnie (folia + folia/papier). Rozmiar 19mm. | szt. | 100
5 | Dren typu Redon wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, wolny od PCV oraz ftalanów (DEHP) i lateksu. Naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość 800 mm, pakowany podwójnie, sterylny. Rozmiary CH10 do CH18. | szt. | 120
6 | Komplet pościeli medycznej, włóknina PP 40g/m2, poszewka na poduszkę, koc, prześcieradło. | kpl. | 1000
7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zawierający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, dren ustabilizowany foliową opaską. Opakowanie opakowanie papier-folia. Sterylny, bez ftalanów. | szt. | 44000
8 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania. Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795( na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL | kpl. | 300
9 | Dren typu Redon wieloramienny, wykonany z PCV, długość całkowita drenu 50 cm, w tym długość ramion 15 cm, sterylny. | szt | 80
10 | Prowadnice do trudnych intubacji - dla dorosłych 6FR,10FR, 14 FR | szt. | 20
11 | Staza bezlateksowa j.u. Wykonana z szerokiego paska TPE. Długość 11,25m (perforacja co 45cm). Opakowanie kartonowe z graficzną instrukcją uzycia w formie dyspensera. A'25szt. | op. | 45
12 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej zawierający worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną. Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, strzykawka 60 ml do aspiracji, trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G). | szt. | 10
13 | Nebulizator z ustnikiem i drenem ,sterylny ,przeznaczony do wytwarzania areozolu zawierającego rozdrobniony lek,który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta | szt. | 1000
Razem
Łączna wartość netto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
Na wezwanie Zamawiajacego, dane potwierdzone kartą danych technicznych
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet nr 3
PAKIET NR 3 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
2. | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 150 cm., zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, obsługiwany jedną ręką, sterylny | szt. | 400
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech. typ C rozmiar od CH 6 do CH 10. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konwektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 300
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo, Ch12-22 dł. 600mm | szt. | 1000
5. | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos dla dorosłych - dł. 150 cm, na opakowaniu opis w jęz. polskim, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. | szt. | 1500
6. | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos pediatryczny - dł. 150 cm, na opakowaniu opis w jęz. polskim, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. | szt. | 50
7. | Cewnik Foleya CH 12-26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 1200
8. | Cewnik Nelatona CH 6 -22. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona), konektor ppryeyrocyzstz. Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 800
14. | Igła j.u. 0,5 x 25 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 15
15. | Igła j.u. 0,6 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 15
16. | Igła j.u. 0,7 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 60
17. | Igła j.u. 0,8 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 100
18. | Igła j.u. 0,9 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 120
19. | Igła j.u. 1,1 - 1,2 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 800
20. | Igła j.u. 0,6 x 60mm a'1szt. Igła j.u. 0,9 x 70mm a'1szt. opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły a'1szt. | szt. | 200
21. | Igła motylek jedn. użytku 0,6 do 0,9 | szt. | 200
22. | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 40mm, sterylna a'100szt. | op. | 100
23. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 22G (0,9 mm x 25), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 36 ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, niebiska. | szt | 3000
24. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 20G (1,1 mm x 32), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 60ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, różowa. | szt. | 4500
25. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 18G (1,3 mm x 45), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 90ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, zielona. | szt | 500
26. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne. | szt. | 850
27. | Koreczki jednorazowe luer-lock do zabezpieczania systemów do wlewów dożylnych, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 21000
28. | Koreczki jednorazowe dwufunkcyjne służące do zabezpieczania światła kaniuli oraz strzykawki z końcówką luer- lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 21000
29. | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu z pokrętłem posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 600
30. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). | szt. | 500
31. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm przeźroczysty, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). | szt. | 300
32. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1000
34. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 200
35. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przeźroczystej - wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 500
36. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, nie zawierający DEHP. | szt. | 500
37. | Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący - zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, informacja o braku zawartości ftalanów na opakowaniu jednostkowym (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml - opis do poz. 37a -37d).
37a. | Strzykawka jedn. użytku 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml (op.=100 szt.) | op. | 400
37b. | Strzykawka jedn. użytku 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (op.=100 szt.). | op. | 500
37c. | Strzykawka jedn. użytku 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml (op.=100 szt.). | op. | 500
37d. | Strzykawka jedn. użytku 20 ml z rozszerzoną skalą do 24 ml (op.=100 szt.). | op. | 350
38. | Strzykawki jednorazowego użytku z gumową osłonką na tłoku, trzyczęściowa 20ml (op. a'100szt.) | op. | 10
39. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 300
40. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 200
41. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 900
42. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock bursztynowa do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 300
43. | Strzykawka jedn. użytku do tuberkuliny 1ml. z igłą (op.=100 szt.). | op. | 2
44. | Strzykawka jednorazowego użytku Janeta 100ml z dwustronną skalą pomiarową | szt. | 3000
45. | Zgłębnik dwunastniczy CH 10–12 wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzeźroczysty powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nienaklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 40
46. | Zestaw do lewatyw i irygacji pakowany pojedynczo | szt. | 1000
47. | Zgłębnik dwunastniczy CH 16-18 dł.1250 mm wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzeźroczysty powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nienaklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 50
48. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar od CH 14 do CH 36 x 1500mm. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzeźroczysty, powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 300
49. | Zatyczka do cewnika | szt. | 150
50. | Atest-test biologiczny (op. 100 szt.) | op. | 36
51. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy naramienny | szt. | 10
52. | Butelka plastikowa do odsysania ran sterylna 200 - 250 ml | szt. | 200
53. | Butelka szklana do mleka z podziałką o poj. 200-250 ml dla noworodków | szt. | 60
54. | Czepek z fizeliny na gumce j.u .(op. 100 szt.) | op. | 150
55. | Elektroda do EKG średnica 48 mm | szt. | 4500
56. | Fartuchy jednorazowego użytku foliowe | szt | 12000
57. | Fartuchy jednorazowego użytku z fizeliny | szt | 5000
58. | Kaczka szpitalna | szt. | 15
59. | Kieliszki do leków plastikowe (op.75 szt.) | op. | 400
62. | Koszule jedn. fizelinowe operacyjne, kolor biały, krótki rękaw. | szt. | 2500
63. | Maska chirurgiczna z fizeliny 3-warstwowa z trokami (op. 50 szt.) | op. | 200
64. | Maska chirurgiczna z fizeliny 3-warstwowa na gumkę (op. 50 szt.) | op. | 400
65. | Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopii z włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m2, niebieskie, rozmiar uniwersalny, op. 10 szt. | op. | 150
67. | Maska do tlenu z drenem dla dorosłych typ standard | szt. | 480
68. | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dla dorosłych | szt. | 100
69. | Maska do tlenu z drenem pediatrycznym | szt. | 50
70. | Maska tlenowa z nebulizatorem pediatryczna | szt. | 100
71. | Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku posiadająca delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na minimum 1/3 jej długości, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Zakres rozmiarów od 1 do 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6) | szt. | 30
72. | Maska krtaniowa wygięta anatomicznie jednorazowego użytku, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczna gardła (pod kątem ok. 70º) , zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na minimum 1/3 jej długości, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Zakres rozmiarów od 1 do 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6) | szt. | 30
73. | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny | szt. | 120
75. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń jednokanałowy -metoda Seldingera 6Fx20 cm. Skład: 1.kateter jednokanałowy 6Fx20 cm -prowadnik J 0,38X 60CM.3 Rozszerzacz 7Fx12 cm 4 Igła prosta 18G X7cm Strzykawka 10m 6 Skalpel .7 Motylek z zaciskieml | szt. | 20
76. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń trzykanałowy -metoda Seldingera 7Fx20 cm. Skład: 1.kateter trzykanałowy 7Fx20 cmdistal 16G ,middle18G,proximal 18G -prowadnik J 0,35X 60CM.3 Rozszerzacz 8Fx12 cm 4 Igła prosta 18G X7cm 5Strzykawka 10m 6 Skalpel .7 Motylek z zaciskieml | szt. | 30
77. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń jednokanałowy -metoda Seldingera 10Fx20 cm. Skład:.kateter jednokanałowy 10Fx20 cm - rozmiar kanału 10Gprowadnik J 0,38X 60CM.3 Rozszerzacz 10Fx12 cm 4 Igła prosta 18G X7cm 5Strzykawka 10m 6 Skalpel .7 Motylek z zaciskieml | szt. | 20
78. | Opaska uciskowa automatyczna | szt. | 50
80. | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt (op. 100 szt.) | op. | 5
81. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (op. 100 szt.) | op. | 10
82. | Ostrza chirurgiczne wymienne Nr 10-24 (op=100), z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu | op. | 70
83. | Dren do drenażu klatki piersiowej 24-32 | szt. | 30
84. | Igła do znieczuleń podpajęczynkowych typ Pencil- Point 22/90 mm, 24, 25, 26, 27G/90 mm w zestawie z igłą prowadzącą 20-22G/38 mm | szt | 140
85. | Igła do znieczuleń podpajęczynkowych typ Standard- Point 22G/90 mm, 25, 26G/90 mm w zestawie bez igły prowadzącej | szt. | 60
86. | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego typ Pencil Point 27G/90 mm | szt | 90
87. | Zestaw do znieczulania 26G/90 mm podpajęczynówkowego typ Pencil Point | szt | 90
88. | Okularki do fototerapii dla noworodków | szt. | 30
89. | Pasta do ścierania naskórka 160g. | szt. | 50
90. | Łącznik do drenów prosty | szt. | 100
91. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na fotel ginekologiczny w rolce, nieskładany rozmiar 33cm x perforowany 50cm x 50 odcinków (25 metrów w rolce), z nadrukiem perforacji , podfoliowany , dwuwarstwowa bibuła , gramatura 2 x 18g /m² , brzeg bez postrzępień , grubość zgrzewanej folii min. 20µm , powierzchnia tłoczona wygniatana , chłonność min.160g/m², o szerokości 33cm x długość 25 m z perforacją co 50cm | szt. | 50
92. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na fotel ginekologiczny w rolce, nieskładany rozmiar 38cm x perforowany 50cm x 80 odcinków (40 metrów w rolce), z nadrukiem perforacji , podfoliowany , dwuwarstwowa bibuła , gramatura 2 x 18g /m² , brzeg bez postrzępień , grubość zgrzewanej folii min. 20µm , powierzchnia tłoczona wygniatana , chłonność min.160g/m², o szerokości 38cm x długość 40 m z perforacją co 50cm | szt. | 50
93. | Pojemnik (woreczki) do pobierania moczu u niemowląt | szt. | 600
94. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 500
95. | Pojemnik na kał z łopatką | szt | 1500
96. | Pojemnik do pobierania prób moczu niesterylny pojemność 100-150 ml | szt. | 5000
97. | Pojemnik na posiew moczu sterylny od 100 do 150 ml | szt. | 2000
98. | Pojemnik na odpady medyczne wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym z wcięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł (czerwone)
98a. | o pojemności 0,7l | szt. | 250
98b. | o pojemności 1l | szt. | 900
98c. | o pojemności 2l | szt. | 900
98d. | o pojemności 10l | szt. | 200
98e. | o pojemności 60l | szt. | 60
99. | Pałeczka plastikowa do wymazów z podłożem, sterylna | szt. | 3000
100. | Pojnik dla chorych | szt. | 47
101. | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsucięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, opak. a'20 szt. | op. | 300
102. | Myjka higieniczna chorego j.u. celulozowo-foliowa | szt. | 20000
103. | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | op. | 100
104. | Prześcieradło j.u. z fizeliny 210x160cm | szt. | 1400
105. | Prześcieradło celulozowe 0,5 m x 50 m, dwuwarstwowe, perforacja standard. | rolki | 500
106. | Prześcieradło celulozowe 0,6 m x 80 m, dwuwarstwowe, perforacja standard. | rolki | 300
107. | Koc ratunkowy termiczny | szt. | 100
108. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 3,0-9,0 | szt. | 660
109. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego 2,0-4,0 sylikonowana w masie | szt. | 35
111. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 6,0-10,0 | szt. | 30
112. | Taśma/opaska do podtrzymania rurki tracheostomijnej | szt. | 100
113. | Podkładki j.u. pod rurkę tracheostomijną wykonane ze specjalnego materiału posiadające właściwości przeciwodleżynowe, dwuwarstwowa budowa sprawia, że są one bardzo chłonne, zapobiegają podrażnieniom skóry, jałowe. Dwa rozmiary do wyboru: 6,5x6,5cm; 8x9cm. | szt. | 20
114. | Rurka typu GEUDEL(0, 2, 3) | szt | 100
115. | Łyżki jednorazowe światłowodowe do laryngoskopu typu Macintosh numer od 1 - 4 | szt. | 300
116. | Szpatułki laryngologiczne drewniane (op. = 100szt.) | op. | 15
117. | Taśma do autoklawu ze wskaźnikiem | op. | 15
118. | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. "sztuczny nos" przeznaczony dla spontanicznie oddychających pacjentów z tracheostomią, sterylny | szt. | 50
119. | Filtr mechaniczny sterylny bakteryjny | szt. | 600
120. | Wieszak na worek urologiczny | szt. | 200
121. | Worek do dobowej zbiórki moczu z odpływem sterylny 2 lit. | szt. | 4000
122. | Wskaźnik termoczuły do kontroli sterylizacji parowej (op=250szt) | op. | 60
123. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku S ; M; L | szt. | 1500
124. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli | szt. | 50
125. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej składający się z cienkościennej kaniuli punkcyjnej, z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3-częściowa 60ml, worek 2- litrowy, żółty kranik trójdrożny. | szt. | 80
126. | Zestaw z podkładem higienicznym - jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikową czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). | szt. | 120
127. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów min. 1,5l, z możliwością przytwierdzania do podłóg, o wymiarze 81 cm x 121cm. | szt. | 100
128. | Prześcieradło do transportu - nie pylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101x 203cm. Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | 100
130. | Maska anestetyczna jednorazowa z pompowanym kołnierzem z zaworem, anatomiczny kształt, materiał PCV. Maski od rozmiaru „1” do „5 sterylna. | szt. | 50
131. | Pokrowiec foliowy na przewody, złożony teleskopowo o wymiarach 13cm x 235cm, sterylny | szt. | 1300
132. | Przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami dł. 7m, sterylny | szt. | 10
133. | Przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami dł. 5m, sterylny | szt. | 30
134. | Zestwaw służy do operacyjnego wytwarzania przetoki nadłonowej pęcherza moczowego. Zestaw do cystostomii 14F. Skład: kateter PIGTAIL 14F x45cm z igłą rozrywalnaą 14F x120mm, strzykawka 10ml, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, sterylny. | szt. | 10
135. | Trzy zastawki o ergonomicznym kształcie; zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewna dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 20 cm drenik, o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 1,3 ml), z trzema zaciskami ślizgowymi , połączony na stałe z trzema zastawkami; zastawki nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 50
136. | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów, wyrzut pozytywny 0,03ml, odporność ciśnieniowa min 300psi/21 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 100
138 | Igła jednorazowego użytku do podawania insuliny 0,25x5mm | op | 6
139 | Miska nerkowa plastikowa rozmiar 15 do 25 cm | szt | 20
140 | Cewnik zewnętrzyn męski CH -25 MM | szt | 50
Razem:
Łączna wartość netto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz4
PAKIET NR 4 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Kaniula do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 26G 0,6x19mm, sterylna (fioletowa) | szt. | 200
2. | Kaniula do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 24G 0,7x19mm, sterylna (żółta) | szt. | 1100
3 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) o śr.22 mm i dł. 180-200 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą długości 90 cm z 2l workiem bezlateksowym. Długości układu 180-200 cm. mikrobiologicznie czysty..) Wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta oznakowanym serią i datą produkcji. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Waga minimalna układu 170 g | szt. | 120
3. | Kaniula bezpieczna wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samodomykający się koreczek, nazwa producenta umieszczona bepośrednio na kaniuli, rozm. 26G dł. 19 mm, przepływ 17ml/min., opakowanie tyvek, sterylna. | szt. | 200
4. | Kaniula bezpieczna,biokompatybilna poliuretanu bez portubocznego .Z igła posiadająca otwór przy osyrzu ,który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle ,z mechanizmem zabespieczającyn przed zakłuciem. Ostrze lancetowate, kaniula wyposarzon w filtr hydrofobowy rozmiar 0,7x19mm 20ml /min (24GA 0,75IN 07X19MM20ML/MIN.) | szt. | 200
5. | Worki doj zbiórki moczu w systemie zamkniętym ,do stosowania do 7 dni ,potwierdzone przez producenta ,Noema ISO 8669-2. posiadający duży, płaski igłowy port do pobierania próbek moczu, zakładkę do podwieszania zaworu feefiow. | szt. | 1000
6. | Gąbka do toalety jamy ustnej. | szt. | 500
7. | Filtr elektrostatyczny o skuteczności preciwbakteryjnej 99,9999%p/wirusowej 99,9999, z wydzelonym ,celulozowym wynikiem ciepła i wilgotności o powierzchni 1400 cm2, poziom nawilżenia 31 mg H20 przy VT =500ML, medium filitracyjne hybrydowe o powierzchni 19,25cm2,przestrzeń martwa 35ml, opory przepływu 1,8cmH20 PRZY 60I/min(1,0cm H20 przy 30I/min) obiętośc oddechowa Vt 150-1000ml.waga 31g, filter ze złączem prostym , z portem kapno z zakręconym korkiem luer -lock i portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymajną obiętość obwodu Vt kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim (blok) | szt. | 1200
8 | Przedłużacz trójdrożny z zaciskiem do terapii dożylnej odporny na pęknięcia ,załamania oraz oraz na krew i wszystkie leki | szt. | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 4 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 4 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz5
PAKIET NR 5 IGŁY DO HD
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Igła do hemodializy (tętnicza i żylna) rozmiar 16G, dren z zaciskiem o długości maks. 20 cm, miękkie obrotowe skrzydełka, pakowana pojedynczo | szt. | 1500 tętnicze 1500 żylne
2. | Igła do hemodializy (tętnicza i żylna) rozmiar 17G, dren z zaciskiem o długości maks. 20 cm, miękkie obrotowe skrzydełka, pakowana pojedynczo | szt. | 200 tętnicze 200 żylne
Razem:
Łączna wartość netto części nr 5 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 5 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz6
PAKIET NR 6 CEWNIKI DO HD
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Zestaw do hemodializy do żyły szyjnej (dreny zagięte) dwukanałowy, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 12F, dł. 15 cm i 18 cm | szt. | 30
2. | Cewnik do hemodializy dwukanałowy, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 12F, dł. 18 cm i 20 cm | szt. | 10
3. | Zestaw akcesoriów do implantacji cewnika do hemodializy; igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik z zakończeniem „J” 0.038, komplet rozszerzaczy 10F i 12 F | szt. | 10
Razem:
Łączna wartość netto części nr 6 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 6 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz7
PAKIET NR 7 CEWNIK DO HD
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Zestaw cewników do dializy długoterminowej typ PERM CATH z mufą daktronową oraz akcesoriami do implatacji cewnika ,rozmiar 13FR-15FR ,długość 19-28 cm | szt. | 4
Razem:
Łączna wartość netto części nr 7 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 7w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz8
PAKIET NR 8 WORKI STOMIJNE
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | WORKI stomijne samoprzylepney otwarty, jednoczęściowy, z zamknięciem na rzepy. 30-60 mm | szt. | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 8w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 8 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz9
PAKIET NR 9 LINIE KRWI
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Komplet lini krwi do aparatu sztucznej nerki typ GAMBRO AK 95S wraz zworkiem zbiorczym , zaciskiem na końcówkach oraz nakłuwaczem do butelek | szt. | 2300
2. | Plastikowy zacisk typu pean do linii krwi | szt. | 200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 9 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 9 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz10
PAKIET NR 10 DIALIZATORY
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Dializatory z błon syntetycznych sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,0 m2 - 1,4m2 | szt. | 300
2. | Dializatory z błon syntetycznych sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,5 m2 - 1,7 m2 | szt. | 700
3. | Dializatory z błon syntetycznych sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,8 m2 - 2,1 m2 | szt. | 1100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 10 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 10 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz11
PAKIET NR 11 DIALIZATORY
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Dializatory z błon syntetycznych typu PORACTON sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o ogólnodostępnej powierzchni | szt. | 200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 11 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 11 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz12
PAKIET NR 12 SYSTEM ZAMKNIĘTEGO POBIERANIA KRWI
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Strzykawko-probówka do biochemii 2-3 ml średnica 13 mm wys. do 67 mm | szt. | 8000
2. | Strzykawko-probówka do biochemii 5-5,5 ml śr.15mm. Wys. do 75 mm | szt. | 12000
3. | Strzykawko-probówka do biochemii 7-7,5 ml, śr.15mm wys. do 92 mm | szt. | 600
4. | Strzykawko-probówka do biochemii 8-9 ml, śr.16mm wys. do 92mm | szt. | 250
5. | Strzykawko-probówka do koagulologii 5-5,5 ml | szt. | 1100
6. | Strzykawko-probówka do koagulologii 3-3, 5 ml | szt. | 7000
7. | Strzykawko-probówka do morfologii 2-3 ml średnica 13 mm wys.67 mm | szt. | 12000
8. | Igły do strzyk.-probówek, 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; | szt. | 17000
9. | Strzykawko-probówka do OB. 3,5 ml | szt. | 1750
10. | Łączniki do wenflonów | szt. | 7500
11. | Strzykawko-probówka do gazometrii poj 2 ml ze znacznikiem na 2 i 1 ml pakowane pojedynczo | szt. | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 12 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 12 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz13
PAKIET NR 13 SPRZĘT LABORATORYINY
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Probówka 1 ml z antykoagulantem do badań hematologicznych | kpl | 300
2. | Końcówka do pipety automatycznej HTL 1000 ul niebieska 1 op=500 szt typu EPPENDORF | op | 20
3. | Końcówka do pipety automatycznej HTL200 ul żółta 1 op=1000szt 200 ul żółta typu EPPENDORF | op | 20
4. | Końcówka do pipety automatycznej HTL 1000 ul 1 op=500 szt 2000 – 5000 ul biała 1op=200 szt typu EPPENDORF | op | 5
5. | Probówki z kapilarą na100 ul do pobierania krwi do badań hematologicznych 1op=50szt | op | 10
6. | Probówki z kapilarą na 100ul do pobierania krwi do oznaczania poziomu cukru. | op | 5
7. | Nakłuwacze do palca 2,4 mm (op. 100 szt.) | op | 100
8. | Nakłuwacze do palca 1,8 mm (op. 100 szt.) | op | 80
9. | Probówki plastykowe PS, 4 ml 1op=1500 szt | op | 4
10. | Ezy niekalibrowane | szt | 50
11. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe 1op=50 szt | op | 50
12. | Szkiełka cytologiczne z polem do opisu 1op=50 szt pole do pisu 20mm szlfowane krawędzie | op | 10
13. | Szczotecz prosta do pobierania badań cytologicznych op.=100 szt. | op | 1
14. | Szczoteczka wachlarz do pobierania badania cytologicznego op.= 100 szt. | op | 1
15. | Probówka typu EPPRNDORF 1,5 mm z PP z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie 1op=250 szt | op | 2
16. | Pipeta typu Pasteura dł 155mm, poj. użyt. 3ml i całk. 4ml. z podziałką co 0,5 ml (op=500 szt) | op | 1
17. | Jednorazowe płytki do oznaczania grupy i serologii(5x6 )celek) przeżroczyste 1 zest=100 szt | zest | 6
18. | Szczoteczka do mycia próbówek laboratoryjnych | szt | 20
Razem:
Łączna wartość netto części nr 13 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 13 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz14
PAKIET NR 14 KLIPSY
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | KLIPSY TYTANOWE ŚREDNIO-DUŻE PAKOWANE PO 20 OPX6 KLIPSÓW, W ROZMIARZE KLIPSA 8,1 X 7,9 MM KOMPATYBILNE Z POSIADANA KLIPSOWNICĄ AESCULAP | op. | 8
2. | KLIPSY TYTANOWE O PODWÓJNYCH SZCZĘKACH DO APPENDEKTOMII, X-LARGE (Z) Z HACZYKOWATĄ ZAPINKĄ NA KOŃCU SZCZĘK, 12 KARTRIDŻÓW PO 4 KLIPSY, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ROZMIAR KLIPSA 16,2 MM X 11,5 MM., KOMPATYBILNE Z POSIADANĄ KLIPSOWNICĄ AESCULAP | op. | 2
Razem:
Łączna wartość netto części nr 14 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 14 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz15
PAKIET NR 15 USZCZELKI BLOK
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Kapturek uszczelniający luer-lock czarny, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
2. | Uszczelka do trokara 5 mm, w kolorze czerwonym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
3. | Uszczelka do trokara 10 mm, w kolorze zielonym, kampatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
4. | Uszczelka do trokara 12,5 mm, w kolorze czarnym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
5. | Uszczelka do trokara 13 mm, w kolorze zółtym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
6. | Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/12,5 mm, czarna, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 1
7. | Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/13mm, żółta, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 1
8. | Podwójna uszczelka do trokara 5mm/10mm, zielona, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 2
9. | Silikonowa przepustnica do trokara 5,5mm-7,0mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
10. | Silikonowa przepustnica do trokara 10mm-12,5mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
11. | Silikonowa przepustnica do trokara 13 mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
Razem:
Łączna wartość netto części nr 15 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 15 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz16
PAKIET NR 16 STERYLIZACJA
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Jednorazowy pakiet testowy typu Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z żółtego na czarny na całej powierzchni. Informacje w języku polskim zawarte na karcie testowej oraz na etykiecie. | szt. | 360
2. | Przyrząd testowy PCD symulujący test Helix- rurki o dł. 1,5 m i przekroju 1mm, w kształcie tuby O 20cm, wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testem typu Bovie Dick z poz.3, z amułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji para wodna z poz. nr 8 i testem kl. V z poz. 6. Przyrząd kompatybilny z normami: ISO11140, ANSI/AAMIST79:2006, AAMI ST8:2008 | szt. | 1
3. | Test typu Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. 1op=100 szt | op. | 2
4. | Koperta do dokumentacji pracy sterylizatora A4. | szt. | 360
5. | Ampułkowe testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną. Odczyt końcowy po 10 godzinach inkubacji w temperaturze 55-60C w standardowych inkubatorach różnych producentów. Populacja 10/5. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Ampułki umieszczone pionowo w opakowaniu. Kompatybilne z przyrządem PCD Control 1op=50 szt | op. | 30
6. | Zintegrowany test chemiczny typu. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku- długość testu min.10 cm. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Test wykorzystywany ze specjalnym przyrządem jako test kontroli wsadu .1op=1000szt | op. | 4
Razem:
Łączna wartość netto części nr 16 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 16 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz17
PAKIET NR 17 BLOK
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora typu FLIGHT 60.Rura wdechowa oraz rura wydechowa o długości 180cm, czujnik przepływu z 2drenami o dł 200cm,dreny podłączone dołącznika umożliwiającegopodłączenie ich do respiratora. Obwód pacjęnta kompatybilny z respiratorem FLIGHT60 | szt | 20
Razem:
Łączna wartość netto części nr 18 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 18 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz18
PAKIET NR 18 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych - jednorazowego użycia - dwustrone -włosie o średnicy 5i 10 mm -długość 230 cm | szt | 250
2 | Szczoteczki do czyszczenia (krótkie) - jednorazowego użycia - do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie - średnica włosia 10 mm - uchwyt w kształcie oczka | szt | 150
Razem:
Łączna wartość netto części nr 19 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 19 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz19
PAKIET NR 19 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Koreczki biopsyjne ( zatyczki do endoskopów) - uszczelniają kanał biopsyjny - jednorazowego użycia - do endoskopów produkcji Fujinon (Fujifilm). 1 op=10 szt. | op | 15
2 | Igły do wstrzyknięć jednorazowego użycia, sterylne z mechanizmem stabilizacji igły oraz z metalowym zakończeniem osłony zewnętrznej - średnica korpusu 2,4 mm - długość ostrza 5 mm - rozmiar igły 25G - długość narzędzia 230 cm | szt | 250
Razem:
Łączna wartość netto części nr 20 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 20 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz20
PAKIET NR 20 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Ustnik dla dorosłych o średnicy 22 mm, jednorazowego użytku, niezawierający lateksu, niesterylny półtwardy o anatomicznej strefie zgryzu. Miejsce zgryzu pokrytedodatkowomiękkim elastycznym tworzywem. Regulowane mocowanie wykonane z elastycznego tworzywa nie powodujące dyskomfortu, ucisku na policzki i twarz pacjenta | szt | 1200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 21 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 21 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz21
PAKIET NR 21 ENDOKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Filtr do ssaka medycznego elektrycznego. Z wkładką hydrofobową. Posiadający dwa przyłącza 3-4 mm i 6-8 mm. Skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999% | sz | 100
2 | Rurka anoskopowa 8,5 cm, jednorazowe | szt | 50
Razem:
Łączna wartość netto części nr 22 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 22 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz22
PALIET NR 22 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary poniżej 125x175mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Kompatybilna ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do użytkowania na terenie UE.1op=100szt | op | 10
Razem:
Łączna wartość netto części nr 23 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 23 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz23
PAKIET NR 23 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Złoże żywicze do stacji uzdatniającej wodę. Złoże pracuje na zasadzie jonowymiennej . Celem jest zmiękczenie wody. 1op.=25 litrów | szt | 8
Razem:
Łączna wartość netto części nr 24 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 24 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz24
PAKIET NR 24 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Overtube gastroskopowy – przyrząd stosowany do usuwania ciał obcych, długość 50 cm, do gastroskopu o średnicy 8 mm. Zbudowany z dwóch tub, z czego zewnętrzna jest zbrojona drutem, wewnętrzna zakończona stożkowo w celu przylegania do endoskopu | szt | 2
Razem:
Łączna wartość netto części nr 25 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 25 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz25
PAKIET NR 25 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Zestaw wymienny do gastrostomii, z balonem, zagięty w prawą stronę , rozmiar 20F | szt | 15
2 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarze 20 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw ma zawierać : dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki - okrągła i walcowata ,zabezpieczające dren , PEG, nożyczki zagięty pean. | szt | 15
Razem:
Łączna wartość netto części nr 26 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 26 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz26
PAKIET NR 26 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 27 mm; długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2,8 mm; kształt owalny. | szt | 600
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; • Z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm • Z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa • Długość 235 cm • Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | szt | 200
3 | Szczypce (kleszcze) biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 240 cm, średnica szczęk 2,2 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi bez igły, z elipsoidalnymi łyżeczkami biopsyjnymi, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. | szt | 500
Razem:
Łączna wartość netto części nr 27 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 27 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz27
PAKIET NR 27 ENDOSKOLIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Pułapka na polipy. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału. Przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu. Dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie. Jednorazowa. | op =3szt. | 4
Razem:
Łączna wartość netto części nr 28 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 28 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz28
PAKIET NR 28 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Słój do ssaka Kataspir AC 809N005, kompletny z pokrywką | szt | 5
2 | Filtr do ssaka medycznego elektrycznego. Z wkładką hydrofobową. Posiadający dwa przyłącza 3-4 mm i 6-8 mm. Skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999% | SZT | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 29 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 29 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz29
PAKIET NR 29 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 5 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim. | szt | 30
2 | Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 20 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim. | szt | 15
3 | Korpus (obudowa) z tworzywa, przejrzysta do filtra wody zimnej typu slim, do wkładów 10 calowych. Przyłącze 3/4 cala. Pojedyncza (na 1 wkład). | szt | 3
Razem:
Łączna wartość netto części nr 30w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 30 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## Arkusz30
PAKIET NR 30 ENDOSKOPIA
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1 | Pętle jednarozowego użytku do polipektomi wykonane z drutu pojedyńczego (monofilament)z funkcją rotacji .Wyposażone w wyskalowaną rękojeść .Średnica narzędzia 2,3mm,średnica pętli 6mm,10mm 15mm i 25mm długość robocza 230cm,do kanału roboczego2,8mm,kształt owalny | szt | 300
Razem:
Łączna wartość netto części nr 32 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 32 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy