### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909					REGON:050644804

Łapy,  4.10.2018r.

DAO.261.1.ZP/6/2018/PN

Wszyscy wykonawcy / uczestnicy

postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI 
Dotyczy: postępowania nr  ZP/6/2018/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego  na potrzeby SPZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/6/2018/PN) realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Tytuł projektu: „Poprawa dostępności 
i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu 52dB(A)? Poziom hałasu jest tylko nieznacznie wyższy. Dopuszczenie do przetargu naszego urządzenia zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu bronchofiberoskop intubacyjny? Wydzielenie bronchofiberoskopu sprawi, iż postępowania zyska na konkurencyjności.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bronchofiberoskop o Zewnętrznej średnicy końcówki dystalnej 6,0 mm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4

Część 16 Ssak do badań endoskopowych

Czy Zamawiający dopuści wydajność ssaka mierzoną w zakresie pracy za zbiornikiem na

wydzieliny 35l/min? Wydajność można regulować pokrętłem od 0-35 l/min. Oferowana przez nas

wydajność różni się jedynie nieznacznie od proponowanej, przy czym dopuszczenie oferowanego

przez nas rozwiązania wpłynie korzystnie na konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu 52dB(A)? Poziom hałasu

jest tylko nieznacznie wyższy. Dopuszczenie do przetargu naszego urządzenia zwiększy

konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny zrobiony z poliwęglanu, do sterylizacji w

121°C?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 19kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Ssak elektryczny – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu 52dB(A)? Poziom hałasu

jest tylko nieznacznie wyższy. Dopuszczenie do przetargu naszego urządzenia zwiększy

konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 12 poz. 24. sprzęt do koagulacji  do osobnego zadania ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 poz. 5 igłotrzymacz o długości 14 cm lub 16 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12 poz. 6 igłotrzymacz prosty Mayo-Hegar  ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8,

Zadanie nr.6, Aparat EKG,

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG umożliwiający prace w trybie akumulatorowym do 120 minut ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 9  do pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający kolorowy ekran dotykowy

8,4” o rozdzielczości 640 x 480, 13 bitowy ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 do pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o impedancji wejściowej > 20 MΩ ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 do pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG tłumiący sygnał współbieżny (CMRR) na poziomie > 100 dB ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 do pkt. 28:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający pamięć 400 ostatnich badań i możliwość połączenia aparatu do komputera za pomocą wejścia USB ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 do pkt. 30:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG kompatybilny z platformą CardioPoint umożliwiającą archiwizację i odczyt wyników EKG  ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 do pkt. 35:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy  mobilny wózek aparaturowy na czterech kółkach wyposażonych w blokadę, z koszem na akcesoria i wysięgnikiem na przewód pacjenta ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 Dotyczy pakietu nr 9 – lampa zabiegowa (2szt):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z podstawą jak na poniższej wizualizacji, wyposażoną w 5 kółek fi 50mm (co najmniej trzy z blokadą)? - dotyczy l.p.1, 3

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o podstawie fi 620mm? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wadze 40 kg? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w jeden panel (gładka i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia (odlew aluminiowy); diody osłonięte poliwęglanem odpornym na zarysowania) złożony z 36 diod LED o wyglądzie jak na poniższej wizualizacji (tył i przód lampy)? – dotyczy l.p. 6, 9

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wadze kopuły 4 kg? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o natężeniu oświetlenia 60 000 lux? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wgłębności oświetlenia – 1400mm? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barw Ra=95? – dotyczy l.p.20

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barw R9=90? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 350mm? – dotyczy l.p. 27

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 17 – stół operacyjny (1 szt.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w konstrukcję podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, chromowo niklowej piaskowanej, która zapewnia stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość w dezynfekcji? – dotyczy l.p. 1

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T (zgodnie z poniższą wizualizacją), wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost. Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych  stopek. – dotyczy l.p. 3-5

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy bez dodatkowego pojemnika np. wiadra. W zamian Wykonawca proponuje miskę urologiczną lub ginekologiczną w formie odejmowanego akcesorium, jak pokazano na poniższej wizualizacji. – dotyczy l.p. 3

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w przesuw wzdłużny 300mm? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w blat o całkowitej szerokości 560mm (wartość z szynami) oraz szerokości materaca 500mm (szerokość blatu/materaca bez szyn bocznych)? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości 665-1115mm

(bez materaca)? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z maksymalnym obciążeniem stołu w pozycji odwróconej: 140kg? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym blokada podgłówka zwalniana jest za pomocą dźwigni umieszczonych po bokach stołu (jednoczesne zwolnienie dwóch dźwigni eliminuje przypadkowe niekontrolowane zmiany w położeniu tego segmentu)? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w płytę plecową (całe oparcie) w zakresie +75/-35 stopni? – dotyczy l.p. 22

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez funkcji stanu blokady kół i przekroczenia limitu na pilocie i panelu sterującym? – dotyczy l.p. 30

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z pozycją flex/reflex 215/105 stopni? – dotyczy l.p. 31

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedz: Zamawiający, informuje, iż w SIWZ w rozdziale 8, jest wskazany szczegółowo opis składania w.w oświadczenia, który jest zgodny z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,z późn.zm.

Dotyczy Umowy:

Pytanie nr 39

§4 ust 4 pkt 3. Czy Zamawiający dopuści dokument gwarancyjny wystawiony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40

§6 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy, w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, do 10 dni roboczych?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień przyszłej umowy, który stanowi załącznik nr 2 oraz dokumentem gwarancji stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.

Pytanie nr 41

§6 ust 3 oraz ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie usługi zewnętrznej na koszt Wykonawcy w alternatywie do zapewnianie sprzętu zastępczego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42

§6 ust 11 Prosimy o usunięcie zapisu „albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją”.

Zapis nie wskazuje kto będzie decydował o istotności zdarzenia i pozwala na żądanie wymiany urządzenia przy każdej naprawie.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień przyszłej umowy, który stanowi załącznik nr 2 oraz dokumentem gwarancji stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.

Pytanie nr 43

§6 ust 13 Prosimy o usunięcie zapisu „lub całego urządzenia na nowe”.

Zapis pozwala na żądanie wymiany urządzenia po dwóch, dowolnych naprawach.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień przyszłej umowy, który stanowi załącznik nr 2 oraz dokumentem gwarancji stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.

Pytanie nr 44

§6 ust 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odnotowywanie każdej naprawy w paszporcie technicznym zamiast karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna nie ma miejsca na dodatkowe wpisy.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45

Dotyczy zapisów zał. Nr. 2.1 Dokument Gwarancji

§1 ust 4 Prosimy o dodanie zapisu, iż usuwanie wad będzie zlecane autoryzowanemu serwisowi producenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 46

Dotyczy Parametry Techniczne: Zadanie nr 7 Sprzęt medyczny do pracowni endoskopii

Aby zapewnić uczciwą konkurencje prosimy o wyłączenie  z zadania nr 7 pozycji -  myjnia automatycznej do endoskopów.

Zamieszczenie przez Zamawiającego w  jednym zadaniu (nr 7)  wszystkich sprzętów do endoskopii jednoznacznie preferuje firmy posiadające na wyposażeniu wszystkie wymienione produkty.

Taki sposób uniemożliwia  udział w postępowaniu innym podmiotom oferujących poszczególne, opisane w specyfikacji produkty na najwyższym poziomie technologicznym ,często znacznie ekonomiczniejsze od oferowanych przez preferowaną firmę.

Na rynku polskim  występuje  jedynie 3 liczących się   producentów endoskopów, oferujących także myjnie .Natomiast producentów  samych myjni jest co najmniej kilkunastu. Zamawiający poprzez wyłączenie myjni z zadania nr 7   otrzymuje możliwość  oceny znacznie większej liczby ofert ekonomicznie atrakcyjniejszych ,nie dyskryminując  tym samym innych podmiotów.

Chcemy zaoferować produkt konkurencyjny, a takiej możliwości nie mamy poprzez zapisanie wszystkich akcesoriów i urządzeń do endoskopii w jednym pakiecie.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 47

ad p-t 8

Prosimy o dopuszczenie myjni dostarczającej wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej  poprzez zestaw filtrów  gwarantując czystość mikrobiologiczną zgodnie z normą EN ISO 15883 - 4. Umieszczony w myjni zbiornik na wodę  staje się potencjalnym rezerwuarem powstawania biofilmu bakteryjnego oraz zabrudzeń mechanicznych ,a tym samym  źródłem zanieczyszczenia używanych do badań endoskopów .Bakterie stanowią źródło wielu zakażeń ( Helicobacter,E.Coli), których koszt leczenia stanowi znaczące obciążenie dla budżetu szpitala.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 48

ad p-t 16

Jedynie zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne ,gwarantują skuteczność przeprowadzanych procesów. Posiadają ścisle określone parametry dozowania ( ilość,czas,temperaturę) dostosowana do określonego typu endoskopu. Zmiana walidowanych parametrów  powoduje ryzyko niewłaściwej , niedokładnej  dekonataminacji  procesowanego endoskopu.  Preparaty niezwalidowane tzw. dowolnie dobierane do myjni  są nieskuteczne. Badania bójczosci - zgodnie z obowiązującymi normami - dotyczą jedynie  dezynfekcji manualnej.  Stąd wymagania przeprowadzenia  walidacji dla stosowania w  określonych myjniach automatycznych. Użycie innych  preparatów zdecydowanie zwiększa  ryzyko zakażeń krzyżowych , tym samym narażając szpital na  dodatkowe koszty.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 49

Prosimy o dopuszczenie preparatów zwalidownych z myjnią (na  bazie różnych substancji czynnych) i odstąpienie od wymogu dowolności stosowanych środków.

Odpowiedz: : Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 50

ad p-t 17

Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji czasu dezynfekcji . Zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne ,gwarantujące skuteczność mikrobójczą przeprowadzanych procesów posiadają ściśle określone parametry dozowania ( ilość, czas, temperaturę) dostosowana do określonego typu endoskopu. Zmiana walidowanych parametrów( poprzez regulację użytkownika)  niesie ryzyko niewłaściwej, niedokładnej   dekonataminacji procesowanego endoskopu. Stąd wymagania przeprowadzenia  walidacji dla stosowania w myjniach.   Użycie innych  preparatów i indywidualnej regulacji dozowania nie gwarantuje prawidłowej dezynfekcji a tym samym w sposób drastyczny zwiększa  ryzyko zakażeń krzyżowych.

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 51

ad p-t 20

Prosimy o dopuszczenie myjni pracującej na bazie kwasów nadoctowych  lub aldehydów  .  Szerokie spektrum działania mikrobójczego , włącznie ze sporami( min. Clostridium Difficile) w krótkim czasie zapewniają jedynie preparaty na bazie kwasu nadoctowego ( nie spełniają tego warunku środki na bazie aldehydu glutarowego czy ortoftalowego).

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta i personelu medycznego , oraz skuteczności  w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym prosimy o dopuszczenie myjni pracującej na bazie kwasu nadoctowego. Preparat , poprzez niski koszt cyklu oprócz bezpieczeństwa epidemiologicznego gwarantuje wymierne korzyści ekonomiczne.

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 52

ad p-t 21

Prosimy o dopuszczenie  myjni z systemem  uzdatniania biologicznego wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji polegającego na przepływie wody poprzez zewnętrzne filtry wody :1,0 µm ,   0,45µm oraz dodatkowy  filtr wewnętrzny 0,2µm. Woda osiąga czystość mikrobiologiczną wymaganą normą EN 15883-1,4.Nie wymaga dodatkowego systemu uzdatniania wody.

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 53

ad p-t 13

Prosimy o dopuszczenie myjni posiadający inny system identyfikacji endoskopów poprzez trwale zapisanie w pamięci urządzenia i odczytywanie przy każdym cyklu.

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 54

Pakiet 16 – Ssak

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak o poniższych parametrach do badań endoskopowych? Ponadto do badań Pozwoli to ujednolicić serwis oraz pozwoli na łatwiejszą obsługę wszystkich ssaków w zadaniu 16.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssak do badań endoskopowych – 1 szt Oferowany model: ……………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji…………………………………………………… |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy max. 110 W | TAK, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | TAK, podać |  |
|  | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji | TAK, podać |  |
|  | Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem | TAK, podać |  |
|  | Poziom głośności poniżej 40 dB | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki | TAK, podać |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do min. 90 kPa | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | TAK, podać |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału | TAK, podać |  |
|  | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania | TAK, podać |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w min. 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą oraz z włącznikiem/wyłącznikiem nożnym. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na dren | TAK, podać |  |
|  | Filtry antybakteryjne min. 5 szt | TAK, podać |  |
|  | Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 24 kg) | TAK, podać |  |

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na tym etapie Zamawiający nie bada konfiguracji sprzętu i stopnia wypełnienia wymaganych parametrów.

Pytanie nr 55

dotyczy zadania 6 pkt. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD 7”?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56

dotyczy zadania 6 pkt. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z CMR >100 dB?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

dotyczy zadania 6 pkt. 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z formatem wydruku 12/6x2/3x4/3x4+1/3x4+3?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57

dotyczy zadania 6 pkt. 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z czułością  5/10/20 mm/mV?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58

dotyczy zadania 6 pkt. 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z prędkością 5/10/25/50 /mm/s?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59

dotyczy zadania 6 pkt.28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z pamięcią 100 badań z możliwością rozszerzenia pamięci do 1000 badań?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 60

dotyczy zadania 6 pkt. 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 61

dotyczy zadania 6 pkt. 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z dedykowanym wózkiem pod aparat na 4 kołach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 62

dotyczy zadania 8 pkt. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z częstotliwością 1000 Hz?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 63

dotyczy zadania 8 pkt. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z rejestracją 3 kanałów z kabla 5 elektrod?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania rejestratora cyfrowego 12 kanałowym/12 odprowadzeniowym

Pytanie nr 64

dotyczy zadania 8 pkt. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG ze złączem do szybkiej wymiany kabla pacjenta i transmisji danych dedykowanym dla danego modelu urządzenia innego typu niż HDMI?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 65

dotyczy zadania 8 pkt. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG i impedancją >60mΩ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 66

dotyczy zadania 8 pkt. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z CMR> 85dB?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 67

dotyczy zadania 8 pkt. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z transmisją danych do PC poprzez złącze USB?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 68

dotyczy zadania 8 pkt. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z prezentacją sygnału EKG na wyświetlaczu rejestratora?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 69

dotyczy zadania 8 pkt. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera EKG z dedykowanym oprogramowaniem do analizy zapisu EKG kompatybilnym z oferowanymi rejestratorami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 70

dotyczy zadania 8 pkt. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnię czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z rejestratorami i oprogramowanie dwóch zestawów komputerowcy?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ, przedmiot zamówienie obejmuje zakup Holtera EKG, wraz z systemem, który będzie zainstalowany na komputerach wskazanych przez Zamawiającego, które będą jego własnością

Pytanie nr 71

dotyczy zadania 8 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie holtera ABPM z komunikacją z PC typu Bluetooth?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 72

dotyczy zadania 8 pkt. 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania do analizy zapisu RR zabezpieczonego hasłem ale bez opcji automatycznego wylogowania?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 73

dotyczy zadania 8 pkt. 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z komunikacją z PC poprzez Bluetooth?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 74

dotyczy zadania 8 pkt. 37

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 60-300 mmHg i rozkurczowego 30-195 mmHg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75

dotyczy zadania 8 pkt. 39

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR z zakresem pomiaru tętna 30-240 HR?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 76

dotyczy zadania 8 pkt. 43

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR z sygnalizacją  rozładowania baterii w postaci wyświetlania informacji na ekranie LCD?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 77

dotyczy zadania 8 pkt. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR bez wbudowanego kalkulatora pediatrycznego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 78

dotyczy zadania 8 pkt. 16,17,18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR bez prezentacji PRP/1000?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 79

dotyczy zadania 8 pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR z analiza inną niż AASI?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 80

dotyczy zadania 8 pkt. 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora RR bez funkcji pomiaru ciśnienia centralnego?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 81

Dot. Zadanie 13 – Pompy wraz z systemem do użytku medycznego

Pyt. 2 W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

Pompa infuzyjna strzykawkowa

•	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

•	Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki z płynem przy wyłączonym urządzeniu.

•	Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” w pełni dotykowym ekranie

•	Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

•	Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h

•	Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

•	Ochrona przed zalaniem: IP 24

•	Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,8 kg

•	Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin

•	Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach

•	Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

•	Możliwość podłączenia poprzez nowoczesny port USB

•	Regulacja głośności: 10 poziomów

•	Możliwość ręcznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

•	Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

Parametry podaży

•	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml

•	Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

•	Dokładność podaży: +/- 2%

•	Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

•	Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz  ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h, KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24h

•	Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów z rozdzielczością 75 mmHg

•	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

•	Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

•	Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb TIVA, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków, tryb mikro.

•	Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

•	Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z możliwością wyłączenia przez użytkownika

•	Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu

•	Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, który w razie potrzeby, można w każdej chwili zdemontować w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce

•	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

•	Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

•	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

•	Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

•	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

•	Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

•	Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h

•	Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

•	Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1800 ml/h

•	Lista leków: 40 pozycji

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

•	Parametry infuzji dla leków:

1.	Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus

2.	Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego

3.	Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Alarmy

•	Wskaźnik pracy pompy

•	Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

•	Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

•	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

•	Alarm pustej strzykawki

•	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

•	Alarm okluzji

•	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

•	Alarm rozładowanego akumulatora

•	Alarm braku lub źle założonej strzykawki

•	Alarm wstępny przed końcem infuzji

•	Alarm wysokiego ciśnienia

•	Alarm braku zasilania

•	Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

•	Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

•	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

•	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

•	Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

•	Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

•	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

•	Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Pompa infuzyjna objętościowa

•	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

•	Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym

•	Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

•	Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9 h przy przepływie 25ml/h

•	Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

•	Ochrona przed zalaniem: IP 24

•	Waga 1,8 kg

•	Funkcja Stand-by

•	Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu

•	Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

•	Możliwość podłączenia poprzez port USB

•	Regulacja głośności: 10 poziomów

•	Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

•	Automatyczne domykanie drzwiczek pompy

•	Automatyczny blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek

Parametry podaży

•	Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

•	Dokładność podaży: +/- 5%

•	Możliwość zaprogramowania podawania  w co najmniej jednostkach: kcal/h, mg/h, µg/h, mg/kg/min, µg/min, mg/min, µg/kg/min, mol/h, kcal/kg/min, mol/h oraz /24h

•	Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów

•	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

•	Bolus manualny i automatyczny

•	Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb czujnika kropli, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków.

•	Rejestr zdarzeń

•	Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h

•	Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej

•	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

•	Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

•	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

•	Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

•	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

•	Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

•	Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h

•	Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

•	Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1200 ml/h

•	Biblioteka leków, 40 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

•	Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

Alarmy

•	Wskaźnik pracy pompy

•	Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

•	Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

•	Alarm wstępny przed opróżnieniem aparatu

•	Alarm pustego aparatu

•	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

•	Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji ( przed albo za pompą )

•	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

•	Alarm rozładowanego akumulatora

•	Alarm braku lub źle założonego aparatu

•	Alarm wstępny przed końcem infuzji

•	Alarm wysokiego ciśnienia

•	Alarm braku zasilania

•	Alarm błędu systemu

•	Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, stan infuzji, nazwa oraz objętość używanego aparatu infuzyjnego

•	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

•	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

•	Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

•	Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

•	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

•	Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na tym etapie Zamawiający nie bada konfiguracji sprzętu i stopnia wypełnienia wymaganych parametrów.

Pytanie nr 82  dotyczy. Stół do badań endoskopowych – 1 szt

- Czy Zamawiający dopuści stół z segmentem głowy regulowanym pneumatycznie, za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści stół z blatem tapicerowanym z pianką elastyczną o grubości 6cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.	Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w cztery koła o średnicy 125mm, które gwarantują doskonałą mobilność i zapewniają personelowi łatwe prowadzenie stołu, nawet z pacjentem, zatem stół nie posiada układu napędowego kół?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 83 dotyczy. Stół zabiegowy – 2 szt

- Czy Zamawiający dopuści stół z blatem z odejmowanym materacem z pianki poliuretanowej w pokrowcu?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą blokowana za pomocą centralnej blokady kół?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

3.	Czy Zamawiający dopuści stół bez podpory ręki?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 84 dotyczy. Łóżko intensywnego nadzoru z materacami z pianki termoelastycznej – 2 szt

- Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 223cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja zapewnia prześwit 16cm pod podwoziem (za wyjątkiem punktu osadzenia kolumn), gwarantująca współpracę łóżka z podnośnikami oraz aparatami RTG?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże jest zaprojektowane w taki sposób aby zabezpieczyć materac przed przesuwaniem, łóżko wyposażone w podniesione brzegi leża, bez konieczności stosowania regulowanych klamer obejmujących materac?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi  16°?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

5.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z standardowej pianki poliuretanowej?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 85

Łóżko intensywnego nadzoru z materacami powietrznymi komorowymi – 2 szt

- Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 223cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja zapewnia prześwit 16cm pod podwoziem (za wyjątkiem punktu osadzenia kolumn), gwarantująca współpracę łóżka z podnośnikami oraz aparatami RTG?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże jest zaprojektowane w taki sposób aby zabezpieczyć materac przed przesuwaniem, łóżko wyposażone w podniesione brzegi leża, bez konieczności stosowania regulowanych klamer obejmujących materac?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi  16°?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

5.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z standardowej pianki poliuretanowej?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny wyposażony w potrójny wąż powietrza?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 86

Łóżko transportowe/wózek – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wypełnionym płytami z HPL?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2055mm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składane szczyty-rączki z obu stron, składane pod leże dedykowane do oferowanego wózka?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego wózkami.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z piątym kołem kierunkowym z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez ruch koła swobodny lub zablokowany do jazdy na wprost?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

5.	Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami metalowymi, lakierowanymi z tworzywowymi nakładkami?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 585mm – 905mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-90o?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

8.	Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi  12°?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9.	Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w odbojniki w narożnikach leża, jako punkt najbardziej wysunięty, bez odbojników nad kołami?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

10.	Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac o grubości 60mm, mocowany na leżu za pomocą tworzywowych zaczepów wsuwanych w otwory w leżu?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 87

Szafki dla pacjenta – 4szt

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo? Rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, zapewnia stabilną konstrukcję szafki oraz skuteczne zabezpieczenie przed korozją.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm? Rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, nie będzie miało wpływu na funkcjonalność szafki.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym? Rozwiązanie jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym i głównym wyposażonymi na krawędziach w tworzywowe listwy w kształcie litery C? Rozwiązanie jest tożsame.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:- Wysokość 930mm,- szerokość szafki 510mm

- szerokość szafki z złożonym blatem bocznym 510mm (blat boczny po złożeniu nie wpływa na szerokość szafki)- głębokość 485mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego z uwagi na większą trwałość prowadnic suwnych.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 83mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego z uwagi na szybkość i wygodę zmiany ułożenia szafki po prawej lub lewej stronie łóżka. Wystarczy odwrócić szafkę bez konieczności przekładania/przenoszenia ciężkiego blatu bocznego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? 5te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 88

Poz. Taboret jezdny z oparciem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści Taboret jezdny z oparciem bez regulacji oparcia z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 89

Poz. Kozetka lekarska- 3 szt

1.	Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o poniższych parametrach ? Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały, Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia;

WYPOSAŻENIE

uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku,

WYMIARY:

- długość: 1850 mm

- szerokość:  560 mm

- wysokość:  500 mm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 90

Zadanie nr 8 – Rejestratory typu Holter1.

- Pkt. 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z zapisem na wewnętrznej karcie SD bez konieczności wyjmowania jej do odczytu? Zapis na karcie SD jest nieulotny podobnie jak zapis w pamięci wewnętrznej. Stosując przewód do transmisji danych osiągamy ten sam efekt w obsłudze rejestratora jaki  wymaga Zamawiający.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 5. Czy zamawiający dopuści do przetargu przetwornik o częstotliwości próbkowania 200Hz 12bit?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 7. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z oddzielnymi złączami dedykowanymi dla przewodu pacjenta i transmisji danych? Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wielokrotnego odłączania przewodu pacjenta co zapobiega nadmiernemu zużyciu złącza i powstawaniu zakłóceń w zapisie.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt.11. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator programowany za pomocą kabla mini USB - USB?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt.12. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z możliwością podglądu sygnału EKG na wyświetlaczu rejestratora bez podglądu na PC?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt.14. Czy zamawiający dopuści do przetargu system analizujący kompatybilny z dostarczanymi rejestratorami? Zamawiający nie określił w wymaganiach producenta posiadanego sprzętu ani nie wymaga modernizacji czy rozbudowy istniejącego systemu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91

Zadanie nr 8 – Holter ciśnieniowy

- Pkt. 4. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z analizą białego fartucha i porannego wzrostu ciśnienia z możliwością dodania opisu, bez możliwości zaznaczania tych okresów?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt. 12. Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez kalkulatora pediatrycznego z możliwością ręcznej korekty progów ciśnienia?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 16,17,18 Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez danych statystycznych PP i PRP/1000?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt. 29,30. Czy zamawiający dopuści system bez konfiguracji dla wielu użytkowników chroniony hasłem i bez automatycznego wylogowania?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt. 37. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator o zakresach pomiarowych: 60-255mmHg i 30-195mmHg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 42. Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez przycisku do zapisu zdarzeń?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 93

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 18 – Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 33

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga: „Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych, do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej. Możliwość prezentacji kierunku napływu”.

Wydaje nam się, iż w opisie powyższego wymogu nastąpiła pomyła i rozbieżność dotycząca określenia dostępności opisanego trybu pracy dla głowicy liniowej, tj. wyjaśniamy, iż Zamawiający nie wymaga zaoferowania głowicy liniowej z systemem USG więc zapis jest nie spójny.

W związku z powyższym, prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych, do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na specjalistycznej głowicy liniowej pracującej do min. 18 MHz. Możliwość prezentacji kierunku napływu”.

Odpowiedź: Zamawiający zakres głowic które są wymagane określił w zadaniu 18 w pozycjach, 60,61,62, Zamawiający dopuszcza powyższy zapis.

Pytanie nr 94

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 18 – Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 44

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat Ultrasonograficzny z pracą w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicach convex i liniowych z wymogiem pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Zwracamy uwagę na fakt, iż na głowicach sektorowych nie korzysta się z opisanego trybu pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 18 – Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 62

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat Ultrasonograficzny z głowicą convex o zakresie częstotliwości 1.0 – 5.0 MHz, kącie pola widzenia 111°, ilości elementów 160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 96

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 18 – Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 74

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat Ultrasonograficzny posiadający obsługę i komunikaty w języku angielskim przy jednoczesnym dostarczeniu z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej?

Język angielski jest powszechnie stosowany w nomenklaturze medycznej, ultrasonograficznej, echokardiograficznej i obsłudze urządzeń medycznych, więc tłumaczenia powszechnie znanych angielskojęzycznych określeń dotyczących trybów pracy lub wielkości mierzonych, mogą powodować nieporozumienia. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 96

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 9 – Lampy zabiegowe

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której podstawa wyposażona jest w 4 koła o średnicy 50mm z hamulcami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z obudową w kształcie koła bez otworu w jej centralnej części? Oferowana lampa posiada kształt przystosowany do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym dzięki odpowiednio wyprofilowanej obudowie. Pragniemy zauważyć, iż jakiekolwiek otwory w obudowie lampy stanowią potencjalne miejsce gromadzenia się brudu i znacznie utrudniają dezynfekcję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą o wadze 4,5kg? Różnica zaledwie 1kg nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod LED?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 30 diod LED?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 39 diod LED?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie ≥ 50 000h?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 145

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w jej centralnej części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji średnicy pola roboczego w zakresie od 15 do 32cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia na poziomie 97cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia na poziomie 110cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze barwowej na poziomie 4500˚K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3500 do 5000˚K w 6 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100 do 5000˚K w 5 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru na poziomie Ra≥95?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego na poziomie R9≥95?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

17.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru na poziomie Ra≥94?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego na poziomie R9≥92?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o całkowitym poborze mocy na poziomie maks. 50W?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 300mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 320mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 480mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 3h po zaniku zasilania przy natężeniu 100%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 98:

Dotyczy zadania 15: aparat RTG ramię  C

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji Radiografii  Analogowej? Do skorzystania z funkcji analogowej wykorzystuje się specjalne klisze, które są technologią wypartą przez nowocześniejszą  Radiografię Cyfrową, w którą to wyposażony będzie zaoferowany aparat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 99:

Dotyczy zadania 15: aparat RTG ramię  C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w dwa monitory 19 cali                           o znaczniej większej niż wymagana luminancji i kontraście oraz o wyższej sumarycznej rozdzielczości – 2 x 1280x1024?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 100:

dotyczy zadania 15:aparat RTG  ramię C

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni, od dnia podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  Należy wziąć pod uwagę, że oferowany aparat RTG produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty                 ipodpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne. W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 101:

Dotyczy pkt.31 zadania 3 i pkt.33 zadania 15 oraz ust.3 § 6 Projektu  Umowy i ust.2 § 1 dokumentu gwarancji(zał. 2.1 do SIWZ) oraz Rozdział 4 SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek  do 5 dni roboczych                  (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i do 12 dni roboczych                              (z koniecznością sprowadzenia  części zamiennych ) liczonych od momentu zawiadomienia.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-14 dni roboczych.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przypomina, że jest jednostka służby zdrowia która zapewnia dostęp do usług medycznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Pytanie nr 102:

Dotyczy  ust. 3 i ust. 14 §6  projektu Umowy – zadanie 3 densytometr

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu                                            udostępnienia sprzętu zastępczego (na czas przedłużającej się naprawy ponad wymagany termin), a ewentualnie  ograniczenie do zapewnienia w sytuacji jw. podzespołu, części urządzenia.

Wyjaśniamy, że zapewnienie sprzętu zastępczego, w przypadku densytometru – urządzenia rentgenodiagnostycznego , montowanego na stałe do podłoża jest niemożliwe.

Najpierw należy zdemontować uszkodzony densytometr, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego /Użytkownika pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, wynoszącym realnie 1 miesiąc, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

Dlatego też, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku densytometru, a ograniczenie się jedynie do wymogu zapewnienia podzespołu, części zamiennej.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku densytometru rentgenowskiego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, wskazując zapis do w/w paragrafu umowy (nie dotyczy urządzeń  wymagających specjalistycznego montażu, oraz co do których istnieje wymóg/pozwolenie /zgody dokonywania odbioru czynności przez Instytucję zewnętrzną)

Pytanie nr 103:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przypominamy iż Szpital zapewnia całodobowo i całotygodniowo świadczenie.

Pytanie nr 104:

W nawiązaniu do ust. 13 § 6 projektu  Umowy zwracamy się z prośbą  o niewielką modyfikację  wg poniższej propozycji:

„W razie trzykrotnej naprawy części urządzenia/podzespołu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowe”

Wyjaśniamy, że w przypadku urządzenia jakim jest densytometr czy aparat RTG tego typu naprawy mogą dotyczyć bardzo drobnych części jak na przykład przycisk sterujący lub kabla i w takich przypadkach, jeśli trzykrotna naprawa miałaby obligować do wymiany całego urządzenia na nowe jest to całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty finansowe. Dlatego, w przypadku tak drobnego uszkodzenia, nie ma podstaw do wymiany całego aparatu na nowy, tym bardziej, że wpłynie to na podwyższenie ceny oferty, a Zamawiającemu zależy za zakupie sprzętu po atrakcyjnej cenie.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie dwukrotnej naprawy, ale dopuszcza  wykreślenie z umowy słów: ”lub całego urządzenia”.

Pytanie nr 105:

W nawiązaniu do ust.1.1) § 8 Projektu  Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  0,2% wartości brutto umowy w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 106:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron,  prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego również Zamawiającego karą umowną (w wysokości, jak przewidziana dla Wykonawcy), 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 107:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego                            o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 108:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku angielskim?

Wyjaśniamy, iż dokumentacja techniczna sprzętu jest przydatna wyłącznie serwisantom przy kalibracji i serwisie sprzętu. Jest to dokument serwisowy Producenta, dlatego też uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez dopuszczenie dokumentacji technicznej (opisy techniczne, schematy) w języku angielskim.

Ze względu na to, że DTR może mieć nawet kilkaset stron, prosimy o zgodę, aby dostarczyć ją na płycie CD.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz dopuszcza dostarczenie dokumentów  w/w na płycie CD.

Pytanie nr 109:

Dotyczy ust.10  i ust.11§ 6 Projektu  Umowy zadania 3 i Zadania 15

Zwracamy się z prośbą o skrócenie gwarancji na wymienione części dla densytometru 3 miesiące a dla aparatu RTG 12 miesięcy.

Wyjaśniamy, że producent densytometru udziela Wykonawcy 3 miesięcy gwarancji na nowe części, a producent aparatu RTG 12 miesięcy gwarancji.

W związku z powyższym prosimy o zgodę na zaproponowane terminy gwarancji.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 110.

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i określenie w kolumnie „Parametr wymagany” 
w punktach 1-9 oraz 11-28 czy parametr jest wymagany np. tak jak jest w punktach od 29-35 „TAK, podać”.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską jaka zaistniała w opisie do zadania nr 3. Tak, potwierdzamy zgodnie z resztą opisów technicznych że w pozycjach od 1-9 oraz w pozycjach od 11-28 w kolumnie powinno się znaleźć określenie TAK/PODAĆ

Pytanie nr 111

Dotyczy. Pakiet 13, Pompa strzykawkowa 4 szt

- Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą stopień ochrony IP22?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 12. Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej z systemem manualnego montażu strzykawki, gdzie pełne mocowanie strzykawki jest możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie. Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania infuzji co 0,01 w zakresie 0,1-9,99ml/h; co 0,1 w zakresie 10-99,9ml/h; co 1 w zakresie 100-1200ml/h?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach:ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania objętości w zakresie 0,1–999 ml lub dawki w zakresie 0,1–9999 jednostek?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania czasu infuzji w zakresie 00h01 min-96h? Proponowany parametr niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania bolusa w zakresie 1-1200 ml/h?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 34. Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji –  22 poziomy w 3 jednostkach do wyboru – mmHg, kPa, PSI (zakres ciśnień 50-900 mmHg).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, 
w której czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi poniżej 6 godz.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 112

Dotyczące Pompa objętościowa 1 szt.

- Pkt 46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową o wadze 2 kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą stopień ochrony IP22?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 53. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową do podaży płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych bez możliwości podaży żywienia dojelitowego?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach: ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 74. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 75. Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji –  19 poziomów w 3 jednostkach do wyboru – mmHg, kPa, PSI (zakres ciśnień 50-750 mmHg).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 79. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową, w której czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi poniżej 6 godz.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 113

Dotyczy Pompa strzykawkowa 12 szt.

- Pkt 86. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą stopień ochrony IP22?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 87. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą duży, niebieski, monochromatyczny wyświetlacz LCD?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 94. Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej z systemem manualnego montażu strzykawki, gdzie pełne mocowanie strzykawki jest możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie. Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 100. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania prędkości infuzji co 0,01 w zakresie 0,1-9,99ml/h; co 0,1 w zakresie 10-99,9ml/h; co 1 w zakresie 100-1200ml/h?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 102. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach: ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 105. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania objętości w zakresie 0,1–999 ml lub dawki w zakresie 0,1–9999 jednostek?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 106. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania czasu infuzji w zakresie 00h01 min-96h? Proponowany parametr niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 107. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z możliwością programowania bolusa w zakresie 1-1200 ml/h?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 115. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 116. Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji –  22 poziomy w 3 jednostkach do wyboru – mmHg, kPa, PSI (zakres ciśnień 50-900 mmHg).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 120. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, w której czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi poniżej 6 godz.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 125. Prosimy o dopuszczenie pompy bez wyposażenia w przenośne urządzenie ułatwiające wkłucie do żyły i założenie cewnika.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 114

Pompa objętościowa 4 szt.

- Pkt 128. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową o wadze 2 kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 129. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą stopień ochrony IP22?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 130. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą czytelny, duży, niebieski, monochromatyczny wyświetlacz LCD?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 135. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową do podaży płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych bez możliwości podaży żywienia dojelitowego?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 143. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach: ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 156. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 157. Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji –  19 poziomów w 3 jednostkach do wyboru – mmHg, kPa, PSI (zakres ciśnień 50-750 mmHg).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 161. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową, w której czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi poniżej 6 godz.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 115

Pompa dojelitowa dot. Pkt 172.

Prosimy o dopuszczenie pompy dojelitowej z czasem ładowania akumulatora 6 godz.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 116

Stacja dokująca

- Prosimy o wyjaśnienie jakiej wielkości stacji będzie wymagał Zamawiający: na 4 pompy, 6 czy 8 pomp?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza Stację do 4 lub 6 pomp

- Pkt 175. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą posiadającą stopień ochrony IP22?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt 177. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą na 8 pomp, bez możliwości łączenia mniejszych stacji w kolumny?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 117

Zadanie nr 17

- Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści stół, którego podstawa jest pokryta twardym tworzywem ABS czyli materiałem bardzo zbliżonym do włókna szklanego i identycznie eliminującym ryzyko porażenia  prądem elektrycznym?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza
Pkt. 5 Czy Zamawiający w pkt 5 wymaga kół zabudowanych w podstawie w taki sposób aby gwarantowały zachowanie maksymalnej higieny  a tym samym pozwalające na dokładne mycie i dezynfekcję także na Sali operacyjnej w  szybki i maksymalnie komfortowy sposób, bez konieczności rozbierania podstawy lub odwracania stołu do góry kołami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 5 Czy Zamawiający w pkt 5 wymaga kół zabudowanych w podstawie w taki sposób aby gwarantowały pełną mobilność i manewrowalność stołu tj. kół podwójnych o średnicy min 125mm. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia i ułatwia przetaczanie stołu ale jednocześnie zabezpiecza podłoże przed potencjalnym uszkodzeniem podłogi w czasie jazdy stołu ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści stół z płytą pleców niedzieloną, jednakże umożliwiający uzyskanie pozycji ławeczki nerkowej poprzez inne, elektrycznie sterowane ustawienie stołu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści blat stołu przesuwny na długości min. 300 mm, i będzie wymagał aby nośność blatu w obu pozycjach (normalnej i odwróconej przy przesuwaniu blatu ze względu na pacjentów bariatrycznych gwarantowała w minimum jednym ustawieniu wysokości kolumny stołu  min. obciążenie blatu 450 kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 12 Czy Zamawiający zaakceptuje długość stołu 2185 mm co jest parametrem lepszym od wymaganego

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 13 Czy z uwagi fakt nieokreślenia w wymogu rodzaju nośności Zamawiający wymaga stołu o min nośności statycznej 450 kg co gwarantuje możliwość wykonywania zabiegów na pacjentach bariatrycznych ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 15 i 20 Czy Zamawiający dopuści stół o nośności statycznej 450 kg w tym nośności podgłówka  25 kg oraz zakresie jego regulacji +/- 45° ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 21 Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta i możliwość zmiany położenia podgłówka w sposób nie do końca kontrolowany zgodzi się na regulację (wspomagana gazowo) położenia podgłówka za pomocą uchwytu łatwo dostępnego po prawej stronie sekcji głowy – jednak umieszczonego tak aby zabezpieczyć możliwość zmiany położenia sekcji stołu w sposób niezamierzony?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 25 Czy Zamawiający zgodzi się na materace dwuwarstwowe o wskazanych w opisie właściwościach ale o grubości 69 mm co zgodnie z badaniami nie ma wpływu na komfort i bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 28 Czy Zamawiający zgodzi się na panel sterowania na kolumnie w postaci mechanizmu obrotowego – co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed  nieumyślną zmianą ustawień ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 29 Czy z uwagi na bezprzerwową pracę stołu oraz bezpieczeństwo pacjenta w przypadku awarii systemu podstawowego sterowania stołem Zamawiający będzie wymagał aby opisane w tym punkcie ruchy stołu miały możliwość realizacji za pomocą dodatkowej zewnętrznej dźwigni nożnej?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 29 Czy Zamawiający miał na myśli blokowanie odblokowanie kół poprzez wysunięcie dodatkowych stopek gwarantujących zdecydowanie większą stabilność stołu oraz bezpieczeństwo dla pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 30 Czy w przypadku zaoferowania stołu z nośnością statyczną 450 kg Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizacji przekroczenia limitu – stół spełnia wymogi urządzenia bariatrycznego”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 31 Czy Zamawiający w punkcie 31 wymaga możliwości predefiniowania własnych ustawień na pilocie?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 33 Czy Zamawiający wymaga powierzchnie i koła stołu były łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 36  Czy Zamawiający ma na myśli akcesoria mocowane do szyn bocznych stołu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 39 Czy Zamawiający ma na myśli kuwetę ze stali nierdzewnej, o dużej pojemności którą można zamocować pod wybraną sekcją stołu co wydaje się być bardzie uniwersalne i wygodne dla personelu medycznego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 44 i 45 Czy Zamawiający miał na myśli hypoalergiczne pozycjonery wykonane z komponentów soi, pokrytych powłoką dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu ze skórą i zapobiegającą namnażaniu się bakteri, o wymiarach: 28x23x16 oraz 20x7 +/- 1 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 118

(dotyczy zadania 8 – holter EKG)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakim sprzęcie ma być zainstalowany i aktywowany system operacyjny (Holter EKG pkt. 11 tabeli wymaganych parametrów i funkcji).

Czy system ma być zainstalowany i aktywowany na komputerze Zamawiającego czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji komputerowej wraz z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ, przedmiot zamówienie obejmuje zakup Holtera EKG, wraz z systemem, który będzie zainstalowany na komputerach wskazanych przez Zamawiającego, które będą jego własnością (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70)

Pytanie nr 119

(dotyczy zadania 8)

Jeśli Zamawiający wymaga dostarczenia stacji komputerowej wraz z przedmiotem zamówienia prosimy o modyfikację formularza cenowego dla zadania 8 tak, aby można było uwzględnić 23% stawkę VAT, którą objęta jest stacja komputerowa.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 120

(dotyczy zadania 8 – Holter ciśnieniowy poz. 33 tabeli wymaganych parametrów i funkcji)

Zamawiający w punkcie 33 wymaga programowania min. 3 okresów pomiarowych oraz ustala punkty dla tego wymogu. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak należy interpretować punktację. Czy Zamawiający miał na myśli, iż w przypadku programowania 3 okresów pomiarowych oferent otrzymuje 0 pkt, a w przypadku możliwość programowania większej ilości okresów to 10 pkt. czyli:

min. 3 okresy – 0 pkt

więcej niż 3 okresy – 10 pkt

czy też należy tę punktację interpretować w inny sposób.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż w zadaniu 8 punkt 33 punktacja będzie przyznawana zgodnie z zapisami SIWZ tj:

Min 3 i więcej okresów pomiarowych – będzie punktowane 10pkt ,

zaoferowanie mniej okresów pomiarowych niż 3 –otrzyma 0pkt

Pytanie nr 121

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu, który ma wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 150 badań ciągłego monitorowania i rejestracji.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 122

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu wyposażonego w wyświetlacz kolorowy, dotykowy o przekątnej 7”.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 123

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu, którego impedancja wejściowa >50 MΩ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 124

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu, którego CMRR >100 dB.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 125

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu z prędkością zapisu rejestratora 5,10,25,50 mm/s

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w obu podpunktach sprzętu, który wyposażony jest w papier o szerokości min. 110 mm (rolka).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 127

(dotyczy zadania 6 – aparat EKG i elektrokardiotokograf)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod określeniem "automatyczna analiza i interpretacja w języku polskim, miał na myśli analizę  zarejestrowanego sygnału EKG (zgodną z normą EN 6061-2-51), gdzie interpretacja jest uzależniona od wieku pacjenta z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza w/w interpretację

Pytanie nr 128

(tabela wymagań technicznych – zadanie 6 i 8)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy do 72 godzin w dni robocze.

W przypadku zgłoszenia awarii w piątek popołudniu wymóg 48 godzin będzie trudny do spełnienia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 129

(tabela wymagań technicznych – zadanie 6 i 8)

Prosimy Zamawiającego o zmianę punktu 5 tabeli na:

„Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:

a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 4 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/

b. wymagającej importu  części nie dłużej niż 14 dni roboczych /dotyczy sprzętu medycznego/”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 130

(tabela wymagań technicznych – zadanie 6 i 8)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na myśli w punkcie 9 tabeli „Urządzenie wykonane w technologii energooszczędnej – urządzenie energooszczędne / jeśli dotyczy/”. Co jeśli sprzęt nie jest wykonany w technologii energooszczędnej? Czy Wykonawca ma w takim wypadku zaznaczyć, iż jego nie dotyczy ten punkt?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż w punkcie 9 tabeli, Wykonawca wskazuje odpowiedz zgodnie ze stanem faktycznym który ma zastosowanie.

Pytanie nr 131

(gwarancja)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie różnych zapisów dotyczących gwarancji – terminu usunięcia wad.

Na stronie 3 SIWZ (rozdział 4, podrozdział 4.1.) oraz w wymaganiach technicznych w  pkt 5 Zamawiający określił, że

„Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:

a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/”

Natomiast w Dokumencie Gwarancji ( zał. nr 2.1. do SIWZ) w § 1 ust. 2 Zamawiającym określił:

“W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant)  ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa  w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa w ust. 1”

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nadrzędność i pierwszeństwo zapisów w tym wypadku ma Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Pytanie nr 132

(załącznik nr 7- zobowiązanie)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie kogo dotyczy załącznik nr 7.

Odpowiedzi: Zgodnie z instrukcja Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, druk oświadczenia należy wykorzystać w sytuacji zaistnienia do tego przesłanek – zapis „o ile dotyczy”..

Pytanie nr 133

(dotyczy terminu wykonania zamówienia)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, który z zapisów odnośnie terminu realizacji umowy dla zadania 8 jest właściwy dla niniejszego postępowania.

W rozdziale 5 SIWZ Zamawiający określił:

Natomiast w Istotnych Postawieniach Przyszłej Umowy określił:

“ Dostawa zostanie zrealizowana w terminie:

- w zakresie: zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 4, zadanie nr 5 poz. od 1 do 13,  zadanie nr 6 poz.1, zadanie nr 7, zadanie nr 8, zadanie nr 9 poz. 1, zadanie nr 10 poz. 1-10, 12-21, 23, 25-28, zadanie nr 11, zadanie nr 12 poz,1, 3,4, zadanie nr 13, zadanie nr 14, zadanie nr 15, zadanie nr 16, zadanie nr 17, zadanie nr 18, zadanie nr 19, w terminie:  do dnia 14 grudnia 2018 r.

2)   w zakresie: zadania nr 3, zadanie nr 5 od poz.14 do 17, zadanie nr 6 poz,2, zadanie nr 9 poz.2,zadanie nr 10 poz.11,22,24, zadanie nr 12 poz.2,w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r,”

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nadrzędność i pierwszeństwo zapisów w tym wypadku ma Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jak sama nazwa wskazuje, są to Istotne postanowienia przyszłej umowy a nie wzór umowy.

Pytanie nr 134

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 5 wzoru umowy na:

„Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wykonania na nowo dostawy tej części zamówienia , której ta wada dotyczy po raz trzeci.”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

Pytanie nr 135

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 10 wzoru umowy na:

„Okres gwarancji na wymienione elementy (części) urządzenia biegnie od dnia wymiany i wynosi 12 miesiący, chyba, że okres upływającej pełnej gwarancji jest dłuższy do końca tego okresu.”

Okres 24 miesięcy zaproponowany przez Zamawiającego jest okresem gwarancji dłuższym niż daje producent sprzętu, co powoduje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy, a co za tym idzie będzie to zwiększało koszty ostatecznej wyceny sprzętu w przetargu.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 136

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 13 wzoru umowy na:

„W razie trzykrotnej naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia lub całego urządzenia na nowe.”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 137

(dotyczy wzoru umowy)

W związku z zapisami § 6 ust. 3 wzoru umowy prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 14 wzoru umowy na:

„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 4-tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy.”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 138

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 16 wzoru umowy na:

„Wykonawca gwarantuje okres dostępu do części zamiennych do urządzenia wynoszący minimum 10 lat od dnia dostawy urządzenia.”

Prosimy o zmianę zapisu, ponieważ nie wszystkie firmy biorące udział w przetargu będą producentami sprzętu, a więc nie mogą zagwarantować  okresu produkcji, a jedynie dostępność do części zamiennych.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 139

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy na:

„z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 140

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 pkt. 3  wzoru umowy na:

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,5% wartości brutto naprawianego przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 141

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy na:

„z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5% wartości brutto naprawianego przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urządzenia,”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 142

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy na:

„z tytułu niedotrzymania terminu gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy – w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 3

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 143 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 54

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której obie czasze są w kształcie koła bez otworów?

Prosimy zauważyć, że oferowane przez nas lampy są dostosowane do współpracy z nawiewnikiem laminarnym, co jest potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 144 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 60

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której w przypadku awarii diody naprawa polega na wymianie modułu składającego się z 6 diod?

Prosimy zauważyć, że sposób naprawy urządzenia medycznego wynika z jego konstrukcji, a różnica pomiędzy wymianą jednej diody czy jednego modułu nie ma żadnego wpływu na cenne usługi serwisowej.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 145 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 61

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której żywotność diod wynosi 50 000 godzin?

Zakładając, że bardzo intensywnie eksploatowana lampa operacyjna świeci przez 8 godzin dziennie, 5 dni roboczych w tygodniu, 50 tygodni w ciągu roku, otrzymujemy przeciętny czas pracy lampy 2000 godzin rocznie. Oznacza to, że żywotność źródła światła 50 000 godzin przekłada się na 25 lat eksploatacji lampy operacyjnej, a więc znacznie przekracza typowy czas użytkowania urządzeń medycznych na sali operacyjnej. Biorąc powyższe pod uwagę, wymóg min. 60 000 h jest nieproporcjonalny do realnych potrzeb. Ponadto w sposób istotny i nieuzasadniony ogranicza on konkurencję.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 146 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 62

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której sterowanie parametrami lampy odbywa się za pomocą paneli membranowych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 147 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 64,65.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola roboczego d10 jest stała i wynosi 20 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 148 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 66.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła jest w 7 stopniach bez możliwości aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 149 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 67.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której maksymalna wartość natężenia światła dla satelity wynosi 120 000 luks

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 150 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 68.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła dla kopuły głównej jest w zakresie 25-100% natomiast dla kopuły satelitarnej 33-100%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 151 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 69,70.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której głębokość oświetlenia oraz zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia jest określona, jako parametr L1 + L2= 130 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 152 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 72.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której współczynnik 
Ra wynosi 95?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 73.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której współczynnik 
R9 wynosi 93?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 154 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 74.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła główna, satelitarna oraz ich zasilacze pobierają moc równa 220 W zakładając pracę przy maksymalnym natężeniu światła?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 75. i 76

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametry wzrostu temperatury w wokół głowy chirurga oraz w obszarze operacji nie są określone?

W przypadku lamp operacyjnych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 156- dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 81

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej wynosi 40%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 157 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19 – pkt 82

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej wynosi 40%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 158 - dotyczy: Lampy operacyjne LED z zawieszeniem sufitowym (dwuramienne) – 2szt - Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby każda z kopuł posiadała grubość mniejszą niż 10cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 159 - dotyczy: Kolumna anestezjologiczna – 2 szt - Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby pionowy ruch ramienia w kolumnie anestezjologicznej był realizowany za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 160 - dotyczy: Kolumna anestezjologiczna – 2 szt i Kolumna chirurgiczna – 2 szt

- Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby gniazda gazowe były tego samego producenta, co kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 161 - dotyczy: Kolumna chirurgiczna – 2 szt - Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna chirurgiczna była wyposażona w aluminiowe zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane do spodu półki za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 162- dotyczy: System kolumn/paneli anestezjologicznych – 3 szt - Zadanie nr 19 - pkt 44

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na rurze nośnej): wynosił min 140 kg

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 163- dotyczy: System kolumn/paneli anestezjologicznych – 3 szt - Zadanie nr 19 - pkt 51

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby drążek infuzyjny był zawieszony na wysięgniku (montowanym do rury montażowej) dwuramiennym, obrotowym, o zasięgu min. 600 mm i udźwigu min. 20 kg wyposażonym w wewnętrzne zamykane kanały do prowadzenia kabli zasilania pomp infuzyjnych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 164 - dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 83

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kaseton elektryczno - gazowy składa się z jednego kanału, w którym media gazowe i elektryczne są ustawione w bezpiecznej odległości od siebie?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 165 - dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 83

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kaseton elektryczno - gazowy jest w uniwersalnym kolorze anodowanego aluminium?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 166- dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 85

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kaseton elektryczno - gazowy o głębokości 115mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 167- dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 85

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kaseton elektryczno - gazowy o wysokości 352mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 168- dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 87

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający doprecyzuje wymogi odnośnie ilości i rodzaju gniazd gazów medycznych i dopuści panel z ostatecznym zestawem gniazd gazów medycznych bez przygotowania do instalacji innych gniazd  /gazów medycznych/?

Odpowiedz: Zamawiający wymogi odnośnie ilości i rodzaju gniazd określił w zadaniu nr 19 pkt 87, informuje ponadto ze dopuszcza panel z ostatecznym zestawem gniazd gazów medycznych bez przygotowania do instalacji innych gniazd  /gazów medycznych

Pytanie nr 169 - dotyczy: Panele nadłóżkowe – 4 szt - Zadanie nr 19 – pkt 88

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kaseton elektryczno - gazowy z oświetleniem miejscowym zrealizowanym, jako świetlówka 1x24W załączanym z panelu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 170 - dotyczy: Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przesunie termin realizacji zamówienia w pakiecie 19 na dzień 21 grudnia 2018?

Prosimy zauważyć, że urządzenia w pakiecie nr 19 są produkowane z uwzględnieniem wymiarów pomieszczeń, w których będą docelowo montowane stąd termin realizacji jest dłuższy niż urządzeń typu respirator, aparat do znieczulania itp.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 171 - dotyczy: Zadanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyodrębni z pakietu nr 19 pozycję

- Panele nadłóżkowe

- System kolumn/paneli anestezjologicznych

i stworzy dla nich odrębny pakiet?

Prosimy zauważyć, że powyższym asortymentem zajmują się dostawcy, którzy przeważnie nie dostarczają kolumn i lamp operacyjnych. Taki zabieg pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszej ceny na urządzenia, które obecnie znajdują się w pakiecie 19?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# Pytanie nr 172, Dotyczy wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# Pytanie nr 173, Dotyczy wzoru umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu kar umownych na następujące:

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

  - z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego asortymentu, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,

- z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6    
         ust. 3 – w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego asortymentu, za każdy dzień  
         opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,

- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5% wartości

brutto urządzenia, którego dotyczy wymiana, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia 
       naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia 
       urządzenia

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 174,  Dotyczy Zadania nr 19

System kolumn/paneli anestezjologicznych - 3 szt.

# Czy Zamawiający dopuści panel bez możliwości obrotu półki wokół osi mocowania 
w zakresie min 90°, czyli z półką mocowaną na stałe do panela? Wymiar i wyposażenie 
w szyny instrumentalne zgodnie z SIWZ.?

# Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

# Czy Zamawiający dopuści panel bez rury nośnej, ale wyposażony w drążek infuzyjny?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 175 , Aparat EKG – 1 szt.

Dotyczy zadania nr 6-Urządzenia do monitorowania czynności pracy serca

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7cali, ustawionym pod stałym kątem ułatwiającym obserwację wyświetlanych danych? Jet to znikoma różnica względem wymaganego parametru i w codziennym użytkowaniu praktycznie niezauważalna.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 176

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG ze znacznie wyższym próbkowaniem niż aktualnie wymagane – na poziomie 16 000 [Hz]/kanał? Wyższe próbkowanie pozwala na dokładniejsze i lepsze odwzorowanie zapisu EKG.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 177

Zwracamy się z prośbą o informację do jakiej centrali Zamawiający zamierza podłączyć oferowane aparaty EKG oraz czy oprogramowanie tej centrali jest również przedmiotem niniejszego postępowania?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż podłączenie nastąpi do centrali MINDRAY CMS, a oprogramowanie tej centrali nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Elektrokardiograf – 1szt

Pytanie nr 178

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7cali, ustawionym pod stałym kątem ułatwiającym obserwację wyświetlanych danych? Jet to znikoma różnica względem wymaganego parametru i w codziennym użytkowaniu praktycznie niezauważalna.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG ze znacznie wyższym próbkowaniem niż aktualnie wymagane – na poziomie 16 000 [Hz]/kanał? Wyższe próbkowanie pozwala na dokładniejsze i lepsze odwzorowanie zapisu EKG.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 180

Zwracamy się z prośbą o informację do jakiej centrali Zamawiający zamierza podłączyć oferowane aparaty EKG oraz czy oprogramowanie tej centrali jest również przedmiotem niniejszego postępowania?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż podłączenie nastąpi do centrali MINDRAY CMS, a oprogramowanie tej centrali nie jest przedmiotem niniejszego postępowania

Pytanie nr 181

Dotyczy zadania 5

- Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5 bronchofiberoskopu intubacyjnego jako oddzielne zadanie.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia jako videoendoskopu intubacyjnedo z ekranem cyfrowym.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia, w którym zewnętrzna średnica końcówki   dystalnej    to 5,2mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym pole widzenia to 90⁰.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które wyposażone jest we własny wyświetlacz o przekątnej 3,5” zamontowany na rękojeści lub monitor o przekątnej 10” z możliwością ustawienia na stoliku lub przystosowanym stojaku , stąd nie posiada parapetru ostroaści obrazu w dprt.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które wyposażone jest we własne    źródło światła. Oferowane rozwiązanie zawiera przewód elektroniczny, zakończony 2 żarówkami led oświetlającymi pole robocze. Zastosowana technologia zwiększa mobilność urządzenia. Zwiększa też elastyczność końcówki roboczej w stosunku do rozwiązań ze światłowodem (pod wpływem zginania światłowód mógłby ulec uszkodzeniu). Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu urządzenie jest w pełni „samodzielne”.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia , które ma możliwość wykorzystania jako aparat mobilny/przenośny, ze światłem zasilane z własnej baterii/akumulatora (źródło światła typu LED na końcówce dystalnej ze wskaźnikiem stanu baterii, czas ciągłej pracy na baterii: min. 5 godz.)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia , które na kanał roboczy nakłada się korek i wejście jest typu LUER.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym stosuje się jednorazowe przyłącze ssaka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które wyposażone jest we własny wyświetlacz o przekątnej 3,5” zamontowany na rękojeści lub monitor o przekątnej 10” z możliwością ustawienia na stoliku lub przystosowanym stojaku.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 182

DOTYCZY: Pakiet nr 5

Pytanie nr 1 – Fonendoskop – poz. 65;66;67

Prosimy o dopuszczenie tolerancji dla wymaganych wymiarów (+/-10%)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183 – Fonendoskop – poz. 65;66;67

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanej membrany o średnicy 43 mm /duża/ oraz 33 mm /mała/ z możliwością ściągnięcia małej membrany i zmiany w otwarty lejek o średnicy 28 mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 184 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 71

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Stała nastawa temperatury, nie mniej niż 40 stopni lub temperatura podgrzewanego płynu na wyjściu  +/- 40

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 185 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 76

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Sygnał wizualny informujący o temperaturze ogrzewanego płynu  lub sygnał wizualny i dźwiękowy informujący o przekroczeniu temperatury ogrzewanego płynu

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 186 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 82

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wymiary: element grzejny 13cm x 6,6cm x 3cm;  jednostka kontrolująca 23cm x 17cmx 9,7 cm (-/+ 5 %)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 187 – Mankiet do szybkich przetoczeń – poz. 87

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Oznaczenie strefy roboczej – białe, oznaczenie strefy niebezpiecznej – czerwone.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 188 – Stetoskop – poz. 1;2;3

Prosimy o dopuszczenie tolerancji dla wymaganych wymiarów (+/-10%)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 189 – Stetoskop – poz. 1;2;3

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanej membrany o średnicy 43 mm /duża/ oraz 33 mm /mała/ z możliwością ściągnięcia małej membrany i zmiany w otwarty lejek o średnicy 28 mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 190 – Spirometr – poz. 3

Prosimy o dopuszczenie bazy danych min. 1 000 testów spirometrycznych

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 191

DOTYCZY: Pakiet nr 5

Stół do badań endoskopowych – poz. 39.

Prosimy o dopuszczenie min.2 częściowego blatu z regulacją mechaniczną lub gazową segmentu głowy oraz przerwami pomiędzy segmentami zlicowanymi w sposób umożliwiający regulację pochylenia poszczególnych części stołu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 192 – Stół do badań endoskopowych – poz. 43.

Prosimy o dopuszczenie : „jednolity materac o wysokości min. 4 cm, elastyczny, wodoodporny oraz odporny na środki do dezynfekcji.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 193 – Stół do badań endoskopowych – poz. 44.

Prosimy o dopuszczenie wymiaru blatu o szerokości 76 cm oraz długości 191 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 194 – Asystor – poz. 53.

Prosimy o dopuszczenie asystora z szafką z 3 szufladami i blatem wysuwanym o łącznej wysokości 560 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 195 – Parawan  – poz. 234.

Prosimy o dopuszczenie parawanu z wypełnieniem z płyty zmywalnej poliwęglan w kolorze białym

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 196 – Zabudowa meblowa

Prosimy o podanie elementów składowych wraz z przybliżonymi wymiarami wchodzących w skład zabudowy meblowej. W chwili obecnej Zamawiający określił warunki techniczne jakie powinny spełniać meble oraz podał dane techniczne: krzesła obrotowego, dozownika na mydło, podajnika ręczników, baterii łokciowej, zlewozmywaka z ociekaczem oraz zlewu. Prosimy o doprecyzowanie powyższego zakresu oraz podanie ilości sztuk wszystkich elementów, które należy dostarczyć.

Odpowiedz: UWAGA !!!! Zamawiający informuje, że rezygnuje z realizacji pozycji Zabudowa meblowa w ramach zadania nr 10 w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym z treści załącznika 3.1. do SIWZ poz. 27 oraz z załącznika nr 1 do SIWZ opis w/w zabudowy meblowej zostaje wykreślony, zgodnie z informacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 197

Prosimy o podanie nośności, wysokości i typu stropu na których ma być wykonany montaż kolumn i lamp.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż jest to strop żelbetowy monolityczny, grubość stropu 24 cm

Pytanie nr 198

Czy Zamawiający potwierdza wystarczającą nośność stropów? Obciążenia od kolumn o wymaganych parametrach to F=ok.3500N oraz moment M=ok. 3800Nm. Jeśli nośność jest niewystarczająca to prosimy o potwierdzenie że wzmocnienia są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza nośność stropów

Pytanie nr 199

Czy do miejsca instalacji lamp, kolumn, paneli doprowadzone są wszelkie konieczne instalacje?

Odpowiedz:  Zamawiający informuje, iż do miejsc w którym będzie przewidziana instalacja kolumn paneli zostały doprowadzone min.  instalacje typu: gazów medycznych , tlenu, próżni, sprężonego powietrza, CO2 oraz wszelkie niezbędne instalacje elektryczne.

Pytanie nr 200

Czy Zamawiający wymaga w dostawie kolumn wymaganych normą dla pomieszczeń medycznych gniazd elektrycznych z bolcem uziemienia oraz ze wskaźnikiem zasilania?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale   nie wymaga

Pytanie nr 201

Czy Zamawiający dopuści kolumny chirurgiczne o zasięgu 1800, ramiona w stosunku długości 4:5 wykonane ze stopu aluminium, o przekroju dwuwypukło-dwupłaskim (boki wypukłe).

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 202

Czy Zamawiający dopuści lampy z obudowa lampy w kształcie zbliżonym do koła bez otworów?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 203

Czy Zamawiający dopuści lampy o żywotność diody nie mniejszej niż 50 000 godzin?

Odpowiedz: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 145

Pytanie nr 204

Czy Zamawiający dopuści lampy z regulacją natężenia światła o 6 stopniach?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

Pytanie nr 205

Czy Zamawiający dopuści lampy 120 000 luks dla satelity?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający dopuści lampy o współczynniku rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający dopuści lampy o spółczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 90?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający dopuści lampy z rozpraszaniem cienia z tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej min. 98%

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 209

Czy Zamawiający dopuści lampy o głębokości oświetlenia min. 85cm (i odpowiednio zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 60cm – 140cm) przy natężeniu Ec 60%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 210

Czy Zamawiający dopuści lampy z diodami wymienianymi blokami ? Sposób serwisowania lamp o bardzo dużej żywotności nie ma wpływu na eksploatację.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 211

Czy Zamawiający dopuści lampy bez systemu specjalnego regulacja średnicy pola roboczego gdzie występuje brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 212

Prosimy o wydzielenie lamp do osobnego pakietu z lampami. Łączenie lamp z kolumnami jest ograniczaniem konkurencji zwłaszcza, że został wydzielony drugi pakiet z lampami. Pozostawienie lamp wraz kolumnami i panelami uniemożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych cen dla powyższych wyrobów.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 213

Dotyczy Zadania nr 1 – Aparat do znieczulenia:

- Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści aparat z indywidualnie blokowanymi czterema kołami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z awaryjnym zasilaniem elektrycznym całego systemu, z wbudowanego akumulatora, przez 30 min. w warunkach ekstremalnych i 90 min. w warunkach standardowych?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami i  z przyłączami do butli ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wbudowany ssak inżektorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści  system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie monitora? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego przez pokrętło funkcyjne oraz dotykowy ekran? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 29 Czy zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji  przy pomocy dźwigni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez funkcji opisanej w punktach 30, 31 i 50? Opisane rozwiązania są charakterystyczne tylko dla jednego producenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści regulacje ciśnienia PEEP od 4 do 30cm H2O?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Pkt. 44 Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O2 w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie  poprzez jej skręcenie do minimum? Parametr ten jest spełniony tylko przez aparat z napędem elektrycznym, oferowanym przez jednego konkretnego producenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści respirator o napędzie pneumatycznym , sterowany elektronicznie?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

- Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści regulację Plateau od 5%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 214

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 3

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 215

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 9

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 216

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 13

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku  powyższym prosimy o zmianę treści par. 6 ust. 13 i nadanie mu brzmienia:

„13.	W razie dwukrotnej naprawy danego podzespołu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowy.”

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie dwukrotnej naprawy, ale dopuszcza  wykreślenie z umowy lub całego urządzenia.

Pytanie nr 217

Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 14

Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 218

Dotyczy wzoru umowy par. 8 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 219

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy -  §4 ust. 1 pkt 1 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do max. 30 grudnia 2018 r. lub ustalenie terminu realizacji umowy na 8 tygodni od dnia jej podpisania.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego, więc wymagany w SIWZ termin dostawy 14 grudnia 2018 r. może być niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku przedłużającej się procedury (np. dłuższe wyjaśnienia treści oferty, lub ewentualne odwołania od wyniku) może wystąpić niemożliwość zawarcia ważnej umowy.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 220

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy §6 ust. 3 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na okres usunięcia wady, bądź wymiany na nowy sprzęt.

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny sprzęt RTG, w związku z tym nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego na okres usunięcia wady, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu,                    co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie    można dokonać naprawy uszkodzonego systemu.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na okres usunięcia wady, bądź wymiany na nowy sprzęt, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego.

Jednocześnie prosimy o usunięcie tego zapisu z paragrafu 6 ust.3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisu §6 ust 3 -nie dotyczy urządzeń  wymagających specjalistycznego montażu, oraz co do których istnieje wymóg uzyskania zgody dokonywania czynności odbioru przez Instytucję zewnętrzną)

Pytanie nr 221

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy -  §6 ust. 13 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W razie trzykrotnej naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowe.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisu §6 ust 13 „lub całego urządzenia”

Pytanie nr 222

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy -  §6 ust. 14 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia Zamawiającemu w 3-cim dniu naprawy/wymiany,  urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem umowy,                                      w przypadku, gdy wada sprzętu nie będzie możliwa do usunięcia w terminie 2 dni.

Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu zawartego w §6 ust. 14 umowy.

Niniejszy wymóg nie jest możliwy do spełnienia z uwagi na procedury związane z rozpoczęciem użytkowania sprzętu zastępczego, m.in. wykonanie montażu sprzętu, co zajmuje co najmniej 3 dni robocze,  wykonanie testów sprawdzających i akceptacyjnych na co potrzeba 1-2 dni oraz uzyskanie pozwoleń czy też zgody Sanepidu, co w skrajnym przypadku, ze względu na terminy wynikające                                z przepisów administracyjnych, może zająć do 30 dni.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisu §6 ust 3 -nie dotyczy urządzeń  wymagających specjalistycznego montażu, oraz co do których istnieje wymóg uzyskania zgody dokonywania czynności odbioru przez Instytucję zewnętrzną) bez zmiany zapisów §14.	„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 2 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 3-cim dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy”

Pytanie nr 223

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §6 ust. 17 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się o wykreślenie tego postanowienia umowy. Jego brzmienie umożliwia Zamawiającemu zgłaszanie bezpodstawnych reklamacji i w ten sposób sztuczne przedłużanie okresu rękojmi. Należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający przewiduje przedłużenie okresu rękojmi nawet w sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie uznana, co oznacza, iż była bezzasadna. Takie postanowienie w sposób rażący narusza równowagę stron stosunku zobowiązaniowego. To Zamawiający dokonując zgłoszenia ma prawo wyboru podstawy prawnej. Bezzasadnym jest tutaj próba gwarantowania sobie możliwości zmieniania podstawy prawnej w sytuacji gdy na jednej z nich Zamawiający nie będzie mógł uzyskać swoich zamierzeń.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 224

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §8 ust. 1 pkt 1 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy do wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 225

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §8 ust. 1 pkt 3 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści umowy w paragrafie nr 8 ust. 1, pkt 3, tak aby uzyskał on następujące brzmienie:

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy,  o którym mowa w §6 ust.3 – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy.”

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 226

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §8 ust. 1 pkt 4 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie zapisu w §8 ust. 1 pkt 4 dotyczącego naliczania kary z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego.

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny sprzęt RTG, którego dostawa wymaga  przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie sprzętu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do 1 miesiąca oraz wykonaniem testów sprawdzających i akceptacyjnych na co potrzeba 1-2 dni. W tym czasie można dokonać naprawy uszkodzonego systemu.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 227

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §8 ust. 3 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści umowy w §8 ust. 3 tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „W przypadku opóźnienia w dostawie wynoszącego co najmniej 5 dni od terminu ustalonego w §4 umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 pkt 2.

Odstąpienie od umowy  wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych, wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.

Odpowiedz: Nie wyrażamy zgody, przy wcześniejszych do puszczeniach  zapisów umowy

Pytanie nr 228

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §4 ust. 6 i §6 ust. 1 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy we wskazanych punktach, gdyż obecne ich brzmienie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie może uzależnić odbioru przedmiotu umowy od braku usterek czy wad. Zamawiający może odmówić odbioru dzieła tylko                                 w przypadku wad istotnych.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 229

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §6 ust. 11 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy we wskazanym punkcie poprzez usunięcie słów: „lub zwrócenia rzeczy naprawionej”. Pozostawienie postanowienia w takim brzmieniu będzie skutkowało uznaniem, iż gwarancja nie zakończy się nigdy. Ponadto Zamawiający nie zdefiniował co rozumie pod pojęciem „istotnych napraw”. Późniejsza próba definiowania tego pojęcia będzie skutkowała sporem między Zamawiającym i Wykonawcą, co wręcz utrudni Zamawiającemu dochodzenie swych roszczeń.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 230

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §6 ust. 12 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego punktu umowy poprzez określenie, że zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, w godzinach pracy, tj. od 8-16.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ, informujemy, iż Szpital działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Pytania nr 231

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §8 ust. 4 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego postanowienia. Zamawiającemu przysługuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od umowy z ważnych przyczyn. Zawarte w tym postanowieniu wzorca umowy unormowanie daje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy                                 w każdym przypadku nienależytego wykonania umowy, jak choćby opóźnienia w dostarczeniu faktury. Stanowi to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, rozszerzenie uprawnień Zamawiającego w zakresie prawa odstąpienia, które winno być traktowano tylko jako sytuacja szczególna.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 232

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §9 ust. 3 pkt 8), 10) i 11) (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tych postanowień. Warunki zmiany umowy przewiduje art. 145 ustawy pzp i w tym zakresie Zamawiający ma prawo sformułować je w postępowaniu. Zatem wykraczającym poza zakres delegacji ustawowej jest przewidzenie możliwości zmian umowy ze względu na zmiany organizacyjne oraz ze względu na brak interesu Zamawiającego. Interes Zamawiającego winien być określony w momencie wszczęcia postępowania. Tylko interes publiczny pozwala na ingerowanie w stosunek prawny w sposób tak szeroki. Ponadto tak określone warunki zmiany nie wyczerpują przesłanki ich szczegółowego określenia, wynikającej z przepisów pzp.

Należy wskazać, że każda, nawet nierzeczywista przyczyna, może być w ocenie Zamawiającego jako utrata interesu w wykonaniu zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 233

Dotyczy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy - §11 ust. 2 (Zał. nr 2 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację tego postanowienia, gdyż w obecnym brzmieniu nie uwzględnia ono jawności na podstawie ustawy pzp, jak i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tym samym Wykonawca w przypadkach przewidzianych wspomnianymi ustawami zmuszony będzie do naruszenia tego postanowienia wzorca umowy. Tym bardziej jest to istotne w kontekście wcześniej wskazywanych postanowień umownych dotyczących prawa odstąpienia z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedz: Zamawiający

Pytanie nr 234

Dotyczy Dokumentu Gwarancji - §3 ust. 1 (Zał. nr 2.1 do SIWZ-gwarancja)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy we wskazanym punkcie na następujący:

„W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia i instalację biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki)  do końca terminu gwarancji na urządzenie, określonego w paragrafie 6 ust.1 umowy dostawy urządzeń, przy czym każda naprawa przedmiotu umowy spowoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas jego niesprawności.”

Pozostawienie postanowienia w takim brzmieniu będzie skutkowało uznaniem, iż gwarancja nie zakończy się nigdy.  Późniejsza próba definiowania tego pojęcia będzie skutkowała sporem między Zamawiającym i Wykonawcą, co wręcz utrudni Zamawiającemu dochodzenie swych roszczeń.

Odpowiedz: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 235

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 oraz załącznik nr 3a §1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 101

Pytanie 236

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda naprawa urządzenia trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia.”?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 237

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla nowo wymienionych elementów do 6 miesięcy ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 238

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie trzykrotnej naprawy urządzenia (…).” ?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 104

Pytanie 239

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze dostarczane zostało w przypadku napraw trwających powyżej 5 dni roboczych ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 240

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 241

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 1, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 242

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 243

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 244

Dotyczy załącznika nr 2.1 § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad w jednostce uprawnionej przez producenta, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.” ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 245

Dotyczy załącznika nr 2.1 § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin gwarancji wynosi 6 miesięcy na roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia 
i instalację.” ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 246

Dotyczy załącznika nr 2.1 § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ Zamawiający zrealizuje uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego, umowy i karty gwarancyjnej.” ?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 247

Sprzęt medyczny do pracowni endoskopii-zadanie nr 7

Pytanie 1 – dot. MYJNIA ENDOSKOPOWA

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię endoskopową – 1 kpl. o parametrach:   - poz. 1 - rozwiązanie równoważne czyli myjnia endoskopowa o budowie modułowej, oferowany  komplet stanowi 2 moduły – każdy moduł do mycia 1 endoskopu, z możliwością ustawienia szeregowo modułów obok siebie (maks. szerokość dwóch niezależnych modułów: 90cm)

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- poz. 10 – bez funkcji automatycznego wyłączenia przy przekroczeniu temperatury krytycznej (oferowane myjnie podłączane są do wody zimnej i pracuje w temperaturze pokojowej – funkcja zbędna)

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- poz. 11 – bez elektronicznego zabezpieczenia przed otwarciem drzwi (oferowane myjnie nie posiadają drzwi wyposażone są w pokrywę dociskowe - funkcja zbędna)

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- poz. 13 – identyfikacja endoskopów poprzez czytniki RFID

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 248

dot. MYJNIA ENDOSKOPOWA

Prosimy o doprecyzowanie wymogu opisanego w poz. 5 . Czy Zamawiający zgodnie z obowiązująca normą wymaga kontroli przepływu środków myjących i dezynfekujących podczas cyklu przez wszystkie kanały mytego endoskopu?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 249

Pytanie 3 – dot. ZESTAW DO BADAŃ I ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy procesor obrazu HDTV o parametrach:

- poz. 26 – możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV 1080 i SDTV

- poz. 27 – rozdzielczość HDTV 1920x1080

- poz. 31 – wejście video do obrazowania PiP (złącze typu BNC) znajdujące się na płycie tylnej

procesora

- poz. 32 – wyjścia komunikacyjne typu RJ45 i RS-232C (wymiana danych i integracja z systemem PACS po protokole DICOM odbywa się z poziomu zintegrowanego i dostarczanego wraz procesorem systemu do archiwizacji badań – rozwiązanie równoważne)

- poz. 34 – powiększenie cyfrowe x1,00 – x2,00 (w krokach x1.00, x1.20, x1.50 , x2.00)

- poz. 35 – tryby regulacji przesłony AVE (średni) , PEAK (szczytowy) oraz regulacja automatyczna lub ręczna

- poz. 42 – wirtulane barwienie tkanki t.j: tryby SE (wirtualne wyostrzenie powierzchniowe), CE (wirtualne wyostrzenie kontrastu) , TE (wirtualne wzmocnienie tonu)

- poz. 43 – możliwość archiwizacji obrazów medycznych w formatach: JPEG standard, JPEG wys. rozdzielczości, BMP (możliwość zapisu w formacie DICOM odbywa się z poziomu zintegrowanego z procesorem obrazu dedykowanego systemu do archiwizacji)

- poz. 44 – waga maks. 21,5kg (waga wraz ze zintegrowanym źródłem światłą - komplet)

- poz. 45 – budowana zintegrowana (źródło światła wbudowane w obudowę procesora)

- poz. 46 – bez możliwości prezentacji w zmiennej wiązce światła LED

- poz. 47 – funkcja obraz w obrazie ( P in P) oraz obraz obok obrazu (ekran Twin Mode)

- poz. 50 – bez możliwości podłączenia czytnika kart magnetycznych

Czy Zamawiający dopuści źródło światła zintegrowane z procesorem obraz o parametrach:

- poz. 53 – oświetlenie główne ksenon o mocy min 300W

- poz. 54 – stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza: 5 stopni

- poz. 55 – wbudowana pompa powietrza regulowana w 5 zakresach (maks. ciśnienie 70kPa)

- poz. 56 – żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 500h

- poz. 57 - waga maks. 21,5kg (waga wraz ze zintegrowanym procesorem obrazu  - komplet)

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o parametrach:

- poz. 61 – średnica zewnętrzna wziernika: maks 9,8mm

- poz. 63 – średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: maks 9,9mm

- poz. 65 – znacznie lepsze kąty wygięcia:

•	w górę 210°

•	w dół 120°

•	w prawo 120°

•	w lewo 120°

- poz. 67 – wbudowany przetwornik obrazu CCD z obrazowaniem HDTV

- poz. 69 – kompatybilny z trybem obrazowania SE , CE , TE (tryby wirtualnych wzmocnień obrazu

oferowanego procesora)

- poz. 70 – przekaz sygnału kamery endoskopu do procesora złączem elektrycznym

Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop o parametrach:

- poz. 74 – kąt obserwacji 140°

- poz. 82 – wbudowany przetwornik obrazu CCD z obrazowaniem HDTV

- poz. 84 – zróżnicowana sztywność tuby wziernikowej na długości (3 segmenty o różnej sztywności)

tzw. system i-Flex (bez konieczności manualnej regulacji)

- poz. 85 - kompatybilny z trybem obrazowania SE , CE , TE (tryby wirtualnych wzmocnień obrazu

oferowanego procesora)

- poz. 86 – przekaz sygnału kamery endoskopu do procesora złączem elektrycznym

Czy Zamawiający dopuści pompę endoskopową o parametrach:

- poz. 94 – regulowany przepływ w zakresie: 0–1900ml/min (zależny od średnicy stosowanych drenów)

- poz. 95 – płynna stopniowa regulacja przepływu (10 stopni)

- poz. 97 – zasilanie 230V 50Hz 2A

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o parametrach:

- poz. 111 – 4 samonastawne kółka o średnicy Ø125mm

- poz. 113 – uziemiona listwa z 8 wyjściami i wyłącznikiem zamontowana w dolnej części wózka

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na tym etapie Zamawiający nie bada konfiguracji sprzętu i stopnia wypełnienia wymaganych parametrów.

Załącznik:

      - Informacja z dnia 4-10-2018r nr pisma DAO.261.2.Zp/6/2018/PN

      - nowe brzmienie załącznika nr 3.1 do SIWZ

      - nowe brzmienie załącznika nr 1 zadanie nr 10 do SIWZ