Pakiet nr 2 - Określenie parametrów technicznych oferowanej do dzierżawy diatermii elektrochirurgicznej

| Nazwa aparatu |  |
| --- | --- |
| Typ aparatu |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji |  |
| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| 1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie. |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 50 Hz do 60Hz. |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF (normy IEC 60601-1 drugie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie) |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF18 podpunkt 4.2.2) |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-2-2 |  |
| 6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |
| 7 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): panel przedni: dwa gniazda urządzenia monopolarnego jedno uniwersalnego przełącznika nożnego - monopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych jedno bipolarne dwa do systemu zamykania naczyń jedno dla podłączenia elektrody biernej panel tylny: jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń gniazdo serwisowe gniazdo sterowania ewakuatorem dymu gniazdo sterowania przystawką argonową |  |
| 9 | Tryby monopolarne: cięcie czyste (cut), cięcie mieszane (blend), zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) koagulacja wyżarzanie (fulgurate) koagulacja rozpylanie (spray) |  |
| 10 | Tryby bipolarne: niski standardowy makro |  |
| 11 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,5 sekundy |  |

| 12 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Tryb bipolarny moc max. 95 W |  |
| 14 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W |  |
| 15 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W |  |
| 16 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W |  |
| 17 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max.120W |  |
| 18 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max.120 W |  |
| 19 | System zamykania naczyń moc max. 350 W |  |
| 20 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |  |
| 21 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. |  |
| 23 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. |  |
| 24 | Minimum trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w trybach monopolarnych jeden dla trybu bipolarnego oraz trybów monopolarnych jeden dla systemu zamykania naczyń |  |
| 25 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm |  |
| 27 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. |  |
| 28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych. |  |
| 30 | Wizualizacja nastawianej mocy. |  |
| 31 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora. |  |
| 32 | Ekran/ekrany aktywne podświetlane, ekran/ekrany nieaktywne przyciemnione. |  |
| 33 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. |  |
| 34 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) |  |
| 35 | Komunikaty w języku polskim. |  |
| 36 | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami. |  |
| 37 | Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia. |  |
| 38 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia. |  |
| 39 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  |