  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804	Łapy, 11.09.2020 r.
DAO.261.2/ZP/20/2020/PN

Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/20/2020/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym dotyczącym Zakupu i dostawy wyposażenia SOR oraz lądowiska
dla śmigłowców LPR na potrzeby SPZOZ w Łapach (Znak postępowania: ZP/20/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr. 3, Centrala monitorująca – 1 szt. Ad. 893. Czy Zamawiający dopuści centrale bez funkcji systemu monitorowania telemetrycznego pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali
i nadajniki noszone przez pacjentów), z możliwością przyszłej rozbudowy o wyżej wymienioną funkcję?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza centrale bez funkcji systemu monitorowania telemetrycznego pacjentów z możliwością przyszłej rozbudowy o wyżej wymienioną funkcję.

Pytanie nr 2 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza moc zasilacza mniejszą niż 200?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż moc nie może być mniejsza niż 90.

Pytanie nr 3 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza chipset karty graficznej innej niż HD Graphics 4600?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza serię procesora niższą niż i7? Np i5, i3?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz procesor musi posiadać minimum 4 rdzenie i taktowanie bazowe procesora nie mniejsze niż 2.7 ghz.

Pytanie nr 5 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza taktowanie procesora niższe niż 3,2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż taktowanie bazowe procesora będzie nie mniejsze niż 2.7 ghz.

Pytanie nr 6 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza łącznie 6 portów USB (2.0 i 3.0)? Zamiast 6x USB 3.0?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuszcza w AIO matrycę mniejszą niż 23 cale ale nie mniejszą niż 19 cali?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość matrycy nie mniejszej niż 21 cali.

Pytanie nr 8 - Pakiet 7
Czy Zamawiający może wykreślić zapis dotyczący obowiązkowych portów 2xPS/2 i RS-232?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego obowiązkowych portów 2xPS/2
i RS-232. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3. 1 do SIWZ w zakresie pakietu
nr 7 na stronie internetowej.

Pytanie nr 9 - Pakiet 7
Czy Zamawiający może zrezygnować z podanych parametrów w zakresie wymiarów produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, z zastrzeżeniem, iż waga produktu nie przekroczy 8,7 kg.

Pytanie nr 10 - Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość druku 600 x 600 dpi? (pozycja 27 – drukarka laserowa)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia,
pkt 36. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o maksymalnym polu promieniowania: minimum 35x43 cm? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG o maksymalnym polu promieniowania: minimum 35x43 cm.

Pytanie nr 12 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 38
Zwracamy się z prośba o poprawienie omyłki pisarskiej i dopisanie brakującej wartości dla wielkości małego ogniska.
Wielkość małego ogniska: min. 0,6 mm	Tak, podać

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3. 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 na stronie internetowej.

Pytanie nr 13 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 44
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z całkowitą filtracją minimum 3,5 mm AL. Przy 75 kV?
Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z całkowitą filtracją minimum 3,5 mm AL. Przy 75 kV.

Pytanie nr 14 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 70
Czy Zamawiający dopuści wagę detektora łącznie z baterią wynoszącą 3,3 kg? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę detektora łącznie z baterią wynoszącą 3,3 kg.

Pytanie nr 15 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 147
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z menu i komunikatorami w języku angielskim i w postaci piktogramów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z menu i komunikatorami w języku angielskim
i w postaci piktogramów.

Pytanie nr 16 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 128
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony
w szerokopasmową głowicę typu convex do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, wykonaną w technologii monokryształu S-Vue, o zakresie częstotliwości 1.0-7.0 MHz, z liczbą elementów 160, kąt pola widzenia 70 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w szerokopasmową głowicę typu convex do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, wykonaną w technologii monokryształu S-Vue, o zakresie częstotliwości 1.0-7.0 MHz,
z liczbą elementów 160, kąt pola widzenia 70 stopni.

Pytanie nr 17 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 130
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony
w szerokopasmową głowicę sektorową do badań kardiologicznych, o zakresie częstotliwości
2.0-4.0 MHz, liczba elementów 80, o kącie pola widzenia głowicy 90 stopni bez możliwości przyłączenia przystawki biopsyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w szerokopasmową głowicę sektorową do badań kardiologicznych, o zakresie częstotliwości 2.0-4.0 MHz, liczba elementów 80, o kącie pola widzenia głowicy 90 stopni bez możliwości przyłączenia przystawki biopsyjnej.

Pytanie nr 18 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 147
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego renomowanego producenta, który jest wyposażony w najaktualniejszą i pełną wersję oprogramowania w języku angielskim
z uniwersalnymi, międzynarodowymi oznaczeniami (menu obsługi, klawisze pulpitu, itd.)
oraz jest uzupełniony o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej.
Aparaty ultrasonograficzne większości renomowanych producentów nie posiadają polskojęzycznej wersji oprogramowania, gdyż są to urządzenia specjalistyczne i nie są przeznaczone do powszechnego użytku. Używanie aparatu w angielskiej wersji językowej nie stanowi problemu w obsłudze aparatu. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który jest wyposażony w najaktualniejszą i pełną wersję oprogramowania w języku angielskim z uniwersalnymi, międzynarodowymi oznaczeniami (menu obsługi, klawisze pulpitu, itd.) oraz jest uzupełniony
o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej.

Pytanie nr 19 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 149
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max 48 godz.” na „Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.
w dni robocze”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 20 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 150
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:
„Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:
a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/
b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/”

na „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:
a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 3 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/
b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 21 - Dotyczy pakietu nr 1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 153
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu dotyczącego serwisu pogwarancyjnego?
Producent ustala warunki funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz tworzy sieć serwisów autoryzowanych i wedle jego uznania sieć ta może być dowolnie zmodyfikowana. Wykonawca/Sprzedawca urządzenia nie może zagwarantować, że w określonym czasie będzie nadal autoryzowanym przedstawicielem producenta. Producent koordynuje działania serwisów autoryzowanych, aby zapewnić ciągłość obsługi gwarancyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 22 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 6 ust. 15
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „Dostępność części zamiennych – min. 10 lat
od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego/” na „Dostępność części zamiennych – min. 8 lat
od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 23 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 4 ust. 4, pkt 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację urządzenia dot. oferowanych urządzeń
w wygranym zadaniu, a w szczególności: 3) dokument gwarancji producenta” na „W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację urządzenia
dot. oferowanych urządzeń w wygranym zadaniu, a w szczególności: 3) dokument gwarancji wykonawcy”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację urządzenia dot. oferowanych urządzeń w wygranym zadaniu, a w szczególności: 3) dokument gwarancji wykonawcy”. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy.

Pytanie nr 24 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 8 ust. 1, pkt 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy,
o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy
do dnia dostawy” na „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy”
Kary umowne nie powinny być formą wzbogacania się Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 25 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 8 ust. 1, pkt 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy” na „W przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia,
o których mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy”?
Kary umowne nie powinny być formą wzbogacania się Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 26 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 8 ust. 1, pkt 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego
z Zamawiającym do dnia dostarczenia urządzenia” na „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy,
o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urządzenia”?
Kary umowne nie powinny być formą wzbogacania się Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 27 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 6 ust. 16
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „Zamawiający może wykonywać uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Każda naprawa winna być odnotowana w karcie gwarancyjnej.” na „Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających
z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Każda naprawa winna być odnotowana paszporcie technicznym.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 28 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 6 ust. 9
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę
w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin gwarancji na wykonane
w ramach gwarancji wbudowane nowe materiały, elementy (części) urządzenia i instalację biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki) do końca terminu gwarancji
na urządzenie, określonego w paragrafie 6 ust. 1 umowy dostawy urządzeń, przy czym każda naprawa przedmiotu umowy spowoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas jego niesprawności, chyba
że gwarancja elementu wymienionego przewiduje dłuższy okres gwarancji, wtedy zostanie zastosowany dłuższy okres gwarancji dla danego elementu.” na „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji wbudowane nowe materiały, elementy (części) urządzenia i instalację biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki) do końca terminu gwarancji na urządzenie, określonego w paragrafie 6
ust. 1 umowy dostawy urządzeń, przy czym każda naprawa przedmiotu umowy spowoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas jego niesprawności, chyba że gwarancja elementu wymienionego przewiduje dłuższy okres gwarancji, wtedy zostanie zastosowany dłuższy okres gwarancji dla danego elementu, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy” ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 29 - Dotyczy zał. nr 1 – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 6 ust. 12
Czy Zamawiający zmieni zapis z „W razie dwukrotnej naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowy” na „W razie trzykrotnej naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowe.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 30 - Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia przyszłej umowy, § 5 ust. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 31 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ – Dokument gwarancji, § 1 ust. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z „Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. (...) Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wykonania na nowo dostawy tej części zamówienia, której ta wada dotyczy po raz drugi.” na „Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku,
o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.(...) Jeżeli wada nie może być w tym terminie usunięta, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z nim wyznaczy inny termin, umożliwiający usunięcie wady urządzenia. Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wykonania na nowo dostawy tej części zamówienia, której ta wada dotyczy po raz drugi.” ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 32 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czy dla przyłóżkowego aparatu RTG Zamawiający odstąpi od wymogów:

Jednoznacznie ograniczających możliwość konkurowania różnych rozwiązań?
Prosimy o zwrócenie uwagi, ze obecne wymogi są tożsame z parametrami aparatu uDR 370i prod. United Imaging Healthcare C.O. Jednocześnie aparat taki został w poprzednim postepowaniu zaoferowany Zamawiającemu za nierynkowo zawyżoną cenę. Ograniczanie możliwości konkurowania różnych rozwiązań do tego jednego aparatu jest więc niezasadne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 33 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt: 26.
Maksymalne napięcie w radiografii: ≥150 kV –	TAK, podać
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z maksymalnym napięciem w radiografii ≥125 kV?
Prosimy o zauważenie, że procedury radiologiczne w zakresie badań przyłóżkowych zgodnie
z rutynowo wybieranymi parametrami ekspozycji w radiografii dla określonych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. procedur wzorcowych - wynoszą, niezależnie od tuszy pacjenta,
do 120 kV. Tym samym dla aparatów przyłóżkowych nie ma żadnych merytorycznych podstaw do stawiania zawyżonego wymogu 150 kV - co jest wartością charakterystyczną dla aparatu uDR 370i prod. United Imaging Healthcare C.O.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 34 - Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
punkt: 34.
Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM TAK, podać
Czy Wymóg integracji z DICOM oznacza, że Zamawiający oczekuje dostawy miernika
i oprogramowania pozwalającego na zapis dawki w DICOM i jej optymalizację i automatyczne, mailowe raportowanie przekroczeń oraz prowadzenie statystyk z podziałem co najmniej na wiek
i płeć pacjentów, realizowane w szpitalu procedury ICD-9 oraz procedury wzorcowe i robocze
w zakresie diagnostyki RTG?
Prosimy o zwrócenie uwagi na ustawowy wymóg okresowego sporządzania takich statystyk.
Tym samym zakup nowego aparatu nie podlegającego procedurom nadzoru nad dawką (który będzie musiał być wcześniej czy później doposażony o elementy) jest niezrozumiały i nie leży w interesie Zamawiającego w odniesieniu do żadnego z aparatów RTG. Jeśli aparat ma być objęty procedurami kontrolnymi prosimy
o określenie minimalnych wymagań Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Aparat powinien być wysposażony w miernik dawki, który zgodnie z prodecurami wzrocowymi będzie zapisywał dawkę pochłoniętą lub/i wychodzącą w DICOM.

Pytanie nr 35 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkty:
39. Pojemność cieplna anody: ≥120 kHU TAK, podać
40. Maksymalna prędkość chłodzenia: minimum 600 HU/s TAK, podać
Czy dla przyłóżkowego aparatu RTG Zamawiający dopuści do postępowania aparat z wartościami:
Pojemność cieplna anody: 107 kHU
Maksymalna prędkość chłodzenia: 424 HU/s?
Powyższe wartości parametrów pozwalają na wykonanie przy użyciu zaoferowanego aparatu kilkudziesięciu zdjęć RTG w ciągu godziny pracy aparatu. Nigdy nie były one powodem przerw w pracy dla użytkowników oferowanego aparatu. Zawyżenie tych wartości w porównaniu z poprzednim postępowaniem przetargowym do wartości charakterystycznych dla aparatu uDR 370i prod. United Imaging Healthcare C.O. nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 36 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt:
49. Masa aparatu w kg (z akumulatorami): ≤500kg	TAK, podać
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat charakteryzujący się wagą aparatu
z detektorem i jego akumulatorami nie przekraczającą 200 kg i z możliwością ustawienia parametrów zdjęciowych kV- 125 kV, mA- 450 mA, oraz najkrótszym czasem ekspozycji 1 ms i częstotliwością pracy generatora 100 kHz?
Prosimy o zwrócenie uwagi, ze w przypadku diagnozowania osób w stanach ciężkich, wysokie parametry ekspozycji pozwolą na wykonywanie dobrych zdjęć. A dla aparatów, których zadaniem nie jest codzienna obsługa wszystkich oddziałów szpitalnych waga poniżej 200 kg jest standardem w rentgenodiagnostyce.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby aparat nowoczesny był samojezdny, wyposażony w zestaw akumulatorów. Zgodnie z pkt 49 Zamawiający dopuszcza aparaty o wadze do 500 kg.

Pytanie nr 37 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkty:
66. Rozmiar piksela: ≤ 135μm	TAK, podać
69. DQE: ≥ 60%	TAK, podać
Czy dla przyłóżkowego aparatu RTG Zamawiający dopuści do postępowania aparat
z wartościami:
Rozmiar piksela:139 μm
DQE: 78%
Powyższe wartości parametrów pozwalają na wykonanie przy użyciu zaoferowanego aparatu wszystkich badań RTG przy niskiej dawce promieniowania. Zmiana wymaganych wartości tych parametrów
w porównaniu z poprzednim postępowaniem przetargowym do wartości charakterystycznych dla aparatu uDR 370i prod. United Imaging Healthcare C.O. nie tylko ma merytorycznego uzasadnienia a wręcz jest sprzeczna z zasadą ALARA.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z wartością: Rozmiar piksela:139 µm, Parametr DQE: 78% zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 38 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Czy w ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu wyposażonego w uchwyt detektora
z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową ?
Kratka przeciwrozproszeniowa znacząco poprawia jakość zdjęć stąd jej wymaganie leży w interesie Zamawiającego. Prosimy o zauważenie, że metodyka wykonywania badań przyłóżkowych zgodnie z opisem zawartym w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie procedur wzorcowych zawiera bezwzględne wskazanie do używania takiej kratki. Prosimy o zwrócenie uwagi, że środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia przekraczają obecnie wymaganą konfigurację urządzeń,
więc zakup takiego wyposażenia leży w interesie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 39 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt:
Parawan ochronny jezdny min 80x90 cm	TAK, podać
Czy Zamawiający nie popełnił błędu specyfikując wymiar parawanu. Parawan o tak małych wymiarach nie będzie w stanie skutecznie zabezpieczyć np. innych pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. Parawan ochronny jezdny min. 180 x 90 cm. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3. 1 do SIWZ w zakresie pakietu
nr 1 na stronie internetowej.

Pytanie nr 40 Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czy w ramach dostawy wyposażenia aparatu RTG Zamawiający oczekuje dostawy wózka
z wbudowanym uchwytem detektora i kratką przeciwrozproszeniową pozwalające na obrazowanie pacjenta na długości min. 170 cm bez konieczności repozycjonowania pacjenta?
Prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z obowiązującym prawem wykonywanie badań aparatami przyłóżkowymi możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach klinicznych. Większość pacjentów powinno podlegać badaniom aparatem stacjonarnym. Dla ograniczenia dyskomfortu pacjentów z urazami wielonarządowymi i wygody personelu stosowane są specjalne wózki z mobilnymi szufladami detektorów
i kratkami przeciwrozproszeniowymi - służące kompleksowej diagnostyce pacjentów. Prosimy o zwrócenie uwagi, że inne kupowane w ramach postępowania łóżka wózki pozwalają co najwyżej na częściowe obrazowanie pacjenta promieniowaniem RTG zaś środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia przekraczają obecnie wymaganą konfigurację urządzeń, więc zakup takiego wyposażenia leży w interesie Zamawiającego..
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie wymaga dostawy wózka z wbudowanym uchwytem detektora i kratką przeciwrozproszeniową pozwalającą na obrazowanie pacjenta na długości min. 170 cm bez konieczności repozycjonowania pacjenta.

Pytanie nr 41 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu z kolimatorem wyposażonym w filtry dodatkowe
do zastosowań pediatrycznych?
Prosimy o zwrócenie uwagi, że brak tego typu filtrów uniemożliwi Zamawiającemu diagnozowanie dzieci. Brak wymagania takich filtrów jest tym bardziej niezrozumiały, ze w Państwa Szpitalu funkcjonuje Oddział Dziecięcy.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że brak tego typu filtrów uniemożliwi Zamawiającemu diagnozowanie dzieci. Brak wymagania takich filtrów jest tym bardziej niezrozumiały, ze w Państwa Szpitalu funkcjonuje Oddział Dziecięcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 42 - Dotyczy: Pakiet nr 1. ZAŁ. NR 3.1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkty 29 i 31
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w klasyczne baterie w ilości zapewniającej funkcjonalną pracę z zasilaniem bateryjnym?
Obecne wymogi ograniczają możliwość konkurowania różnych rozwiązań zaś ograniczenie typu oraz ilości baterii powoduje, że może zostać zaoferowane niefunkcjonalne rozwiązanie o bardzo małej wydajności
i żywotności baterii.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 43 - Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie
do §5 następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych po dostawie części zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru. Zamawiający może dokonywać płatności częściowych
na podstawie wystawionych faktur częściowych”?
Ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz jego znaczącą wartość umożliwienie rozliczania fakturami częściowymi jest niezwykle celowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 44 - Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego
w przypadku naprawy przedłużającej się ponad wyznaczony termin (§6 ust. 13 wzoru umowy oraz §1 ust. 2 dokumentu gwarancji)?
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 45 - Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §8 ust. 1.1) liczone były od wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 46 - Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §8 ust. 1.3) oraz 1.4) liczone były od wartości sprzętu, który uległ awarii?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy.

Pytanie nr 47 - Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu §1 ust. 4 dokumentu gwarancji lub zmianę
na następujący: „Strony ustalają, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w określonym terminie i nie dostarczy sprzętu zastępczego, Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych.”?
Forma tzw. wykonania zastępczego, którą Zamawiający przyjął jako sankcję w tym zapisie umowy wydaje się pośrednio naruszać przepisu ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez prowadzenie do wydawania środków publicznych przy pominięciu uregulowań w niej zawartych i obowiązków jakie nakłada
na Zamawiającego w tym zakresie ustawodawca. Z tego też powodu powyższy zapis musi zostać przeformułowany, tym bardziej, że oprócz tej sankcji Zamawiającemu przysługuje kara umowna (płacona wprost zamawiającemu). Pozostawienie tego punktu bez zmian stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.
Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 4 dokumentu gwarancji
na następujący: „Strony ustalają, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w określonym terminie
i nie dostarczy sprzętu zastępczego, Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące
mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych.” Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Gwarancja.

Pytanie nr 48 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 433)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z stopniem ochrony IP23?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z stopniem ochrony IP23.

Pytanie nr 49 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 435)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do mocowania na stojakach infuzyjnych oraz szynach?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do mocowania na stojakach infuzyjnych oraz szynach.

Pytanie nr 50 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 436)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do przenoszenia pompy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do przenoszenia pompy.

Pytanie nr 51 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 437)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości łączenia dwóch pomp w moduły, bez użycia stacji dokującej, na jednym uchwycie oraz o przyznanie 10 pkt za takie rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 52 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 441)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której mocowanie strzykawki odbywa się manualnie? Skraca to czas instalacji strzykawki w pompie i umożliwia założenie strzykawki przy wyłączonej pompie. Pompa jest wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym wciśnięciem tłoka.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, w której mocowanie strzykawki odbywa się manualnie.

Pytanie nr 53 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 443)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której komunikacja ze stacją dokującą odbywa się przy pomocy złącza RS232? Połączenie jest nawiązywane automatycznie po włożeniu pompy do stacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, której komunikacja
ze stacją dokującą odbywa się przy pomocy złącza RS232.

Pytanie nr 54 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 447)
Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością infuzji w zakresie 0,1 do 2000 ml/h, programowana
co 0,01 ml/h w zakresie 0,1 do 99,99 ml/h.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę z prędkością infuzji w zakresie 0,1 do 2000 ml/h, programowana co 0,01 ml/h w zakresie 0,1 do 99,99 ml/h.

Pytanie nr 55 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 449)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała
w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq
z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h.

Pytanie nr 56 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 454)
Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością bolusa w zakresie 0,1 do 2000 ml/h, programowana co 0,01 ml/h w zakresie 0,1 do 99,99 ml/h.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę z prędkością bolusa w zakresie 0,1 do 2000 ml/h, programowana co 0,01 ml/h w zakresie 0,1 do 99,99 ml/h.

Pytanie nr 57 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 457)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością podaży bolusa w ml/h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością podaży bolusa w ml/h.

Pytanie nr 58 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 462)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim)
oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki do 2000 leków?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi
i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki do 2000 leków.

Pytanie nr 59 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 467)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której czas ładowania po całkowitym rozładowaniu to max. 6h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, której czas ładowania po całkowitym rozładowaniu to max. 6h.

Pytanie nr 60 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 468)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której na wyświetlaczu widoczna jest ikona wskazująca stan naładowania akumulatora, analogicznie jak w telefonie komórkowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, w której na wyświetlaczu widoczna jest ikona wskazująca stan naładowania akumulatora.

Pytanie nr 61 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 470)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której pobór mocy jest ≤60W?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, w której pobór mocy jest ≤60W.

Pytanie nr 62 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 475)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z stopniem ochrony IP23?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z stopniem ochrony IP23.

Pytanie nr 63 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 477)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do mocowania na stojakach infuzyjnych oraz szynach?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem
do mocowania na stojakach infuzyjnych oraz szynach?

Pytanie nr 64 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 478)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do przenoszenia pompy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem
do przenoszenia pompy

Pytanie nr 65 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 479)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości łączenia dwóch pomp w moduły, bez użycia stacji dokującej, na jednym uchwycie oraz o przyznanie 10 pkt za takie rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 66 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 481)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy bez podaży żywienia dojelitowego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 67 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 485)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp kompatybilnych z dedykowanymi stacjami dokującymi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 68 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 486)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której komunikacja ze stacją dokującą odbywa się przy pomocy złącza RS232? Połączenie jest nawiązywane automatycznie po włożeniu pompy do stacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pompy, której komunikacja ze stacją dokującą odbywa się przy pomocy złącza RS232.

Pytanie nr 69 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 pompa infuzyjna strzykawkowa (dot. pkt. 490)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała
w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq
z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h.

Pytanie nr 70 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 498)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością podaży bolusa w ml/h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością podaży bolusa w ml/h.

Pytanie nr 71 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 503)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim)
oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki do 2000 leków?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi
i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki
do 2000 leków.

Pytanie nr 72 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt. 508)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której czas ładowania po całkowitym rozładowaniu to max. 6h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, której czas ładowania po całkowitym rozładowaniu to max. 6h.

Pytanie nr 73 - Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8 pompa infuzyjna objętościowa (dot. pkt 509)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której na wyświetlaczu widoczna jest ikona wskazująca stan naładowania akumulatora, analogicznie jak w telefonie komórkowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy, w której na wyświetlaczu widoczna jest ikona wskazująca stan naładowania akumulatora.

Pytanie nr 74 - Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózko-wanna
Prosimy o dopuszczenie wózka kąpielowego z regulacją wysokości, udźwig min. 140 kg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek kąpielowy z regulacją wysokości, udźwig min. 140 kg.

Pytanie nr 75 - Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół gipsowy
Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wymiary leża min. 55x190 cm
Prosimy o dopuszczenie stołu, którego blat będzie wykonany z mocnych materiałów, nieprzeziernych
dla promieni RTG.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: Wymiary leża min. 55x190 cm. Zamawiający dopuszcza stół, którego blat będzie wykonany z mocnych materiałów, nieprzeziernych dla promieni RTG.

Pytanie nr 76 - Dotyczy: Pakiet nr 3 – Aparat do znieczulenia
Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt 14: „Możliwość wpięcia kardiomonitora pacjenta przy aparacie
do znieczulenia do centrali nadzorczej wraz z kardiomonitorami obserwacyjnymi”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis w pkt 14: „Możliwość wpięcia kardiomonitora pacjenta przy aparacie do znieczulenia do centrali nadzorczej wraz z kardiomonitorami obserwacyjnymi”

Pytanie nr 77 - Dotyczy: Pakiet nr 3 – Defibrylator z kardiowersją i stymulacją
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy defibrylatora wraz z uchwytem karetkowym ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy defibrylatora bez uchwytu karetkowego.

Pytanie nr 78 - Dotyczy: Pakiet nr 3 – Defibrylator z kardiowersją i stymulacją + możliwość transferu danych medycznych
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy defibrylatora wraz z uchwytem karetkowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy defibrylatora bez uchwytu karetkowego.

Pytanie nr 79 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Mankiet do szybkiego przetaczania płynów
Prosimy o dopuszczenie mankietu wyposażonego z rzepy lub gumowe taśmy umożliwiające szybką zmianę worka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet wyposażony w rzepy lub gumowe taśmy umożliwiające szybką zmianę worka.

Pytanie nr 80 - Prosimy o dopuszczenie mankietu, którego przednia cześć jest wykonana z materiału przezroczystego umożliwiającego podgląd poziomu płynu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet, którego przednia cześć jest wykonana z materiału przezroczystego umożliwiającego podgląd poziomu płynu.

Pytanie nr 81 - Prosimy o dopuszczenie mankietu wyposażonego w manometr z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej bez podziałki co 5 mmHg
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 182 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 429: „Ciśnienie obserwowalne na manometrze
ze skala 0-750mmHg bez podziałki co 5 mmHg z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej
oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia
z różnych stron mankietu”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 429: „Ciśnienie obserwowalne na manometrze
ze skala 0-750mmHg bez podziałki co 5 mmHg z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej
oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia z różnych stron mankietu”.

Pytanie nr 83 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Aparat do ogrzewania pacjenta
Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 533: „Niewielkie wymiary urządzenia: 16x34x40 cm”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 533: „Niewielkie wymiary urządzenia: 16x34x40 cm”.

Pytanie nr 84 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 537: „urządzenie z dużą wydajnością – osiąganie zadanej temp w czasie maks. 30 sek oraz przepływem powietrza w zakresie 1415 - 1670 l/min”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 537: „urządzenie z dużą wydajnością – osiąganie zadanej temp w czasie maks. 30 sek oraz przepływem powietrza w zakresie 1415 - 1670 l/min”.

Pytanie nr 85 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 538: „urządzenie tylko ze wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 538: „urządzenie tylko ze wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury”.

Pytanie nr 86 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zamocowania na szynie/stojaku za pomocą mechanizmu zaciskowego ale bez możliwości ustawienia na powierzchni poziomej oraz posiadający przejrzysty panel sterujący bez wyświetlacza
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością zamocowania na szynie/stojaku
za pomocą mechanizmu zaciskowego ale bez możliwości ustawienia na powierzchni poziomej
oraz posiadający przejrzysty panel sterujący bez wyświetlacza.

Pytanie nr 87 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator półautomatyczny
Prosimy o dopuszczenie defibrylatora półautomatycznego bez możliwości wykonywania kardiowersji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 88 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Centrala monitorująca
Czy Zamawiający dopuści centrale bez funkcji systemu monitorowania telemetrycznego pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów – funkcja niepotrzebna na SOR),
z możliwością przyszłej rozbudowy o wyżej wymienioną funkcję?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza centrale bez funkcji systemu monitorowania telemetrycznego pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów – funkcja niepotrzebna na SOR), z możliwością przyszłej rozbudowy o wyżej wymienioną funkcję.

Pytanie nr 89 - Dotyczy: Pakiet nr 4 - Łóżko elektryczne na salę OAIT – 2 szt.; Łóżko elektryczne
– 4 szt.
Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z zakupem łóżek na sale obserwacyjne oraz intensywnej terapii dla Pacjentów SOR, Zamawiający oczekuje dostawy wraz z łóżkami szafek przyłóżkowych
z blatem bocznym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający oczekuje dostawy łóżek (bez szafek przyłóżkowych
z blatem bocznym).

Pytanie nr 90 - Dotyczy: Pakiet nr 4 - Wózek transportowy leżący
Prosimy o dopuszczenie wózka transportowego z bezpiecznym obciążeniem roboczym wózka 200 kg
oraz maksymalnym udźwigu wózka 250 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek transportowy z bezpiecznym obciążeniem roboczym wózka 200 kg oraz maksymalnym udźwigu wózka 250 kg.

Pytanie nr 91 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Waga medyczna
Prosimy o dopuszczenie wagi wyposażonej w precyzyjny wyświetlacz LCD bez podświetlenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę wyposażoną w precyzyjny wyświetlacz LCD
bez podświetlenia.

Pytanie nr 92 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Waga medyczna
Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy min. 10 - +40 °C
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza temperaturę pracy min. 10 - +40 °C.

Pytanie nr 93 - Dotyczy: Pakiet nr 5 – stolik typu Mayo
Prosimy o dopuszczenie stolika typu mayo o długości całkowitej 800 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność stolika. Wymiar blatu zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stolik typu mayo o długości całkowitej 800 mm. Wymiar blatu zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Lodówka
Prosimy o dopuszczenie lodówki wyposażonej w tradycyjny termometr umieszczony na szklanych drzwiach wewnątrz lodówki
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 95 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Lodówka
Prosimy o dopuszczenie głębokości max. 62 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głębokość max. 62 cm.

Pytanie nr 96 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Lodówka
Prosimy o dopuszczenie zakresu temperatury min od 2 do 8 st. C.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury min od 2 do 8 st. C.

Pytanie nr 97 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Lodówka
Prosimy o dopuszczenie lodówki bez zmiany otwierania kierunku drzwi – chłodziarki
z przeszklonymi drzwiami i zamkiem nie umożliwiają zmiany kierunku drzwi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lodówkę bez zmiany otwierania kierunku drzwi.

Pytanie nr 98 - Dotyczy: Pakiet nr 5 – Lodówka na krew
Prosimy o dopuszczenie lodówki wyposażonej w tradycyjny termometr umieszczony na szklanych drzwiach wewnątrz lodówki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 99 - Prosimy o dopuszczenie głębokości max. 62 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głębokość max. 62 cm.

Pytanie nr 100 - Prosimy o dopuszczenie zakresu temperatury min od 2 do 8 st. C.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury min od 2 do 8 st. C.

Pytanie nr 101 - Prosimy o dopuszczenie lodówki bez zmiany otwierania kierunku drzwi – chłodziarki
z przeszkolonymi drzwiami i zamkiem nie umożliwiają zmiany kierunku drzwi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lodówkę bez zmiany otwierania kierunku drzwi.

Pytanie nr 102 - Dotyczy: Pakiet nr 5 – Ławka 3 osobowa pacjentów
Prosimy o dopuszczenie wszystkich wymiarów ławki z tolerancją +/- 50 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie wymiary ławki z tolerancją +/- 50 mm.

Pytanie nr 103 - Dotyczy: Pakiet nr 5 – Ławka 5 osobowa pacjentów
Prosimy o dopuszczenie wszystkich wymiarów ławki z tolerancją +/- 50 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie wymiary ławki z tolerancją +/- 50 mm.

Pytanie nr 104 - Czy Zamawiający w pozycji 50 i 51 dotyczącej Kserokopiarki - Urządzenie wielofunkcyjne na ma myśli wymiary samego urządzenia bez żadnych dodatkowych podajników, modułów, itp.? W kolejnych pozycjach Zamawiający wymaga dodatkowe pojemniki, moduły, które dodatkowo zwiększają wymiary i wagę całego urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary dotyczą samego urządzenia bez dodatkowych modułów.

Pytanie nr 105 - Czy Zamawiający w pozycji 91, 92, 93 traktuje te pozycje jako parametry wymagane?
Z mojej wiedzy wynika, że te parametry się wykluczają i nie będą mogły działać w jednym czasie.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycje 91, 92 i 93. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3.1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 7 na stronie internetowej.

Pytanie nr 106 - Czy Zamawiający w pozycji 95 i 96 ma na myśli jeden z podajników jako wymagany? Obie wersję się wykluczają, może być zamontowany jeden albo drugi.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 96. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3.1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 7 na stronie internetowej.

Pytanie nr 107 - Jak rozumieć pozycję 88 i 100. W pozycji 88 podłączenie klawiatury USB, Bluetooth
a w pozycji 100 do zamontowania klawiatury USB
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 100. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3.1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 7 na stronie internetowej.

Pytanie nr 108 - Czy Zamawiający wymaga w pozycji 86 punktu dostępu bezprzewodowego LAN?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający opublikował zaktualizowany Załącznik nr 3.1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 7 na stronie internetowej.

Pytanie nr 109 - Czy punkty 101-109 dotyczą urządzenia ksero?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż spośród punktów 101-109, urządzenia ksero dotyczą punkty
nr: 102, 103 i 106.

Pytanie nr 110- Czy Zamawiający wymaga półkę boczną do umieszczenia czytnika kart?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 111 - Czy Zamawiający dopuszcza inne oprogramowanie niż Konica Minolta Mobile Print ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 - Pakiet nr 1. Aparat USG mobilny 1 szt.
Pytanie nr 1. (dotyczące punktu 85 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21,5” o wysokiej rozdzielczości min.1920X1080 ?.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21,5”
o wysokiej rozdzielczości min. 1920 x 1080.

Pytanie nr 113 - (dotyczące punktu 92 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium nie posiadający wewnętrznego dysk twardy typu SSD
o pojemności min. 500 GB?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 114 - (dotyczące punktu 94 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma funkcji umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat klasy premium, który nie ma funkcji umożliwiającej automatycznego usuwania badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika.

Pytanie nr 115 - (dotyczące punktu 95 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, którego nie posiada całkowitego zakresu częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia
na dzień składania ofert min. 1 -18 MHz ?. Aparat posiada częstotliwości harmoniczne 1-18 MHz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat klasy premium, który nie posiada całkowitego zakresu częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert min. 1 -18 MHz. Aparat posiada częstotliwości harmoniczne
1-18 MHz.

Pytanie nr 116 - (dotyczące punktu 98 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie posiada fabrycznie zainstalowanego systemu ochrony antywirusowej? Aparat ma możliwość wgrania systemu antywirusowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 117 - (dotyczące punktu 105 warunków specyfikacji)
Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Częstotliwością odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów
na sek” Czy Zamawiający dopuści aparat z częstotliwość odświeżania obrazu 2D do 500 Hz, która jest zoptymalizowana dla uzyskania jak największej jakości obrazu. Należy zauważyć, że maksymalne odświeżanie monitora to 60 Hz, a tak duże wartości można uzyskać tylko dla nie diagnostycznych ustawień, czyli np. kąt obrazowanie 1 stopień.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 118 - (dotyczące punktu 112 i 135 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający potwierdzi że zgodnie z pkt 135 aparat ma mieć możliwość rozbudowy o: Obrazowanie wraz z analizą ilościową krzywych ze środkami kontrastowymi do badań brzusznych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 119 - (dotyczące punktu 117 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma funkcji automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 120 - (dotyczące punktu 120 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który posiada pracę w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam
lub równoważny oprócz głowicy sektorowej gdzie obrazowanie wielokątowe nie jest używane?.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 121- (dotyczące punktu 122 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma obrazowania z użyciem technologii odbioru pełnego spektrum sygnału (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach ) lecz stosuje obrazowanie równoważne typu Compound Imaging ze składaniem obrazu z wielu kątów i częstotliwości– działające na wszystkich oferowanych głowicach oprócz głowicy sektorowej gdzie obrazowanie wielokątowe/wieloczęstotliwościowe nie jest używane?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 122 - (dotyczące punktu 126 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma funkcji obrazującej powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 123 - (dotyczące punktu 129 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który posiada głowicę liniową do badań piersi, mięśniowo-szkieletowych, małych narządów naczyniowych, pediatrycznych szerokopasmowej o zakresie częstotliwości min 5.0 – 14.0 MHz i szerokość pola widzenia głowicy 58 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 124 - (dotyczące punktu 131 warunków specyfikacji) Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który dla głowicy endowaginalnej posiada zakres częstotliwości 3.0 – 11.0? Jest to wartość niewiele odbiegająca od wymagań zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat klasy premium, który dla głowicy endowaginalnej posiada zakres częstotliwości 3.0 – 11.0.

Pytanie nr 125 - (dotyczące punktu 132 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego wyodrębnienia i opisu zmian w piersiach dostępna na zaoferowanej głowicy liniowej? Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną
z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 126 - (dotyczące punktu 133 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o aplikację służąca
do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a?.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 127 - (dotyczące punktu 134 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na oferowanej głowicy convex. Możliwość uzyskania w raporcie do 20 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s?
Aparat ma możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na oferowanej głowicy convex. Możliwość uzyskania w raporcie do 14 pomiarów oraz zapewnia dużo większą powtarzalność badań pozwalającą ograniczyć ilość pomiarów do 5 dla danego pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 128 - (dotyczące punktu 137 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic wolumetrycznych typu, linia .?
Aparat ma możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic wolumetrycznych typu endo i convex.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 129 - (dotyczące punktu 138 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum
12 równoległych warstw?
Aparat ma możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia 9 równoległych warstw.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 130 - (dotyczące punktu 140 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o oprogramowanie
do automatycznego pomiaru NT na obrazie bryłowym (3D)?
Aparat ma możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT na obrazie 2D,
co jest standardem badań wg ISUOG.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 131 - (dotyczące punktu 142 warunków specyfikacji)
Czy zamawiający dopuści aparat klasy premium, który nie ma możliwości rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy min. 4-18 MHz?
Aparat ma możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy min. 7-18 MHz?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska