  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804	Łapy, 16.09.2020 r.
DAO.261.5/ZP/20/2020/PN

Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/20/2020/PN

W związku z błędami w udzielonych na pytania odpowiedziach z dn. 15.09.2020 r., Zamawiający uchyla opublikowane odpowiedzi (odpowiedzi na pytania nr: 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 91), jednocześnie Zamawiający publikuje prawidłowe odpowiedzi poniżej.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dn. 30.09.2020 r. o godz. 11:00.
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym dotyczącym Zakupu i dostawy wyposażenia SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR na potrzeby SPZOZ w Łapach (Znak postępowania: ZP/20/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 74 - Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózko-wanna
Prosimy o dopuszczenie wózka kąpielowego z regulacją wysokości, udźwig min. 140 kg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek kąpielowy z regulacją wysokości, udźwig min. 140 kg.

Pytanie nr 75 - Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół gipsowy
Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wymiary leża min. 55x190 cm
Prosimy o dopuszczenie stołu, którego blat będzie wykonany z mocnych materiałów, nieprzeziernych
dla promieni RTG.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: Wymiary leża min. 55x190 cm

Pytanie nr 79 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Mankiet do szybkiego przetaczania płynów
Prosimy o dopuszczenie mankietu wyposażonego z rzepy lub gumowe taśmy umożliwiające szybką zmianę worka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet wyposażony w rzepy lub gumowe taśmy umożliwiające szybką zmianę worka.

Pytanie nr 80 - Prosimy o dopuszczenie mankietu, którego przednia cześć jest wykonana z materiału przezroczystego umożliwiającego podgląd poziomu płynu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet, którego przednia cześć jest wykonana z materiału przezroczystego umożliwiającego podgląd poziomu płynu.

Pytanie nr 81 - Prosimy o dopuszczenie mankietu wyposażonego w manometr z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej bez podziałki co 5 mmHg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet wyposażony w w manometr z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej bez podziałki co 5 mmHg.

Pytanie nr 82 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 429: „Ciśnienie obserwowalne na manometrze
ze skala 0-750mmHg bez podziałki co 5 mmHg z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej
oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia
z różnych stron mankietu”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 429: „Ciśnienie obserwowalne na manometrze ze skala
0-750mmHg bez podziałki co 5 mmHg z zaznaczonymi polami strefy roboczej i alarmowej oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia
z różnych stron mankietu”.

Pytanie nr 84 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 537: „urządzenie z dużą wydajnością – osiąganie zadanej temp w czasie maks. 30 sek oraz przepływem powietrza w zakresie 1415 - 1670 l/min”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 537: „urządzenie z dużą wydajnością – osiąganie zadanej temp w czasie maks. 30 sek oraz przepływem powietrza w zakresie 1415 - 1670 l/min”.

Pytanie nr 85 - Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 538: „urządzenie tylko ze wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury”.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 538: „urządzenie tylko ze wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury”.

Pytanie nr 86 - Dotyczy: Pakiet nr 3 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zamocowania na szynie/stojaku za pomocą mechanizmu zaciskowego ale bez możliwości ustawienia na powierzchni poziomej oraz posiadający przejrzysty panel sterujący bez wyświetlacza
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością zamocowania na szynie/stojaku za pomocą mechanizmu zaciskowego, ale bez możliwości ustawienia na powierzchni poziomej oraz posiadający przejrzysty panel sterujący bez wyświetlacza.

Pytanie nr 90 - Dotyczy: Pakiet nr 4 - Wózek transportowy leżący
Prosimy o dopuszczenie wózka transportowego z bezpiecznym obciążeniem roboczym wózka 200 kg
oraz maksymalnym udźwigu wózka 250 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek transportowy z bezpiecznym obciążeniem roboczym wózka 200 kg oraz maksymalnym udźwigu wózka 250 kg.

Pytanie nr 91 - Dotyczy: Pakiet nr 5 - Waga medyczna
Prosimy o dopuszczenie wagi wyposażonej w precyzyjny wyświetlacz LCD bez podświetlenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę wyposażoną w precyzyjny wyświetlacz LCD bez podświetlenia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Grzegorz Roszkowski