  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 15.10.2020 r.
DAO.261.1/ZP/24/2020/PN

Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/24/2020/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym
pn. „Zakup i dostawa sprzętów i wyposażenia (medycznego i niemedycznego) na potrzeby SPZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/24/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Załącznika nr 3.1, Pakiet nr 2, Respirator, pkt. 44
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator wyposażony w torbę transportową na drobny sprzęt medyczny, z możliwością transportu zestawu respirator z butlą w ręku lub na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenie zestawu na ramie łóżka/noszy, możliwość zawieszenia na ścianie/w karetce?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy respirator wyposażony w torbę transportową
na drobny sprzęt medyczny, z możliwością transportu zestawu respirator z butlą w ręku lub
na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenie zestawu na ramie łóżka/noszy, możliwość zawieszenia na ścianie/ w karetce.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznika nr 3.1, Pakiet nr 2, Respirator, pkt. 46
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator wyposażony w reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2
i przepływomierzem obrotowym 0-15 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min, system zabezpieczenia manometru przed uszkodzeniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy respirator wyposażony w reduktor tlenowy
z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-15 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ
z gniazda AGA powyżej 120 l/min, system zabezpieczenia manometru przed uszkodzeniem.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Roszkowski