  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 20.10.2020 r.
DAO.261.2/ZP/24/2020/PN

Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/24/2020/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym
pn. „Zakup i dostawa sprzętów i wyposażenia (medycznego i niemedycznego) na potrzeby SPZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/24/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym dwóch wartości podatku VAT tj. 8/23%? Rozwiązania, urządzenia, które oferujemy podlegają stawce podatku VAT 8% i wybrane akcesoria niemedyczne (np.: torba, pasek, tester wyładowań) stawce podatku VAT 23%, dlatego
w celu złożenia poprawnie opisanej kalkulacji musimy uwzględnić dodatkową stawkę podatku VAT
w przytoczonej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowych dwóch wartości podatku VAT tj. 8/23%.

Pytanie nr 2 - Pakiet 2 OPZ Czy Zamawiający wyraża dokona wydzielenia z pakietu 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz defibrylatora. Jako producent sprzętu medycznego możemy zaoferować Państwu urządzenia bez pośredników co ma bezpośrednie przełożenie na wartość oferowanego wyposażenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – Pakiet 2 OPZ Czy Zamawiający dopuści wykonanie szkolenia za pomocą wideokonferencji
w sytuacji, kiedy panująca pandemia będzie nadal się utrzymywać, zostaną nałożone dodatkowe ograniczenia np.: dotyczące przemieszczania się, wizytowania placówek ochrony zdrowia lub panująca sytuacja będzie stanowiła zagrożenie zdrowotne dla pracowników dostawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie szkolenia za pomocą wideokonferencji w sytuacji, kiedy panująca pandemia będzie nadal się utrzymywać, zostaną nałożone dodatkowe ograniczenia np.: dotyczące przemieszczania się, wizytowania placówek ochrony zdrowia lub panująca sytuacja będzie stanowiła zagrożenie zdrowotne dla pracowników dostawcy.

Pytanie nr 4 – Pakiet 2 OPZ Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o poniższych parametrach:
- energia defibrylacji w zakresie 2-360J
- czas ładowania do energii 200 J 7 sekund
- możliwość bezpiecznego rozładowania defibrylatora poprzez odłożenie tzw. łyżek defibrylacyjnych twardych, zmianę energii defibrylacji oraz poprzez naciśnięcie pokrętła dialogowego
- energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J
- wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora zastąpiony wewnętrznym mechanizmem bezpiecznej defibrylacji
- zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie 20-300 uderzeń/min.
- archiwizacja danych o pojemności 360 minut EKG, 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi
- eksport danych za pomocą teletransmisji danych (brak portu USB)
- zasilanie i ładowanie za pomocą ładowarki sieciowej 230V
Przy zachowaniu pozostałych zapisów opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – Pakiet 2 OPZ W związku z obowiązującym porządkiem prawnym wyroby medyczne przewożone w ambulansach drogowych i używanych w tych ambulansach oraz poza szpitalami i klinikami w sytuacjach, gdy warunki otoczenia mogą różnić się od normalnych warunków wewnątrz tych pomieszczeń muszą spełniać zakres normy EN 1789:2007+A2:2014 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe. Normę przetłumaczono na język polski, wydano nakładem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i oznaczono numerem PN-EN 1789:2007+A2:2015-01 co sprawiło, że od marca 2015 stała się obowiązującą na terenie Polski. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełnienia postawionych wymagań w Normie i oczekuje dostarczenia defibrylatora wraz z tzw. łyżkami defibrylacyjnymi twardymi oraz mocowania tego urządzenia, dla których wydano dokumentację potwierdzającą spełnienie aktualnie obowiązującej Normy PN-EN 1789:2007+A2:2015-01.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – Pakiet 2 OPZ W związku z tym, że Zamawiający oczekuje dostarczenia mocowania defibrylatora do ambulansu składamy zapytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dokonania montażu uchwytu ściennego? Ingerencja w konstrukcję ściany ambulansu dozwolona jest tylko za zgodą i pod nadzorem Zabudowującego pojazd. Wykonanie montażu przez podmiot zewnętrzny (nie autoryzowany) naraża Zamawiającego na utratę gwarancji udzielonej na zabudowę medyczną pojazdu oraz stwarza ryzyko uszkodzenia instalacji przebiegających w ścianie i pod nią np.: instalacje elektryczne, tlenowe.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – Pakiet 2 OPZ Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia defibrylatora, który posiada możliwość cyfrowego wykonywania transmisji danych medycznych do okolicznych ośrodków kardiologii inwazyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 8 – Dotyczy Załącznik nr 1, Pakiet nr 5 Pragniemy poinformować, iż Zamawiający w zestawieniu i opisie w pakiecie nr 5 nie ujął parametrów szczegółowych oraz konstrukcyjnych wykonania zabudów medycznych i mebli płytowych. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy mebli wykonanych w poniższej technologii: Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej. Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na eurowkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Wszystkie drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2– punktowe o dł.19cm, prostokątne w kształcie litery „C”.
Półki w szafach z możliwością regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone
w regulatory poziomowania.
Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane proszkowo na kolor aluminium,
RAL 9006 o strukturze chropowatej, bardziej odpornej na zarysowania.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy mebli wykonanych w poniższej technologii:

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień.

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na eurowkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Wszystkie drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2– punktowe o dł.19cm, prostokątne w kształcie litery „C”

Półki w szafach z możliwością regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.
Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane proszkowo na kolor aluminium, RAL 9006 o strukturze chropowatej, bardziej odpornej na zarysowania.

Pytanie nr 9 – Dotyczy Załącznik nr 1, Pakiet nr 5, Czy zamawiający dopuści odstępstwo od wymiarów
w zabudowach medycznych i meblach płytowych +/- 10% od podanych parametrów na etapie realizacji zamówienia w oparciu o obmiar z natury i po akceptacji Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów w zabudowach medycznych i meblach płytowych +/- 10% od podanych parametrów na etapie realizacji zamówienia w oparciu o obmiar z natury i po akceptacji Zamawiającego.
Pytanie nr 10 – Dotyczy Załącznik nr 1, Pakiet nr 5, Poz. 1, 10 Zabudowa medyczna. Czy Zamawiający oczekuje zastosowania frontów z płyty meblowej pokrytej akrylem która wykazuje większą odporność na uszkodzenia oraz jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania frontów z płyty meblowej pokrytej akrylem która wykazuje większą odporność na uszkodzenia oraz jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

Pytanie nr 11 – Dotyczy załącznik nr 1 Pakiet nr 5 – Poz. 12 Szafa lekarska. Czy Zamawiający dopuści szafę dzieloną w poziomie wyposażoną w czworo przeszklonych drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy dzielonej w poziomie wyposażonej w czworo przeszklonych drzwi.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Grzegorz Roszkowski