Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych
do dzierżawy aparatów

Nazwa aparatu
Typ aparatu
Producent
Rok produkcji 2018
Lp.	Określenie wymaganego parametru		Potwierdzenie spełnienia wymogu
	Możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia
	Profilowanie ultrafiltracji
	Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji
	Automatyczne wykrywanie przecieku krwi
	Kontrola obecności krwi w liniach krwi
	Ciągły pomiar ultrafiltracji
	Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego bolusa
	Możliwość wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jedną dializę
	Filtr płynu dializacyjnego
	Oznaczanie Kt/V online
	Program dezynfekcji chemicznej
	Program dezynfekcji termicznej
	Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy, archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek)
	System blokowania kół
	Możliwość realizacji dializy na dializatorze typu HIGH-FLUX lub równoważnym
	Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru
	Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi / - umożliwiający mycie i dezynfekcję / - zintegrowany z aparatem ( monitor mierzenia ciśnienia krwi) / - możliwość wykonania pomiaru pojedynczego lub w trybie automatycznym
	Możliwość przechowywania aparatu pomiędzy zabiegami bez zawartości płynu w przestrzeniach aparatu
	Akumulator (bateria), która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu, przez co najmniej 15 min.
	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim
	Podgląd serwisowy parametrów technicznych i stanu pracy podzespołów maszyny dostępny w trakcie dializy, bez jej przerywania
	Urządzenie nowe, nieużywane
	Możliwość podłączenia aparatu do szpitalnej sieci komputerowej i eksportu informacji dotyczących przebiegu hemodializy

Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy

Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia / 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego oraz jeziorka tętnicze i żylne oraz worek zbiorczy i nakłuwacz / 2. posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną oraz klamry zaciskowe na wszystkich odrowadzeniach / 3. linia kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy / 4. linie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym / 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
Komponenta wodorowęglanowa / 1. składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku / 2. wielkość jednej kapsuły umożliwia przeprowadzenie dializy trwającej do 5 godzin / 3. kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy
Koncentrat kwaśny do dializ / 1. worek o pojemności max. do 5 litrów / 2. Zamawiający ma możliwość zamawiania składu koncentratu w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie zawartości potasu, wapnia, glukozy / 3. na opakowaniu wyraźnie zaznaczony skład koncentratu
Filtr płynu dializacyjnego do oferowanych aparatów do hemodializy w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy
Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji do oferowanych aparatów do hemodializy w postaci suchej lub płynnej w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy

Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy
L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny / potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej
2	Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje oraz bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy
3	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
4	Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
5	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze
6	Dostarczenie następujących dokumentów dotyczących aparatów: paszport techniczny, instrukcja obsługi w j. polskim (dołączone do oferty i przy odbiorze), dowody dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na rynku polskim
7	Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną
8	Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin
9	Czas niezbędny na usunięcie awarii – 3 dni
10	Zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia
11	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
12	Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy

Pakiet nr 2 - Określenie parametrów technicznych dializatorów

L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Dializatory niskoprzepływowe / 1. błona syntetyczna o wysokiej biozgodności / 2. wielkość powierzchni: 1,3-1,4m2 / 1,7-1,8 m2 / 1,9-2,1 m2 / 3. brak reakcji alergicznych i pirogennych / 4. sterylizacja parą wodną lub promieniami gamma

Pakiet nr 3 - Określenie parametrów technicznych igieł

L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Igły tętnicze i żylne do dializ / 1. rozmiar igieł 1,5-1,8F / 2. igła bezpieczna: rozmiar 1,5-1,8 F z nasuwanym na ostrze igły zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem podczas kończenia zabiegu

Pakiet nr 4 - Określenie parametrów technicznych kompletu linii krwi

L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia / 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego oraz jeziorka tętnicze i żylne oraz worek zbiorczy i nakłuwacz / 2. posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną oraz klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach / 3. linia kompatybilna z aparatami do hemodializy firmy Gambro AK 95S / 4. linie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym / 5. sterylizowane para wodna lub promieniami gamma

Pakiet nr 5 - Określenie parametrów technicznych zaoferowanego
aparatu do terapii nerkozastępczej

Nazwa aparatu
Typ aparatu
Producent
Rok produkcji 2018
Lp.	Określenie wymaganego parametru		Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, TPE
2	Możliwość wykonywania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją
3	Możliwość wykonywania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją
4	Pompa krwi
5	Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego
6	Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP
7	Pompa i waga dializatu
8	Pompa i waga substytucji
9	Pompa i waga ściekowa
10	Pamięć zdarzeń do 90 godzin
11	Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta
12	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu
13	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię i nazwisko, waga)
14	Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP
15	Automatyczna identyfikacja założonego filtra
16	Automatyczna identyfikacja punktu pracy 9dostepu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu
17	Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG
18	Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej
19	Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
20	Czujnik przecieku krwi
21	Czujnik obecności powietrza we krwi
22	Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci
23	Kolorowy ekran dotykowy min. 12”
24.	Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi
25.	Zintegrowana pompa strzykawkowa

Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy
L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny / potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej
2	Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje oraz bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy
3	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
4	Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
5	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze
6	Dostarczenie następujących dokumentów dotyczących aparatów: paszport techniczny, instrukcja obsługi w j. polskim (dołączone do oferty i przy odbiorze), dowody dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na rynku polskim
7	Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną
8	Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin
9	Czas niezbędny na usunięcie awarii – 3 dni
10	Zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia
11	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
12	Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy

Pakiet nr 5 - Określenie parametrów technicznych płynów, zestawów
i akcesoriów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do zaoferowanego aparatu

L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu

1	Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych o pow. 1 m2 lub 1,5 m2 kompatybilny z dzierżawionym aparatem, filtr z błoną wiążącą heparynę
2	Sterylny płyn do antykoagulacji cytrynianowej w nerkowej terapii zastępczej skład cytrynian 18 mmol/L, Na+140mmol/L ,CL-86 mmol/L ,worek 5L
3	Płyn do dializy buforowany węglanem w nerkowej terapii zastępczej, skład: Mg+2 0,75mmol/L, Na +140mml/L,CL-120 ,5mmol/L, mleczan 3mmol/L, HCO3-22mmol/L, Ca 2+Mmmol/L , worek 5L
4	Płyn substytucyjny ,dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek worek dwukomorowy 5 l o zawartości: HP04 2-1,2mmol/L, K+4 mmol/L HCO3-30 mmol/L, połączenie zestawów do zabiegów z workiem ma się bywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamywania zawleczki
5	Cewnik do hemodializy dwuświatłowy 11,5 F, dł. 200 mm, wysokoprzepływowy, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, zestaw do implantacji
6	Dren do infuzji chlorku wapnia o objętości 0,7 cm3
7	Zapasowy worek na filtrat 9 litrów z zaworem spustowym
8	Strzykawka 50 ml z luer-lock
9	Adapter „Y”