**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

**18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23**

**NIP: 966-13-19-909 REGON:050644804**

Łapy, 19.04.2019 r.

DAO.261.1.ZP/7/2019/PN

**Wszyscy wykonawcy / Uczestnicy**

**postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/7/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/7/2019/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Pakiet nr 1 dotyczy Zał.-Nr-1-do-SIWZ-Formularz-asortymentowo-cenowy Lp4 - Czy Zamawiający dopuści koncentrat kwaśny do dializ , różne składy do wyboru, kanister o poj. 6 litrów lub 10 litrów do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kanister o poj. 6 litrów, ale nie wymaga. Zamawiający nie dopuszcza kanistra o poj. 10 litrów. Wykonawca zobowiązuje się przy tym do odbioru pustych kanistrów z siedziby Stacji Dializ SP ZOZ w Łapach.**

**Pytanie nr 2** - Pakiet nr 1 dotyczy Zał.-Nr-1-do-SIWZ- Formularz-asortymentowo-cenowy Lp4 - Czy Zamawiający dopuści koncentrat kwaśny do dializ , różne składy do wyboru, kanister o poj. 6 litrów do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca zobowiązuje się przy tym do odbioru pustych kanistrów z siedziby Stacji Dializ SP ZOZ w Łapach.**

**Pytanie nr 3** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia metodą click-clack?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp3 - Czy Zamawiający dopuści niezależne profilowanie sodu i ultrafiltracji, ustawianie wodorowęglanu,   
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta jest skorelowane z profilowaniem sodu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp13 -

Czy Zamawiający dopuści archiwizację ostatniej, wykonanej dezynfekcji (data, rodzaj, skutek), w celu bezpieczeństwa pacjentów aparaty wyposażone są w funkcję blokującą wykonanie następnego zabiegu w przypadku zaistnienia nieprawidłowej dezynfekcji, funkcja blokująca dezaktywuje się po wykonaniu prawidłowej dezynfekcji pozwalając na następny zabieg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp18 - Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania aparatu pomiędzy zabiegami z zawartością płynu w przestrzeniach aparatu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy Lp1 Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia - Czy Zamawiający dopuści komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia, sterylizacja Beta (elektronowo), spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 8** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy Lp4 - Czy Zamawiający dopuści szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w siedzibie wykonawcy oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp10 -Czy Zamawiający dopuści zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia czekający w siedzibie wykonawcy gotowy do transportu do ośrodka?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby aparat zastępczy znajdował się w siedzibie Zamawiającego, w przypadku awarii aparatu zastępczego oferent ma 24 godziny na dostarczenie aparatu zastępczego przy braku możliwości jego naprawy w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 10** - Pakiet nr 2 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych dializatorów - Czy Zamawiający dopuści dializatory, błona syntetyczna o wysokiej biozgodności, niskoprzepływowe 1,4m2, niskoprzepływowe 1,8 m2, wysokoprzepływowe 1,8m2, brak reakcji alergicznych i pirogennych, sterylizacja parą wodną?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11** - Pakiet nr 2 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych dializatorów - Czy Zamawiający dopuści dializatory, błona syntetyczna o wysokiej biozgodności, niskoprzepływowe 1,4m2, niskoprzepływowe 1,8 m2, wysokoprzepływowe 1,4m2, brak reakcji alergicznych i pirogennych, sterylizacja parą wodną?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12** - Pakiet nr 2 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych dializatorów - Czy Zamawiający dopuści dializatory, błona syntetyczna o wysokiej biozgodności, niskoprzepływowe 1,4m2, niskoprzepływowe 1,8 m2, wysokoprzepływowe 1,8m2, brak reakcji alergicznych i pirogennych, sterylizacja parą wodną?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13** - Pakiet nr 2 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych dializatorów - Czy Zamawiający dopuści dializatory , błona syntetyczna o wysokiej biozgodności, niskoprzepływowe 1,4m2, niskoprzepływowe 1,8 m2, niskoprzepływowe 2,2m2, brak reakcji alergicznych i pirogennych, sterylizacja parą wodną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 14** - Pakiet nr 2 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych dializatorów - Czy Zamawiający dopuści dializatory, błona syntetyczna o wysokiej biozgodności, niskoprzepływowe 1,4m2, niskoprzepływowe 1,8 m2, niskoprzepływowe 2,2m2, brak reakcji alergicznych i pirogennych, sterylizacja parą wodną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15** - Dotyczy SIWZ Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Czy Zamawiający dopuści , że aparaty (do hemodializy) zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. J. Korczaka 23, w terminie 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy; data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16** - DOTYCZY SIWZ ROZDZIAŁ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Czy Zamawiający dopuści , że aparaty (do hemodializy) zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. J. Korczaka 23, w terminie 45 dni roboczych od daty zawarcia umowy; data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17** - DOTYCZY SIWZ ROZDZIAŁ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Czy Zamawiający dopuści , że aparaty (do hemodializy) zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. J. Korczaka 23, w terminie 65 dni roboczych od daty zawarcia umowy; data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18** - pakiet 5 pozycja 6 termin - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 19:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, Zamawiający z pakietu nr 5 wydziela do odrębnego pakietu pozycję nr 6. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie pozycji nr 6 z pakietu nr 5 i tworzy jeden odrębny nowy pakiet o numerze 5a. Wykonawcy chcąc złożyć ofertę na nowe pakiety winni sporządzić ją zgodnie z wzorem pakietu nr 5.**

**Pytanie nr 20** - Dotyczy: Poz. nr 2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe jednorazowego użytku z błoną syntetyczną, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,6m2, nie powodujące reakcji alergicznych i pirogennych, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  
a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21** - Dotyczy: Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe jednorazowego użytku z błoną syntetyczną, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,8m2, nie powodujące reakcji alergicznych i pirogennych, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  
a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22** - Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12fr o długości 20cm widoczny w rtg. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we french naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik pu widoczny w rtg, dwa rozszerzacze o wymiarach 8fr x 10cm i 12fr x 15cm, znaczona prowadnica j-flextip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 23** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, Zamawiający z pakietu nr 5 wydziela do odrębnego pakietu pozycję nr 6. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie pozycji nr 6 z pakietu nr 5 i tworzy jeden odrębny nowy pakiet o numerze 5a. Wykonawcy chcąc złożyć ofertę na nowe pakiety winni sporządzić ją zgodnie z wzorem pakietu nr 5.**

**Pytanie nr 24** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 4, koncentratów kwaśnych w kanistrach o pojemności 5-6 litrów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.** **Wykonawca zobowiązuje się przy tym do odbioru pustych kanistrów z siedziby Stacji Dializ SP ZOZ w Łapach.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

**Urszula Łapińska**