Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych

do dzierżawy aparatów

| Nazwa aparatu |  |
| --- | --- |
| Typ aparatu |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji 2018 |  |
| Lp. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
|  | Możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia |  |
|  | Profilowanie ultrafiltracji |  |
|  | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przecieku krwi |  |
|  | Kontrola obecności krwi w liniach krwi |  |
|  | Ciągły pomiar ultrafiltracji |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego bolusa |  |
|  | Możliwość wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jedną dializę |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego |  |
|  | Oznaczanie Kt/V online |  |
|  | Program dezynfekcji chemicznej |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej |  |
|  | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy, archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) |  |
|  | System blokowania kół |  |
|  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze typu HIGH-FLUX lub równoważnym |  |
|  | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi - umożliwiający mycie i dezynfekcję - zintegrowany z aparatem ( monitor mierzenia ciśnienia krwi) - możliwość wykonania pomiaru pojedynczego lub w trybie automatycznym |  |
|  | Opróżnianie aparatu z wszelkich płynów po procesie płucząco-dezynfekcyjnym po każdym zabiegu |  |
|  | Akumulator (bateria), która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu, przez co najmniej 15 min. |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |
|  | Podgląd serwisowy parametrów technicznych i stanu pracy podzespołów maszyny dostępny w trakcie dializy, bez jej przerywania |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do szpitalnej sieci komputerowej i eksportu informacji dotyczących przebiegu hemodializy |  |

Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy

| Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- |
| Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego oraz jeziorka tętnicze i żylne oraz worek zbiorczy i nakłuwacz 2. posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną oraz klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach 3. linia kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy 4. linie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma |  |
| Komponenta wodorowęglanowa 1. składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku 2. wielkość jednej kapsuły umożliwia przeprowadzenie dializy trwającej do 5 godzin 3. kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy |  |
| Koncentrat kwaśny do dializ 1. worek o pojemności max. do 4 litrów lub kanister o max pojemności do 6l 2. Zamawiający ma możliwość zamawiania składu koncentratu w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie zawartości potasu, wapnia, glukozy 3. na opakowaniu wyraźnie zaznaczony skład koncentratu UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych kanistrów z siedziby SP ZOZ w Łapach w cenie oferty. |  |
| Filtr płynu dializacyjnego do oferowanych aparatów do hemodializy w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy |  |
| Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji do oferowanych aparatów do hemodializy w postaci suchej lub płynnej w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy |  |

Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy

| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej |  |
| 2 | Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje oraz bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem |  |
| 4 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem |  |
| 5 | Dostarczenie następujących dokumentów dotyczących aparatów: paszport techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim (dołączone do oferty i przy odbiorze), dowody dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na rynku polskim |  |
| 6 | Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną |  |
| 7 | Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin |  |
| 8 | Czas niezbędny na usunięcie awarii – 3 dni |  |
| 9 | Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przy braku możliwości jego naprawy w ciągu 3 dni |  |
| 10 | Zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia w siedzibie Zamawiającego |  |
| 11 | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy |  |

Pakiet nr 2 - Określenie parametrów technicznych oferowanej do dzierżawy diatermii elektrochirurgicznej

| Nazwa aparatu |  |
| --- | --- |
| Typ aparatu |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji |  |
| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| 1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie. |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 50 Hz do 60Hz. |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF (normy IEC 60601-1 drugie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie) |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF18 podpunkt 4.2.2) |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-2-2 |  |
| 6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |
| 7 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): panel przedni: dwa gniazda urządzenia monopolarnego jedno uniwersalnego przełącznika nożnego - monopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych jedno bipolarne dwa do systemu zamykania naczyń jedno dla podłączenia elektrody biernej panel tylny: jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń gniazdo serwisowe gniazdo sterowania ewakuatorem dymu gniazdo sterowania przystawką argonową |  |
| 9 | Tryby monopolarne: cięcie czyste (cut), cięcie mieszane (blend), zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) koagulacja wyżarzanie (fulgurate) koagulacja rozpylanie (spray) |  |
| 10 | Tryby bipolarne: niski standardowy makro |  |
| 11 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,5 sekundy |  |

| 12 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Tryb bipolarny moc max. 95 W |  |
| 14 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W |  |
| 15 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W |  |
| 16 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W |  |
| 17 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max.120W |  |
| 18 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max.120 W |  |
| 19 | System zamykania naczyń moc max. 350 W |  |
| 20 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |  |
| 21 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. |  |
| 23 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. |  |
| 24 | Minimum trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w trybach monopolarnych jeden dla trybu bipolarnego oraz trybów monopolarnych jeden dla systemu zamykania naczyń |  |
| 25 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm |  |
| 27 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. |  |
| 28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych. |  |
| 30 | Wizualizacja nastawianej mocy. |  |
| 31 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora. |  |
| 32 | Ekran/ekrany aktywne podświetlane, ekran/ekrany nieaktywne przyciemnione. |  |
| 33 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. |  |
| 34 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) |  |
| 35 | Komunikaty w języku polskim. |  |
| 36 | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami. |  |
| 37 | Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia. |  |
| 38 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia. |  |
| 39 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  |