### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 10.10.2019 r.

DAO.261.3.ZP/23/2019/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/23/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy **„Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/23/2019/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z możliwością regulacji kubatury do 350 m3.

**ODPOWIEDŹ:** **Zgodnie z treścią pytań z udzielonymi odpowiedziami z dnia 09.10.2019 r. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości zapamiętywania kubatury i nazw dezynfekowanych pomieszczeń – urządzenia tej klasy zazwyczaj są na tyle proste w budowie, iż nie posiadają tego typu rozwiązań, które sztucznie podnoszą ich koszt zakupu oraz późniejszej eksploatacji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 3** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia sterowanego za pomocą suwaka wyboru kubatury.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 4** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez kodu dostępu do sterownika – urządzenia tej klasy zazwyczaj są na tyle proste w budowie, iż nie posiadają tego typu rozwiązań, które sztucznie podnoszą ich koszt zakupu oraz późniejszej eksploatacji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 5** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o zużyciu środka dezynfekującego 3 ml/m3 – niższe zużycie środka oznacza dla Zamawiającego również niższe koszty eksploatacji urządzenia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 6** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez opcji automatycznego zatrzymania procesu w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości oraz wyświetlania informacji na temat błędów na wyświetlaczu sterownika – urządzenia tej klasy zazwyczaj są na tyle proste w budowie, iż nie posiadają tego typu rozwiązań, które sztucznie podnoszą ich koszt zakupu oraz późniejszej eksploatacji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 7** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez opcji automatycznej kontroli poziomu środków dezynfekcyjnych wraz z porównaniem ilości potrzebnej do przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji wybranej kubatury oraz w przypadku niedostatecznej ilości środka w pojemniku – automatycznej blokady uruchomienia procesu wraz z komunikatem dla operatora – urządzenia tej klasy zazwyczaj są na tyle proste w budowie, iż nie posiadają tego typu rozwiązań, które sztucznie podnoszą ich koszt zakupu oraz późniejszej eksploatacji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 8** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wadze (łącznie z pojemnikiem ze środkiem dezynfekcyjnym) max. 10 kg nie wyposażonego w koła jezdne.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 9** Czy Zamawiający wymaga urządzenia współpracującego ze środkiem dezynfekcyjnym opartym na bazie nadtlenku wodoru jako składniku aktywnym, bezpiecznym dla personelu i pacjentów, biodegradowalnym w 100%, rozkładającym się do wody i tlenu, nie pozostawiającym na powierzchniach żadnych aktywnych pozostałości (kwas nadoctowy wymagany przez Zamawiającego nie rozkłada się samoistnie i pozostaje na dezynfekowanych powierzchniach, co powoduje, że pacjenci i personel są narażeni na przewlekły kontakt z tym środkiem)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 10** pkt 1 **Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem służącym do przenoszenia bez kieszeni na akcesoria?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 11** pkt 5 **Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu do 168 godzin oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12** pkt 6 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zapamiętania 200 zdarzeń alarmowych oraz 1000 pomiarów NIBP, z możliwością ich wyświetlenia?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13** pkt 13 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość rejestracji krzywych EKG z możliwością wyboru prędkości wyświetlania: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14** pkt 15 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru czułości wyświetlania: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; Automatycznie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15**: pkt 16 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością analizy odcinka ST na kanałach wybranych przez użytkownika (1, 2 lub 3), a także możliwością ustawienia lokalizacji ST do analizy i zdefiniowania opcji ograniczeń alarmu, poziomu alarmu oraz rejestru alarmu dla analizy ST?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16** pkt 17 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 17** pkt 18 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości analizy odcinka QT?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 18** pkt 19 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiada analizę zaburzeń rytmu dla 17 arytmii?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19** pkt 27 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem saturacji zakresem pomiaru pulsu: 25 – 250 /min.?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20** pkt 29, 30 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości włączenia funkcji braku alarmu w czasie pomiaru NIBP na tej samej kończynie na której założony jest czujnik oraz bez funkcji alarmu desaturacji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 21** pkt 34 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru NIBP w zakresie   
10 – 270 mmHg bez możliwości wyświetlania pomiaru pulsu z pomiaru NIBP?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22** pkt 41 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru temperatury głębokiej lub powierzchniowej o zakresie pomiarowym: 0 – 50 oC, rozdzielczością 0,1 oC oraz dokładnością +/- 0,3 oC?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23** pkt 43 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor, którego wyposażenie może nie być kompatybilne z monitorami serii Imec, Umec, Beneviosion?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 24** pkt 51 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, którego obsługa jest możliwa przy użyciu ekranu dotykowego oraz dotykowych przycisków szybkiego dostępu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 25** pkt 57 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 10 poziomów wyboru głośności sygnalizacji alarmowej oraz posiada fabrycznie skonfigurowane 3 wzorce sygnalizacji dźwiękowej odpowiednio dla wybranej istotności danego alarmu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 26** pkt 58 **Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość dowolnego ustawiania przez użytkownika domyślnych granic alarmowych dla każdego z mierzonych parametrów oraz dla każdego typu pacjenta, z możliwością natychmiastowej zmiany tych granic przez użytkownika w trakcie monitorowania, bez możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych dla aktualnego stanu monitorowanego pacjenta?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 27** pkt 59, 60 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu do 168 godzin oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania bez możliwości włączenia dodatkowej funkcji analizy z ostatnich 24h?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 28** pkt 67 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 29** pkt 68 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 30** pkt 69 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 31** pkt 70, 71 Kardiomonitor, 5 szt. – pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z dedykowaną przez producenta stacją centralnego monitorowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 32** pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem służącym do przenoszenia bez kieszeni na akcesoria?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 33** pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu do 168 godzin oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34** pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zapamiętania 200 zdarzeń alarmowych oraz 1000 pomiarów NIBP, z możliwością ich wyświetlenia?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35** pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość rejestracji krzywych EKG z możliwością wyboru prędkości wyświetlania: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36** pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru czułości wyświetlania: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; Automatycznie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37** pkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością analizy odcinka ST na kanałach wybranych przez użytkownika (1, 2 lub 3), a także możliwością ustawienia lokalizacji ST do analizy i zdefiniowania opcji ograniczeń alarmu, poziomu alarmu oraz rejestru alarmu dla analizy ST?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza..**

**Pytanie nr 38** pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 39** pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości analizy odcinka QT?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 40** pkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiada analizę zaburzeń rytmu dla 17 arytmii?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41** pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem saturacji zakresem pomiaru pulsu: 25 – 250 /min.?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42** pkt 29, 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości włączenia funkcji braku alarmu w czasie pomiaru NIBP na tej samej kończynie na której założony jest czujnik oraz bez funkcji alarmu desaturacji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 43** pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru NIBP w zakresie   
10 – 270 mmHg bez możliwości wyświetlania pomiaru pulsu z pomiaru NIBP?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44** pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru temperatury głębokiej lub powierzchniowej o zakresie pomiarowym: 0 – 50 oC, rozdzielczością 0,1 oC oraz dokładnością +/- 0,3 oC?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45** pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor, którego wyposażenie może nie być kompatybilne z monitorami serii Imec, Umec, Beneviosion?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 46** pkt 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, którego obsługa jest możliwa przy użyciu ekranu dotykowego oraz dotykowych przycisków szybkiego dostępu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 47** pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 10 poziomów wyboru głośności sygnalizacji alarmowej oraz posiada fabrycznie skonfigurowane 3 wzorce sygnalizacji dźwiękowej odpowiednio dla wybranej istotności danego alarmu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48** pkt 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość dowolnego ustawiania przez użytkownika domyślnych granic alarmowych dla każdego z mierzonych parametrów oraz dla każdego typu pacjenta, z możliwością natychmiastowej zmiany tych granic przez użytkownika w trakcie monitorowania, bez możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych dla aktualnego stanu monitorowanego pacjenta?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 49** pkt 58, 59

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu do 168 godzin oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania bez możliwości włączenia dodatkowej funkcji analizy z ostatnich 24h?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 50** pkt 66

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 51** pkt 67

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 52** pkt 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 53** pkt 69

Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z dedykowaną przez producenta stacją centralnego monitorowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska