## Pakiety_razem
		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Numer Pakietu	Wartość Pakietu netto ( PLN )	Wartość Pakietu brutto ( PLN )	UWAGI
1
2
3
RAZEM

…....................................................		…................................................................................................
( miejscowość, data )		( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz1
			Pakiety do przetargu uzupełniającego

		Załącznik nr 1 do SIWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

	Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach- przetarg uzupełniający

	Pakiet nr 1
	Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto / ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Moduł odczynnikowo-ściekowy.	op.	12			8,00%
2.	Zestaw roztworu czyszczącego	op.	4			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X

	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku

	Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – …................................. PLN

	Pakiet nr 2
	Odczynniki do badań serologicznych II
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto / ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml	op.	12			8,00%
2.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 op.10x5ml	op.	2			8,00%
3.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
4.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
5.	Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
6.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x5ml	op.	2			8,00%
7.	Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x5ml	op.	2			8,00%
8.	Standard anty - D op. Fiol. 2 ml	fiol.	4			8,00%
9.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh	op.	8			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X

	* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
	*Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – …............................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi - …............................. PLN

	Pakiet nr 3
	Analizator do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów

L.p.	Nazwa odczynnika	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto / ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Badania RKZ i oksymetryczne	3600

	Razem

L.p.	Dodatkowe akcesoria	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto / ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Papier termiczny	5 op.
2.	Kapilary 100 ul, 1op=250 szt	5 op.

	Razem

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 miesięcy (PLN)
1.	Analizator parametrów krytycznych		12 m-cy
			RAZEM

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Odczynniki				* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 3 miesiące
2.	Dodatkowe akcesoria
3.	Dzierżawa analizatora
	Razem

	Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi – …................................ PLN

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
1	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego	TAK
2	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, Hhb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl).	TAK
3	Analizator pracujący w oparciu i maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe ksety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.	TAK
4	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary.	TAK
5	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary, jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: -maksymalnie 45 ul z kapilary - maksymalnie 65 ul ze strzykawki.	TAK
6	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.	TAK
7	Automatyczne mieszanie próbki.	TAK
8	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach.	TAK
9	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	TAK
10	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni.	TAK
11	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.	TAK
12	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.	TAK
13	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych.	TAK
14	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.	TAK
15	Brak koniecznośći kalibracji po każdym oznaczeniu.	TAK
16	Możliwość podania nateriałów kontrolnych z zewnątrz.	TAK
17	Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta.	TAK
18	Okres gwarancji: 12 miesięcy.	TAK
19	Instrukcja obsługi wjęzyku polskim (dostawa wraz z urządzeniem).	TAK
20	Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim.	TAK
21	Rok produkcji - nie starszy niż 2018.	TAK
22	Szkolenie z obsługi analizatora.	TAK
23	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety).	TAK
24	Wykonawca zapewni podłąćzenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft.	TAK
25	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.	TAK
26	Na czas trwania umowy wykonawca dostarczy stację roboczą z monitorem.	TAK

LP.	Parametr oceny jakości	Oferowany parametr	Wartość oferowana
1	Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych.	TAK
2	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów.	TAK
3	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	TAK