### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 08.07.2021 r.

DZP.261.1/ZP/15/2021/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/15/2021/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie  
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 2019 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ   
w postępowaniu pn. **„Zakup i dostawa systemu neuromonitoringu śródoperacyjnego na potrzeby   
SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/15/2021/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań   
wraz z odpowiedziami:

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 4,5 możliwość zapisu raportów do pamięci zewnętrznej, na życzenie?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 4 i 5 możliwości zapisu raportów   
do pamięci zewnętrznej, na życzenie. Zamawiający wymaga wbudowanej pamięci wewnętrznej urządzenia.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 6 zapisane programy do tarczycy wykonywanej 2 kanałowo (nomenklatura, nazewnictwo) z rurki intobacyjnej odbiorczej posiadającej cztery odprowadzenia?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 6 zapisane programy do tarczycy wykonywanej 2 kanałowo (nomenklatura, nazewnictwo) z rurki intobacyjnej odbiorczej posiadającej cztery odprowadzenia. Zamawiający wymaga programu do tarczycy wykonywanej   
4 kanałowo.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 8 możliwość wyboru częstotliwości za pomocą oprogramowania, 1, 4, 7 lub 10 Hz   
   i napięciem stymulacji min 80V?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 8 możliwość wyboru częstotliwości   
za pomocą oprogramowania, 1, 4, 7 lub 10 Hz i napięciem stymulacji min 80V. Zamawiający wymaga napięcia stymulacji min. 90V.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 11 dopuści dźwięki cyfrowe różne przy stymulacji struktur nerwowych i struktur nie unerwionych?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 11 dźwięki cyfrowe różne przy stymulacji struktur nerwowych i struktur nieunerwionych. Zamawiający wymaga dźwięku analogowego proporcjonalnego do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowego.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 9,12,25 menu w języku angielskim z graficznymi podpowiedziami oraz prostym interfejsem użytkownika?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 9,12,25 menu w języku angielskim   
z graficznymi podpowiedziami oraz prostym interfejsem użytkownika. Zamawiający wymaga obsługi menu w języku polskim.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 13,15,23  aparat z zewnętrzną pamięcią bez możliwości eksportu bazy danych zapisywanych w pamięci aparatu, z możliwością wydrukowania raportu na każdej drukarce?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 13,15, 23 aparat z zewnętrzną pamięcią bez możliwości eksportu bazy danych zapisywanych w pamięci aparatu, z możliwością wydrukowania raportu na każdej drukarce. Zamawiający wymaga m.in. pamięci wbudowanej i możliwości eksportu całej bazy danych do komputera.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 14 ekran dotykowy umożliwiający łatwiejszą obsługę interfejsu użytkownika?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 14 ekran dotykowy umożliwiający łatwiejsza obsługę interfejsu użytkownika. Zamawiający wymaga „bryzgoszczelnych” przycisków umożliwiających szybką obsługę podstawowych funkcji urządzenia.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 16 możliwość zapisu raportów w uniwersalnym formacie .pdf?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 16 możliwości zapisu raportów   
w uniwersalnym formacie .pdf. Zamawiający wymaga zapisu raportów w formacie min. PDF, JPG, DOC

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 18,21 elektrodę monopolarna  stymulacyjna wielorazowa dł. robocza 15,9 cm, kabel  2,7 m dającą możliwość mapowania struktur?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 18,21 elektrodę monopolarna  stymulacyjna wielorazowa dł. robocza 15,9 cm , kabel  2,7 m  dającą możliwość mapowania struktur. Zamawiający wymaga w punkcie 18 elektrody bipolarnej, natomiast w punkcie 21 wymaga wielorazowej sondy o długości roboczej 4-6 cm.

1. **Pytania dotyczące System wykrywania nerwów – 1 zestaw - Czy Zamawiający dopuści   
   w punkcie 22 możliwość wprowadzania danych pacejnta operatra i komentarzy przy użyciu dotykowej klawiatury?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w punkcie 22 możliwość wprowadzania danych pacjenta operatora i komentarzy przy użyciu klawiatury dotykowej. Zamawiający wymaga przycisków umożliwiających szybką obsługę urządzenia.

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Grzegorz Roszkowski**