###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 23.08.2021 r.

DZP.261.1/ZP/23/2021/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/23/2021/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego
na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii” (Znak postępowania: ZP/23/2021/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 -**  Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 8 tygodni od wyboru oferty co jest standardem produkcji dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, tj. w terminie
do 10.11.2021 r.

**Pytanie nr 2 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści stopień ochrony IP-54?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość całkowitą 2200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ. Brak zgody podyktowany jest ograniczonymi parametrami technicznymi pomieszczeń, w których zlokalizowane będą łóżka oraz szafki przyłóżkowe. Zamawiający przy określaniu SWZ kierował się zapewnieniem odpowiednich warunków do świadczenia usług medycznych np. przeniesienie pacjenta z wózka inwalidzkiego na łóżko szpitalne.

**Pytanie nr 4 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści leże podparte na konstrukcji ramion wznoszących co jest równoważne do pantografu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5 -** Pakiet nr 1 Prosimy o dopuszczenie równoważną metodę nanoszenia nanotechnologii hamującej namnażanie bakterii i wirusów w postaci dwutlenku tytanu. Nie ma żadnych publikacji ani badań, które by stwierdzały, że metoda ta jest gorsza od opisanej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 -**  Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 33 dopuści leże wykonane z tworzywowych lameli odejmowanych bez użycia narzędzi z systemem zatrzaskiwania w leżu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga aby leże było przezierne dla promieniowania RTG.

**Pytanie nr 7 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 40 dopuści poziomice wbudowane
w poręcze boczne, które są widoczne niezależnie od położenia barierek? Osobno dla pozycji TR i aTR oraz oparcia pleców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 47 dopuści korpus szafki wykonany
z profili metalowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 47 dopuści blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego \ i wodoodpornego tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 48 dopuści metalowy uchwyt na ręcznik z boku szafki bez uchwytu na szklankę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 48 dopuści blat boczny z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem dzięki czemu nie ma potrzeby montowania dodatkowo opisanych aluminiowych relingów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 49 dopuści szafkę składającą się z szuflady i drzwiczek ? Szafka dwustronna z możliwością postawienia z prawej lub lewej strony.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 50 i 51 dopuści prowadnice suwne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 52 dopuści szerokość szafki 500 mm
i głębokość 520 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 54 dopuści inną funkcjonalną osłonę sprężyny gazowej, która zabezpiecza ją i estetycznie zakrywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 57 dopuści blat boczny wykonany
z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem dzięki czemu nie ma potrzeby montowania dodatkowo opisanych systemów zabezpieczenia przedmiotów na blacie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17 -** Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pkt. 59 dopuści blat boczny montowany
na stałe w szafce dwustronnej dzięki czemu nie potrzeby przekładania go ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18 -** Pakiet nr 1 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 60 szafki bez 5go koła ponieważ oferowana szafka jest zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa
i nie wymaga stosowania takiego koła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska