Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Określenie parametrów technicznych
oferowanych do dzierżawy aparatów
Nazwa aparatu		(należy wskazać)
Typ aparatu		(należy wskazać)
Producent		(należy wskazać)
Rok produkcji 2019 / 2020 / 2021 / W przypadku aparatu używanego ilość przepracowanych godzin nie większa niż 10 000 h		(należy wskazać)
Lp.	Określenie wymaganego parametru		Potwierdzenie spełnienia wymogu
	Możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia
	Profilowanie ultrafiltracji
	Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji
	Automatyczne wykrywanie przecieku krwi
	Kontrola obecności krwi w liniach krwi
	Ciągły pomiar ultrafiltracji
	Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego bolusa
	Możliwość wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jedną dializę
	Filtr płynu dializacyjnego
	Oznaczanie Kt/V online
	Program dezynfekcji chemicznej
	Program dezynfekcji termicznej
	Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy, archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek)
	System blokowania kół
	Możliwość realizacji dializy na dializatorze typu HIGH-FLUX lub równoważnym
	Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru
	Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi / - umożliwiający mycie i dezynfekcję / - zintegrowany z aparatem (monitor mierzenia ciśnienia krwi) / - możliwość wykonania pomiaru pojedynczego lub w trybie automatycznym
	Opróżnianie aparatu z wszelkich płynów po procesie płucząco-dezynfekcyjnym po każdym zabiegu
	Akumulator (bateria), która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu, przez co najmniej 15 min.
	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim
	Podgląd serwisowy parametrów technicznych i stanu pracy podzespołów maszyny dostępny w trakcie dializy, bez jej przerywania
	Urządzenie NOWE albo UŻYWANE* (niewłaściwe skreślić*)		NOWE / UŻYWANE*
	Możliwość podłączenia aparatu do szpitalnej sieci komputerowej i eksportu informacji dotyczących przebiegu hemodializy

 Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych
do zaoferowanych aparatów do hemodializy

Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
Komplet jednorazowego użytku linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia / 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w przewód przetwornika ciśnienia żylnego i tętniczego, posiadająca jeziorko tętnicze i żylne oraz klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach / 2. posiada port dostępowy do pobierania próbek krwi, wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego / 3. wyposażona w worek zbiorczy oraz spyk do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną / 4. linie kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do hemodializy / 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
Komponenta wodorowęglanowa w postaci suchej / 1. składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku / 2. wielkość jednej kapsuły umożliwia przeprowadzenie dializy trwającej do 5 godzin / 3. kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy
Koncentrat kwaśny do dializ / 1. worek o pojemności max. do 4 litrów lub kanister o max. pojemności do 6l / 2. Zamawiający ma możliwość zamawiania składu koncentratu w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie zawartości potasu, wapnia, glukozy / 3. na opakowaniu wyraźnie zaznaczony skład koncentratu / 4. koncentrat musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu
Filtr płynu dializacyjnego do oferowanych aparatów do hemodializy w ilości niezbędnej do wykonania 1728 dializ w ciągu 18 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta. / Filtr musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu
Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji do oferowanych aparatów do hemodializy w postaci suchej lub płynnej w ilości niezbędnej do wykonania 1728 dializ w ciągu 18 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta. / Preparat musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych kanistrów z siedziby SP ZOZ w Łapach
w cenie oferty.

Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy
L.p.	Określenie wymaganego parametru	Potwierdzenie spełnienia wymogu
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej
2	Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje oraz bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy
3	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
4	Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem
5	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze
6	Wykonawca wraz z przedmiotem dzierżawy dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny
7	Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną lub mailową
8	Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin
9	Czas niezbędny na usunięcie awarii – 3 dni
10	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przy braku możliwości jego naprawy w ciągu 3 dni
11	Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy

        ……………………………………
 (podpis Wykonawcy potwierdzający
spełnienie oferowanych wymogów)