  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 15.09.2021 r.
DZP.261.1/ZP/28/2021/TP
Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania
TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy postępowania nr ZP/28/2021/TP
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Dzierżawa trzech aparatów do hemodializy oraz dostawa specjalistycznych zużywalnych materiałów technicznych i medycznych do ww. aparatów”
(Znak postępowania: ZP/28/2021/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1 – Pytanie do: załącznik 8 „Określenie parametrów technicznych oferowanych
do dzierżawy aparatów” - Czy Zamawiający wymaga możliwości dezynfekcji termicznej aparatu
w temperaturze powyżej 90 °C ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów Lp1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania dializy
z jednego wkłucia metodą click-clack?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów Lp3 - Czy Zamawiający dopuści niezależne profilowanie sodu
i ultrafiltracji, ustawianie wodorowęglanu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta jest skorelowane z profilowaniem sodu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów Lp13 Czy Zamawiający dopuści obowiązkową dezynfekcję aparatu po zakończeniu każdej dializy, archiwizację ostatniej, wykonanej dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) , w celu bezpieczeństwa pacjentów aparaty wyposażone są w funkcję blokującą wykonanie następnego zabiegu w przypadku zaistnienia nieprawidłowej dezynfekcji, funkcja blokująca dezaktywuje się po wykonaniu prawidłowej dezynfekcji pozwalając na następny zabieg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów Lp18 Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania aparatu bez zawartości dezynfektantu w przestrzeniach aparatu, z zawartością wody uzdatnionej
w przestrzeniach aparatu po procesie płucząco-dezynfekcyjnym po każdym zabiegu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 6 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy Lp1 Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia Czy Zamawiający dopuści komplet linii krwi tętniczej i żylnej
na dwa wkłucia, sterylizacja Beta (przyspieszoną wiązka elektronów), spełniające pozostałe zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy Lp4 Czy Zamawiający dopuści szkolenie personelu technicznego
w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w siedzibie Wykonawcy oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 8 – Pytanie dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów Lp10 Czy Zamawiający dopuści zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia, aparat czekający w siedzibie wykonawcy gotowy do transportu do ośrodka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 9 – DOTYCZY UMOWY § 2 PUNKT 1 Czy Zamawiający dopuści, by Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia 3 aparatów do hemodializ
w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego,
w miejscu przez niego wskazanym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy Lp3. Czy Zamawiający dopuści w Lp3 Koncentrat kwaśny do dializ do wykonania 1728 dializ
na dzierżawionych aparatach. Wykonawca nie zobowiązuje się do odbioru pustych kanistrów
z siedziby SP ZOZ w Łapach w cenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 11 – Dotyczy p 19 - Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku braku zasilania
z sieci energetycznej, akumulator zapewnił pracę aparatu, przez co najmniej 30 minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 – Dotyczy p 16 - Czy Zamawiający wymaga możliwości dezynfekcji aparatu
z zastosowaniem ogólnodostępnych środków i suchych kapsuł jednorazowych (wkładów)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 13 – Dotyczy „Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy”, dotyczy „Komplet jednorazowego użytku linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia” Czy Zamawiający ze względu na szkodliwości ftalanów (DEHP), dodawanych do tworzyw sztucznych w procesie produkcji linii krwi, wymaga, aby zaoferowane linie krwi były wolne od tych substancji?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż każdy produkt medyczny musi spełniać określone wymogi, aby został dopuszczony do obrotu i używania.

Pytanie nr 14 – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatów do hemodializ
o parametrach jak niżej: Załącznik 8 pkt 10 Aparat wyposażony w moduł obliczający wskaźnik Kt/V
na podstawie danych zabiegu oraz pacjenta wprowadzonych do pamięci maszyny. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska