### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 22.11.2021 r.

DZP.261.1/ZP/41/2021/TP

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/41/2021/TP**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„DOSTAWA IMPLANTÓW DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH” (Znak postępowania: ZP/41/2021/TP)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 3 pozycje 10-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 3 składałby się z pozycji Nr. 10-13. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 - Pakiet nr 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia   
i przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce   
5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane   
za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3 – Pakiet nr 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania: Wkręt blokowany   
do kości gąbczastej Ø 6,0 mm, długość 20-80 mm, pełen gwint, z gniazdem sześciokątnym   
lub gwiazdkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm, długość 20-90 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 – Pakiet nr 3 pozycja 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym   
lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Wysokość klina od 3mm do 15mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 3 pozycja 6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych zamiast kobaltowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr pozycje 8-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 3 poz. 8 i 9** w oddzielny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienie Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska