###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 13.12.2021 r.

DZP.261.1/ZP/46/2021/TP

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/46/2021/TP**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„DOSTAWA IMPLANTÓW DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH - UZUPEŁNIENIE”**,przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1**

W związku z podtrzymaniem aktualności odpowiedzi czy Zamawiający może doprecyzować,
iż możliwość oferowania implantów niesterylnych dotyczy całego Pakietu nr 1, ponieważ pozycja
nr 8, 9 została wydzielona do innego pakietu (wg załącznika do specyfikacji - pytanie nr 6
z dn. 07.12.2021 r.)?

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania implantów niesterylnych w Pakiecie nr 1.**

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający odnośnie Pakietu nr 2 ze względu na małą ilość zamawianą, odstąpi od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3 – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczków
o rozmiarze 10x10x10mm i 10x10x25mm oraz klinów o rozmiarze 6-8-25x30mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia
i przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce
5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane
za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręt blokowany
do kości gąbczastej Ø 6,0 mm, długość 20-80 mm, pełen gwint, z gniazdem sześciokątnym
lub gwiazdkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0 mm, długość 20-90 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym
lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Wysokość klina od 3mm do 15mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych zamiast kobaltowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 4 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych ze stali implantacyjnej, która może powodować zakłócenia (artefakty) wywołane badaniem rezonansem magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska