## poszczególne_pakiety
				Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 1
1A	Immunoenzymatyczne testy do oznaczania IgE swoistych w systemie panelowym	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
2	Panel 20 alergenów pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
3	Panel 20 alergenów Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. (zestaw= 24 testy)	zestaw	3			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

1B	PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY do oznaczania obecności przeciwciał w kl IgA i IgG	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA (zestaw=24)	zestaw	2			8,00%
2	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor (zestaw=24 testy)	zestaw	2			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

Lp.	Sprzęt do wykonywania badań	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1.	-kołyska laboratoryjna BIOSAN MR 1 -skaner EPSON V370 -pipeta HTL Labmate Pro LMP250 -pipeta HTL Labmate Pro LMP50		12 m-cy			23,00%

			RAZEM	X		X

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa testów w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – …................................ PLN

	Dla pakietu 1A wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgE.
5	Potwierdzony brak reakji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.
6	Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie- podana jest klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie.
7	Możliwość wykonania badań z max 200 ul surowicy.
8	Metoda nie może wymagać dodatowej ingerencji przy badanej próbce (np.. rozcieńczania surowicy).
9	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
10	Czas wykonania badań do 3 godzin.
11	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
12	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
13	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
14	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
15	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
16	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
17	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
18	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
19	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
20	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
21	Instrukcje obsługi w języku polskim
22	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
23	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
24	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna).
25	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
26	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Parametry oczekiwane	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD.	TAK
	Panel 20 alergenów (2 rodzaje) pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, spja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia.	TAK
	Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata.	TAK

	Dla pakietu 1B wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgG, IgA- odpowiednio..
5	Możliwość wykoania badań z maksymalnie 15 ul surowicy.
6	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
7	Czas wykonania badań do 2,5 godzin.
8	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
9	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
10	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
11	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
12	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
13	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
14	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykonawcę co 28 dni.
15	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
16	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwością automatycznej identyfikacji panelu.
17	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
18	Instrukcje obsługi w języku polskim
19	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
20	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
21	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka-kołyska laboratoryjna).
22	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
23	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Dodatkowo dzierżawa sprzętu do wykonania badań na czas trwania umowy.

	Parametry oczekiwane	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA	TAK
	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor	TAK

	Pakiet nr 2
	Pozostałe odczynniki
Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Barwnik do retikulocytów, 40 ml	op.	1			23,00%
2.	Zestaw do barwienia krwi MGG, 100 ml	zestaw	1			23,00%
3.	Olejek imersyjny	op.	1			23,00%
4.	Odczynnik Benedicta, 100 ml	op.	3			23,00%
	Razem					X	X		X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – …................................ PLN