### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 14.03.2022 r.

DZP.261.2/ZP/7/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/7/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu cyfrowego aparatu RTG”, (Znak postępowania: ZP/7/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pkt. 5 Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż: ≥ 300 [cm].

Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferowanie wózka z większym zakresem ruchu i zmodyfikuje wymaganie na następujące:

Pkt. 5 Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż: ≥ 300 [cm].

< 450 cm – 0 pkt.

≥ 450 cm – 10 pkt.

Większy zakres zwiększa funkcjonalność apartu rtg i łatwość pozycjonowania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 – Pkt.6 Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie: ≥ 190 [cm].

Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferowanie wózka z większym zakresem ruchu i zmodyfikuje wymaganie na następujące:

Pkt.6 Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie: ≥ 250 [cm].

< 250 cm – 0 pkt.

≥ 250 cm – 10 pkt.

Większy zakres zwiększa funkcjonalność apartu rtg i łatwość pozycjonowania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 – Pkt.26

Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥  9000 [obr./min].

≥10 000 obr/min- 10 pkt

Wartości mniejsze niż 10000 –  0 pkt

Czy Zamawiający przyzna ocenę techniczną za zaoferownie lampy z anodą szybkoobrotową
z szybkością wirowania 9700 obr./min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 – Pkt. 31

Moc generatora ≥ 80 [kW] (zgodnie z normą IEC 601).

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora o mocy 65 kW (zgodnie z normą IEC 601), spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pkt. 38

Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 180 [cm].

Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć odległościowych  z maksymalną możliwą odległością srodka detektora licząc od podłogi wynoszącą 179,7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pkt. 54 Rozdzielczość detektora [pl/mm] ≥ 3,6 [pl/mm].

≥ 4,0 pl/mm – 5 pkt

4,0pl/mm> rozdzielczość ≥ 3,6 pl/mm – 0 pkt

Prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu ponieważ rozdzielczość detektora wynika
z wielkości piksela.

Wielkość piksela oceniana jest w pkt. 51, wobec powyższego Zamawiający przyznaje ocenę techniczną dwa razy za ten sam parametr. Korelacja pomiędzy rozdzielczością a wielkością piksela wynosi: rozdzielczość w lp/mm = 1/(wielkość piksela w mm *2)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymieniony parametr dotyczy detektora
w statywie.

Pytanie nr 7 – Pkt. 78

Rozdzielczość detektora ≥ 3,6  [pl/mm].

≥ 4,0 pl/mm – 5 pkt

4,0 pl/mm> rozdzielczość detektora ≥ 3,6 pl/mm – 0 pkt

Prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu ponieważ rozdzielczość detektora wynika
z wielkości piksela.

Wielkość piksela oceniana jest w pkt. 75, wobec powyższego Zamawiający przyznaje ocenę techniczną dwa razy za ten sam parametr. Korelacja pomiędzy rozdzielczością a wielkością piksela wynosi: rozdzielczość w lp/mm = 1/(wielkość piksela w mm *2)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymieniony parametr dotyczy detektora
w stole RTG.

Pytanie nr 8 – Pkt. 86

Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów)  ≥ 5000.

>25000 – 10 pkt

5000-25000 – 0 pkt

Magazynowanie tak dużej ilości zdjęć na stacji technika powoduje zwolnienie pracy komputera stacji technika i wydłużenie czasu oczekiwania na realizację podstawowych funkcji stacji np. wyszukiwania badania. Obrazy powinny byc przechowywane w systemie PACS a nie na stacji technika, także
z powodów bezpieczeństwa danych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 – Pkt. 87

Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości ≤ 8 [s].

Prosimy o dopuszczenie stacji technika z czasem akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości  wynoszącym 10 [s].

Różnica jest minimalna i nie ma wpływu na przepustowość pracowni rtg ponieważ czas przygotowania pacjenta do badania wynosi kilka minut.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika i wprowadzi następujące wymagania:

Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba.

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferowanie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej pracę technika i wprowadzi następujące wymagania:

Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z systemem pomocy dla operatora

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferowanie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej ocenę ekspozycji i wprowadzi następujące wymagania:

Możliwość generowania histogramu dla obrazu

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej diagnostykę i wprowadzi następujące wymagania:

Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź:

Pytanie nr 14 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej diagnostykę i wprowadzi następujące wymagania:

Oprogramowanie  kratki wirtualnej

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej diagnostykę i wprowadzi następujące wymagania:

Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej diagnostykę dzieci i wprowadzi następujące wymagania:

Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej prowadzenie statystyki badań i kontroli jakości  i wprowadzi następujące wymagania:

Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością eksportu raportów np. do formatu xls

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 – Czy Zamawiający przyzna dodatkową ocenę techniczną za zaoferownie dodatkowej funkcjonalności oprogramowania stacji technika ułatwiającej diagnostykę i wprowadzi następujące wymagania:

Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej oceny technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – Poz. 11 „Wielkość dotykowego panelu na kołpaku lampy ≥ 9 [ˮ]”

Czy zamawiający dopuści do przetargu system z kolorowym dotykowym ekranem min 8,4” różnica nie ma wpływu na obsługę systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – Poz. 16 „Panel zdalnego autopozycjonowania lampy RTG”

Czy zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem” panel zdalnego pozycjonowania lampy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że panel do zdalnego autopozycjonowania lampy w zależności od wybranego programu anatomicznego pozwala na automatyczne pozycjonowanie lamp
do wybranego badania.

Pytanie nr 21 – Poz. 31 „Moc generatora ≥ 80 [kW] (zgodnie z normą IEC 601)”

Czy zamawiający dopuści do przetargu generator z mocą min 65kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – Poz. 32 „Max prąd w radiografii ≥ 800 [mA]”

Czy zamawiający dopuści do przetargu generator z zakresem prądowym min 630mA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 – Poz. 37 „Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 35 [cm]”

Czy zamawiający dopuści do przetargu zaawansowany technologicznie w pełni zmotoryzowany statyw z minimalną odległością od środka detektora 38cm, statyw jaki oferujemy nie wymaga dodatkowego stojaka do badań typu stiching gdyż posiada zintegrowany system możliwy
do wykorzystania jeśli chce się takie badanie wykonać lub nie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 – Poz. 47 „Możliwość ładowania detektora w statywie”

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu, wymogu ładowania detektora w statywie jako wymóg graniczny, system taki ma ograniczenia, gdyż można ładować tylko jeden detektor i jeden akumulator, w przypadku awarii zamawiający nie jest wstanie dalej pracować. Proponujemy rozwiązanie z ładowarką, w której można ładować dwa akumulatory równocześnie poza systemem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 – Poz. 54 „Rozdzielczość detektora [pl/mm] ≥ 3,6 [pl/mm]”

Czy zamawiający dopuści panele o rozdzielczości min 3,5pl/mm różnica jest znikoma.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – Poz. 66 „Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al ≤ 0,8 [mm Al.]”

Czy zamawiający dopuści do przetargu stół o ekwiwalencie min 0,9mm Al? Różnica nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 – Poz. 71 „Możliwość ładowania detektora w stole”

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu ładowania detektora w statywie jako wymóg graniczny, system taki ma ograniczenia, gdyż można ładować tylko jeden detektor i jeden akumulator, w przypadku awarii zamawiający nie jest wstanie dalej pracować. Proponujemy rozwiązanie z ładowarką, w której można ładować dwa akumulatory równocześnie poza systemem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28 – Poz. 78 „Rozdzielczość detektora ≥ 3,6 [pl/mm]”

Czy zamawiający dopuści panele o rozdzielczości min 3,5pl/mm różnica jest znikoma.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – Poz. 98 „Pilot do zdalnego sterowania aparatu RTG.”

Czy zamawiający mając na uwadze szereg parametrów które punktuje wprowadzi w ww. zapisie dodatkową punktacje TAK/NIE za spełnienie warunku, w przypadku innych dużo ważniejszych funkcji zamawiający dopuszcza oferowanie bądź nie opcji jak np. stiching a w punkcie tym bezwarunkowo wymaga pilota do sterowania systemem który nic nie wnosi użytecznie do systemu, rozszerza tylko dodatkowo możliwość sterowania pewnymi funkcjami które są już wymagane i przy aparacie,
i poprzez ekran dotykowy itp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 – Poz. 100 „Przewodowa klawiatura i mysz w zestawie”

Czy zamawiający dopuści nowoczesne rozwiązania w postaci np. klawiatury i myszy bezprzewodowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – Poz. 138 „Dostarczenie i rozszerzenie licencji na system dystrybucji obrazów WEB Sudon PACS do poziomu licencji open (nielimitowana ilość użytkowników)”

Czy zamawiający może podać dane firmy i osoby kontaktowej do firmy Sudon dostawcy PACS, firma na stronie www nie udostępnia numerów a także nie odpowiada na emaile. Wymóg dostawy w takim przypadku powinien być zrealizowany dla wszystkich jednakowo – czyli zamawiający powinien poprosić o ofertę do zakresu SIWZ i dołączyć ją jako wiążącą dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje dane kontaktowe do firmy Sudon, którymi dysponuje:
Sudon Sp z o.o., ul. PCK 10, 40-057 Katowice; www.sudon.pl; mail: biuro@sudon.pl.

Pytanie nr 32 – Poz. 168 „Wybrany w przetargu Wykonawca dostawy aparatu RTG przedstawi ofertę zawieszenia sufitowego dla Wykonawcy prac budowlanych, który je zamontuje we współpracy
z Wykonawcą dostawy aparatu RTG. Ze względu (na dzień dzisiejszy) na brak informacji o nośności stropu Zamawiający dopuszcza kotwienie zawiesia sufitowego także w ścianach.

Prosimy o podanie w jakiej technologii są wykonane ściany, które mają posłużyć do montażu belek wsporczych dla zawieszenia. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania również wymaga potwierdzenia takiej możliwości.

Odpowiedź: Projektowane ściany wewnętrzne pomieszczenia RTG mają być murowane z bloczka gazobetonowego gr. 12 cm, ściana szczytowa nośna wykonana jest z cegły pełnej gr. 51,0cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplona od zewnątrz metodą BSO w postaci styropianu gr. 14cm z tynkiem szlachetnym cienkowarstwowym, ściana wewnętrzna konstrukcyjna wykonana jest z cegły pełnej gr. 38,0cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowana.

Zamawiający załącza plik A00_OPIS – Projekt budowlany inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń pracowni diagnostycznych: RTG, USG, Badań nieinwazyjnych serca w budynku SP ZOZ
w Łapach przy ul. Korczaka 23 oraz rysunek A01_RZUT PRACOWNI BUDOWLANY.

Z kompletną dokumentacją projektową można zapoznać się na stronie:

https://szpitallapy.pl/2022/02/24/przebudowa-pomieszczen-pracowni-diagnostycznych-rtg-z-pracownia-badan-nieinwazyjnych-serca-usg-oraz-pomieszczen-dzialu-diagnostyki-laboratoryjnej-w-budynku-sp-zoz-w-lapach-przy-ul-korczaka/

Równocześnie Zamawiający informuje, że ocena możliwości i sposobu zamontowania zawiesia aparatu RTG leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 33 – Dotyczy SWZ rozdz. 4: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy
do 10 tygodni od podpisania umowy. Obecnie z uwagi na panującą pandemię Covid-19 oraz związaną z tym zwiększoną ilość zamówień urządzeń medycznych, w tym urządzeń do diagnostyki obrazowej,  terminy ich produkcji są wydłużone w stosunku do okresu przed rozpoczęciem pandemii. Dodatkowo na rynku obserwuje się kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych
do produkcji szerokiej gamy urządzeń,  w tym aparatów medycznych. W związku z tym prosimy
o wydłużenie terminu realizacji do 14 tygodni od dnia podpisania umowy. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – Dotyczy SWZ, Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ 270 [0]. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35 – Dotyczy SWZ, Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD min 6” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt
i ustawianie parametrów ekspozycji. Wielkość panelu jest dostosowana do ilości dostępnych funkcji zwiększając ergonomię jego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36 – Dotyczy SWZ, Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego ruchy zmotoryzowane w czterech osiach (dwóch w poziomie, jednej w pionie i obrotu lampy wokół osi poziomej), nieposiadającego zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej wraz z funkcją automatycznego pozycjonowania statywu lampy z wykorzystaniem wymienionych osi ruchów. Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych
na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 – Dotyczy SWZ, Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający możliwość auto pozycjonowania
i nadążliwości lampy  za ruchem detektora w stole i w stojaku, ale nieposiadający funkcji autocentrowania? Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo
że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38 – Dotyczy SWZ, Lampa RTG, pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o rozmiarze ogniska dużego ≤ 1,3 (Zgodnie z IEC 60336)?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej
i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje
on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39 – Dotyczy SWZ, Lampa RTG, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG mocy ogniska małego ≥ 32 kW (Zgodnie z IEC 60613)?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej
i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje
on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – Dotyczy SWZ, Lampa RTG, pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG mocy ogniska dużego ≥ 96 kW (Zgodnie z IEC 60613)?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej
i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje
on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – Dotyczy SWZ, Lampa RTG

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w celu pozyskania przez Zamawiającego najnowocześniejszych technologii oraz konieczność jak największego ograniczenia dawek absorbowanych przez pacjentów wnioskujemy o wprowadzenie nowego punktu do specyfikacji technicznej wraz z parametrami oceny:

| Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych
na rynku oraz pozwoli na znaczne ograniczenie poziomu dawek absorbowanych przez pacjentów podczas badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42 – Dotyczy SWZ, Generator RTG, pkt. 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalną wartość mAs  ≥ 630 [mAs]. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43 – Dotyczy SWZ, Generator RTG, pkt. 35

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego najkrótszy możliwy czas ekspozycji ≤ 2 [ms]. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – Dotyczy SWZ, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 38

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalną możliwą odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 178.5 [cm]. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – Dotyczy SWZ, DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 51

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wartość rozmiaru pojedynczego piksela ma kluczowe znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Rozmiary piksela ≤ 140 [µm]. | TAK, podać | ≥ 100 µm – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych 
na rynku oraz pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46 – Dotyczy SWZ, DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 52

Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie w tym miejscu specyfikacji technicznej kryterium punktowanego analogicznie do punktu 76 specyfikacji. Zatem proponujemy modyfikację niniejszego punktu:

| 52 | Głębokość akwizycji ≥ 14 [bit]. | ≥ 16 bit – 10 pkt 16 bit> głębokość akwizycji ≥ 14 bit -0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47 – Dotyczy SWZ, STÓŁ RTG, pkt. 60

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 68 [cm]. Niższa wartość zakresu ruchu wzdłużnego blatu rekompensowana jest przez duży zakres ruchu wzdłużnego detektora w stole.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48 – Dotyczy IWZ, STÓŁ RTG, pkt. 64

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego minimalną wysokość blatu od podłogi ≤ 58 [cm]. Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 –

Dotyczy SWZ, DETEKTOR W STOLE RTG, pkt. 75

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wartość rozmiaru pojedynczego piksela ma kluczowe znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 140 [µm]. | TAK, podać | ≥ 100 µm - 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50 – Dotyczy SWZ, STACJA AKWIZYCYZYJNA TECHNIKA, pkt. 92

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, iż wymienione  oraz wymagane
w niniejszym punkcie funkcjonalności systemu Windows tj. obsługiwanie wszystkich programów oraz urządzeń – dotyczą oferowanego aparatu RTG (tj obsługi wszystkich programów i aplikacji działających na aparacie RTG oraz wszystkich urządzeń będących częścią oferowanego aparatu RTG). Jako oferent nie jesteśmy w stanie zagwarantować obsługi innych funkcjonalności, urządzeń, oprogramowań działających u Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji na system operacyjny do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 51 – Dotyczy SWZ, WYMAGANIA DODATKOWE, pkt. 163

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków wypełnionych mąką ryżową zamiast  gryką (piaskiem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – Dotyczy SWZ, WYMAGANIA TECHNICZNE – DOTYCZY WSZYSTKICH POWYŻSZYCH URZĄDZEŃ, Pkt 5:

a)	Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe
o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

b)	W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki
z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

c)	Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni łącze internetowe o wymaganych parametrach, umożliwiające zdalną diagnostykę.

Pytanie nr 53 – Dotyczy SWZ, WYMAGANIA TECHNICZNE – DOTYCZY WSZYSTKICH POWYŻSZYCH URZĄDZEŃ, Pkt 6:

Prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych
w przypadku napraw niewymagających importu części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54 – Dotyczy Wzoru umowy: Par. 4 ust. 6:

Zwracamy uwagę, że sprzęt będący przedmiotem postępowania stanowi skomplikowaną techniczne aparaturę, w związku z czym stwierdzone przy dostawie braki/wady mogą mieć bardzo różnych charakter. W przypadku drobnych braków lub wad, które nie uniemożliwiają korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i mogą być uzupełnione bez uszczerbku
dla Zamawiającego w zakresie możliwości wykorzystania sprzętu do badań, nieuzasadnione jest wstrzymywanie odbioru czy uznania, że umowa została zrealizowania dopiero w chwili usunięcia takich drobnych nieprawidłowości. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 4
ust. 6:

„6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) urządzenia lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w montażu lub uruchomieniu urządzenia, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości.”

Odpowiedź: Oferowany przedmiot zamówienia winien być dostarczony kompletny, bez wad, usterek i nieprawidłowości. Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 55 – Par. 6 ust. 3 oraz ust. 13:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilkanaście tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aktualizuje zapis § 6 ust. 13 PPU, który otrzymuje brzmienie: „Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 4-tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze”. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 56 – Par. 6 ust. 7:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu
i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać
za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy
i dodanie do par. 8 ust. 5 kolejnego zdania o następującej treści:

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

e) normalnego zużycia rzeczy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie przedmiotowego zapisu do § 8 ust. 5 PPU. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 57 – Par. 6 ust. 9:

Prosimy o zmianę treści ust. 9 i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy, termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji wbudowane nowe materiały, elementy (części) urządzenia i instalację biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki) do końca terminu gwarancji na urządzenie, określonego w § 6 ust. 1 umowy dostawy urządzeń, przy czym każda naprawa przedmiotu umowy spowoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas jego niesprawności uniemożliwiającej wykonywanie badań, chyba że gwarancja elementu wymienionego przewiduje dłuższy okres gwarancji, wtedy zostanie zastosowany dłuższy okres gwarancji dla danego elementu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację przedmiotowego zapisu w § 6 ust. 9 PPU. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 58 – Par. 6 ust. 10:

Prosimy o zmianę treści ust. 10 i nadanie mu brzmienia:

„Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad do końca terminu gwarancji na urządzenie. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej do końca terminu gwarancji
na urządzenie”.

Odpowiedź: W związku z dopuszczeniem aktualizacji zapisu w § 6 ust. 9 PPU, Zamawiający wykreśla § 6 ust. 10 PPU. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 59 – Par. 6 ust. 17:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian
za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych
i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 6 ust. 17 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy
w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu,
a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 6 ust. 17:

„17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa
na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację przedmiotowego zapisu w § 6 ust. 9 PPU. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 60 – Par. 8 ust. 1 pkt 1,3,4:

W naszej opinii zaproponowana w punkcie 1,3 i 4 kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 61 – Par. 8 ust. 2

Określenie  górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 62 – Par. 8 ust. 5:

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając
na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia wskazanych w par. 8 ust. 5, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu . Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.

Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 8 ust. 5:

„5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 pkt 2. Odstąpienie przez Zamawiającego na podstawie niniejszego ustępu powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiający
od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni roboczych
od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzednim.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 63 – Par. 8 ust. 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu będą należne tylko kary umowne naliczone przed dniem rozwiązania umowy.

Innymi słowy, że od momentu rozwiązania umowy naliczane nie będą już nowe kary (tj. za każdy kolejny dzień od dnia rozwiązania umowy). Od momentu rozwiązania umowy wykonawca przestaje być zobowiązany do realizacji zobowiązań umownych w terminach wskazanych w umowie,
ale niezależnie od rozwiązania umowy wykonawca powinien zapłacić zamawiającemu należne kary, tj. naliczone w okresie trwania umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, na które zostały zastrzeżone.

Dlatego prosimy o doprecyzowanie § 8 ust 7 Umowy w następujący sposób:

„7. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty kar umownych naliczonych do dnia rozwiązania umowy wskutek odstąpienia, ani nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z nabytych licencji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację przedmiotowego zapisu w § 8 ust. 7 PPU. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 64 – Par. 8 ust. 8:

Prosimy o usunięcie postanowienia § 8 ust. 8 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego
do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r¹ ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia
z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 65 – Dodanie par. 9a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„Siła wyższa § 9a

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia,
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę
o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań.
Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań
w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 66 – Dotyczy Dokumentu Gwarancji:

§ 1 ust. 4

Prosimy o zmianę treści ust. 4 i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny autoryzowany serwis”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację przedmiotowego zapisu w § 1 ust. 4 Dokumentu Gwarancji. Zaktualizowany Zał. nr 2.1 do SWZ – Gwarancja opublikowany został
na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 67 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości pomieszczenia planowanego pod montaż nowego aparatu RTG

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokości i wymiary pomieszczenia znajdują się
na rysunku A01_RZUT PRACOWNI BUDOWLANY oraz na rysunku I01 INWENTARYZACJA.

Pytanie nr 68 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o rodzaju i grubości stropu znajdującego się nad pracownią jak również pod.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że strop nad pracownią jak również pod posiada następujące parametry techniczne: materiał ochronny 2cm barytobetonu gęstości 3,2g/cm3.

Pytanie nr 69 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający wydzieli, wyznaczy, wygrodzi i zabezpieczy drogę dostawy systemu zgodnie
z wytycznymi producenta oraz drogę dojazdu i manewrów samochodu ciężarowego, wózka widłowego i pozostałych sprzętów?

Odpowiedź: Zamawiający zabezpieczy drogę dostawy zgodnie z posiadanymi warunkami logistycznymi i technicznymi SP ZOZ w Łapach.

Pytanie nr 70 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których
ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na drodze transportowej urządzenia występują schody.

Pytanie nr 71 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający dopuści dostawę windą, czy Zamawiający posiada w pobliżu instalacji windę, która pozwoli przewieźć elementy systemu – wymiary najtrudniejszego to 2350mm długość, szerokość 1040mm, masa 420kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza transportu urządzenia windą.

Pytanie nr 72 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający dopuści dostawę wykonanym otworem w elewacji w ścianie zewnętrznej
i późniejszej rekonstrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zamawiający zaznacza, iż przedłuży czas realizacji w przypadku przedłużenia się prac budowlanych, informujemy, iż preferowany czas na pełną logistykę, dostawę, instalację, kalibrację, przeprowadzenie szkoleń itp. to 4 tygodnie, czy Zamawiający potwierdza, iż przeznaczy taki okres czasu Wykonawcy od poinformowania go w formie pisemnej o zakończeniu prac?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przewidział 16 tygodni
od podpisania umowy, chyba że czas dostawy zostanie przedłużony w przypadku przedłużenia się prac budowlanych. Zamawiający nie może przewidzieć czy i o ile czasu może zostać przedłużony remont pomieszczeń, w których zostanie zlokalizowany aparat RTG. Ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia i rozliczenia zamówienia nie może przekroczyć 30.12.2022r.

Pytanie nr 74 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeśli Zamawiający dysponuje, zwracamy się z prośbą o udostępnienie plików zwymiarowanej pracowni w formacie .dwg lub podobnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokości i wymiary pomieszczenia znajdują się na rysunku A01_RZUT PRACOWNI BUDOWLANY oraz na rysunku I01 INWENTARYZACJA. Zamawiający
nie posiada rysunków w formacie dwg lub innym edytowalnym.

Pytanie nr 75 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację jakiego rodzaju i grubosci są ściany dookoła pomieszczenia tomografu,
czy posiadają jakieś osłony radiologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi postępowania przetargowego na tomograf, dlatego
też pytanie nie jest zasadne. W dokumentacji postępowania na zakup aparatu RTG w pkt 168 OPZ jest informacja.

Pytanie nr 76 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Jakie pomieszczenia będą znajdować się nad i pod pracownią RTG?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pracownią RTG znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy, natomiast nad Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pytanie nr 77 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość planowanych akwizycji w tygodniu może wynieść
od 700 do 1000 akwizycji.

Pytanie nr 78 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE leży
w gestii Wykonawca dostawy aparatu RTG.

Pytanie nr 79 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego tomografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi postępowania zamówień publicznych
na tomograf.

Pytanie nr 80 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający potwierdza, iż uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych, w szczególności
na uruchomienie pracowni przez lokalną WSSE leży po stronie Zamawiającego (przy pełnym wsparciu Wykonawcy) i nie jest w zakresie Umowy (nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego)? Pragniemy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest stroną dla WSSE, co dodatkowo może wydłużyć czas oczekiwania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych,
w szczególności na uruchomienie pracowni przez lokalną WSSE leży po stronie Wykonawca dostawy aparatu RTG.

Pytanie nr 81 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeśli na powyższe odpowiedź brzmi „NIE”, ze względu na krótki czas realizacji projektu zwracamy się
z prośbą o wyłączenie czasu potrzebnego na uzyskanie zgód administracyjnych z czasu liczonego
na realizację Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Ze względu na fakt, iż najefektywniejsze szkolenia możemy przeprowadzić dopiero po odbiorze końcowym sprzętu, finalnych odbiorach Sanepidu i zgodzie na uruchomienie pracowni, już
na pacjentach, co wymaga odpowiedniego zaplanowania (m.in. grafików lekarzy i radiologów, umówienia wizyt itp.) co może znacząco rozciągnąć się w czasie i nie jest zależne od Wykonawcy, prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia z bezpiecznej, podstawowej obsługi
na fantomach przed odbiorem końcowym i wyłączenie szkoleń aplikacyjnych z czasu realizacji Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83 – Dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że termin szkoleń aplikacyjnych nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – L.p. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, który posiada osobne deklaracje zgodności na lampę RTG, generator oraz detektory, przy czym cały aparat jest w pełni kompatybilny i zintegrowany przez producenta na etapie produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – L.p. 56, 81

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorami o klasie szczelności detektora wyznaczonej na IP53?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – L.p. 83

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z możliwością wykonywania zdjęć kości długich z wykorzystaniem detektora w statywie o długości 117 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 87 – Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ

Punkt. 37. Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc

od podłogi ≤ 35 [cm].

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający minimalną możliwą odległość

środka detektora licząc od podłogi równą 39 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 88 – Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ

Punkt 98. Pilot do zdalnego sterowania aparatu RTG

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez pilota do zdalnego sterowania, a z możliwością sterowania
z konsoli technika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89 – Dot. Dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj. :

•deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC - wspólna deklaracja dla wszystkich elementów wymienionych w pkt 3 (wszystkie podstawowe elementy z pkt 3 wymienione na 1 deklaracji)

•certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu),

•Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa:

•Deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU, (jeśli dotyczy)

Czy Zamawiający dopuści i będzie uważał spełnienie warunków pkt.1 w przypadku dostarczenia: dokumentacji w postaci, zgłoszenia do URWM, DoC oraz CE na cały system RTG bez wymienia części składowych aparatu? Deklaracja zgodności oraz dokument CE jest wystawiany przez daną certyfikowaną jednostkę notyfikowalną i musi spełniać szereg wymogów. Podkreślamy, że tak skonstruowane DoC oraz CE jest prawnie akceptowalne. Zwracamy uwagę, że oferowany przez nas aparat posiada jeden DoC oraz jeden CE na cały aparat, a nie np. osobno na poszczególne elementy systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i będzie uważał spełnienie warunków pkt.1 w przypadku dostarczenia: dokumentacji w postaci, zgłoszenia do URWM, DoC oraz CE na cały system RTG bez wymienia części składowych aparatu.

Pytanie nr 90 – Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 9. Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ 260 [°]

Prosimy o dopuszczenie zakresu o wartości 240°. Wartość ta umożliwia wykonanie wszystkich procedur i w żaden sposób nie ogranicza pracy Użytkownika. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91 – Sufitowy statyw lampy RTG, pkt. 11. Wielkość dotykowego panelu na kołpaku lampy ≥ 9 [ˮ].

Prosimy o dopuszczenie ekranu dotykowego o wartości 7”.

Parametr ten pozwala na wykorzystanie wszystkich technicznych możliwości aparatu i nie wpływa
w  żaden sposób na umniejszenie funkcjonalności.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92 – Lampa RTG, pkt. 25. Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG  ≥ 1,5 [MHU].

Czy Zamawiający dopuści lampę o pojemności cieplnej kołpaka o wartości 1,33 MHU?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 93 – Statyw do zdjęć odległościowych, pkt. 41. Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,7 mm Al.

Czy Zamawiający dopuści pochłanialność o wartości 0,72 mm Al.? 0,02 mm. Ta minimalna różnica nie ma wpływu na jakość otrzymywanego obrazu i jest na poziomie błędu pomiarowego.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 – Statyw do zdjęć odległościowych, pkt. 47. Możliwość ładowania detektora w statywie oraz Stół RTG, pkt 71. Możliwość ładowania detektora w stole.

Prosimy o dopuszczenie statywu i stołu bez tej funkcjonalności. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego polegającego na dostarczeniu odpowiedniej ilości baterii do detektora zapewniając mu tym samym ciągłą pracę przez 24 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 95 – Detektor w statywie, pkt. 54. Rozdzielczość detektora [pl/mm] ≥ 3,6 [pl/mm]. Oraz Detektor w stole RTG. 78. Rozdzielczość detektora ≥ 3,6  [pl/mm].

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość przestrzenną matrycy o wartości 3,57 lp/mm? Rozdzielczość przestrzenna detektora jest skorelowana z wartością rozmiaru piksela. Zamawiający dopuszczając wartość piksela o wartości 140 µm powinien dopuścić jednocześnie rozdzielczość przestrzenną równą 3,57 lp/mm (wynika to ze wzoru: ).

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 – Detektor w statywie, pkt. 56. Wodoodporność detektora –klasa min. IPX4.
oraz detektor w stole RTG pkt. 81 Wodoodporność detektora – klasa min. IPX4.

Aktualnie Zamawiający dopuszcza detektor, który charakteryzuje się tylko wodoszczelnością i jest opisywane w skali IPX. Wnosimy o dopuszczenie detektora, który jest chroniony zarówno przed wodą jak i dodatkowo przed wnikaniem kurzu (skala IP).

Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :

- Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi

- Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami

Prosimy o dopuszczenie detektora, który jest scharakteryzowany skalą IP o wartości min. IP54. Parametr ten gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 97 – Stół RTG, pkt. 64. Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 [cm].

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg w którym wysokość blatu od podłogi wynosi 56 cm. 1 cm jest minimalną różnicą i nie będzie miało wpływu na użytkowanie.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 – Stół RTG, pkt. 66. Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al ≤ 0,8 [mm Al. ].

Prosimy o dopuszczenie blatu o wartości 1,4 mm Al.

Do oceny uzyskiwanych obrazów najczęściej używa się następujących parametrów:

• wielkość matrycy: wielkość obszaru obrazowania podczas ekspozycji,

• rozmiar piksela oraz powiązana z nim rozdzielczość przestrzenna,

• funkcja przenoszenia modulacji MTF

• kwantowa wydajność detekcji DQE.

Pochłanialność blatu stołu na poziomie 1,4 mm Al.:

- spełnia międzynarodowe standardy

-  jest REKOMPENSOWANA dzięki detektorom, które posiadają bardzo wysoki poziom DQE (76%)
i MTF (86%) (jedne z najwyższych wartości na rynku)

- protokoły APR – zoptymalizowane przez producenta automatyczne protokoły badań. Dawka jest dobierana na podstawie budowy ciała pacjenta (w przypadku dzieci występuje podział wagowy, który precyzyjnie dobiera dawkę do masy ciała)

- Algorytmy przetwarzania obrazu – dzięki zastosowaniu mniejszych dawek i odpowiednim algorytmom można uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy (normalnie, aby uzyskać wspomniany efekt potrzebne byłoby zastosowanie o wiele wyższej dawki)

Najważniejsza jest dawka na rejestratorze potrzebna do uzyskania optymalnego obrazu rentgenowskiego. Wystarczająco mała dawka na detektorze rekompensuje większą wartość pochłanialności stołu, kratki przeciwrozproszeniowej i komór AEC.

Pochłanialność wynika również z konstrukcji technicznej blatu, który wytrzymuje bardzo wysokie obciążenia powyżej 300 kg.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 99 – Dotyczy: Aparat RTG, Stacja robocza

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat na dzień składania ofert posiadał możliwość rozbudowy o opcję oprogramowania opartą na sztucznej inteligencji, która wykrywa odmę płucną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 100 – Dotyczy: Aparat RTG.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie stacji roboczej aparatu RTG było w pełni (oprogramowanie oraz programy anatomiczne) w języku polskim. Prośba nasza jest zgodna z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim „Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: /…/ uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 101 – Dotyczy: Termin wykonania zamówienia.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 16 tygodni. Pomimo podejmowania wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw, z powodu obecnej sytuacji na świecie mogą wystąpić opóźnienia w dostawach. Dostawa w konkretnym terminie uzależniona jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia
do 16 tygodni.  Zaktualizowane Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Projektowane postanowienia umowy opublikowane zostały na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 102 – Dotyczy: SWZ/JEDZ

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie przez Wykonawcę tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja α JEDZ, bez konieczności wypełniania dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ należy wypełnić zgodnie ze wzorem
(tj. załącznik nr 3 do SWZ), udostępnionym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.02.2022 r.

Pytanie nr 103 – Dot. SWZ i zał. nr 8 Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w rozdz. 3 pkt. 3.1 d) SWZ oraz pkt. 1 załącznika nr 8 wymaga dostarczenia wraz

z ofertą:

deklaracji zgodności z dyrektywą 93/42/EEC – wspólna deklaracja dla wszystkich elementów w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia (ZAŁ. NR 8 DO SWZ) - wszystkie podstawowe elementy wymienione
na 1 deklaracji,

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że wymóg, aby wszystkie podstawowe elementy wskazane w pkt. 3 załącznika nr 8 do SWZ były wymienione na 1 deklaracji zgodności służy tylko 
i wyłącznie potwierdzeniu spełnienia parametru punktowanego określonego w pkt. 3 zał. nr 8 
i dotyczy tylko tych wykonawców, którzy potwierdzą (celem zdobycia punktów) spełnianie tego parametru wpisując słowo „TAK”, pozostali mają oczywiście obowiązek przedłożenia dokumentów wymaganych w SWZ (w tym deklaracji zgodności) ale bez uwzględnienia tego dość specyficznego zapisu dot. wymienienia podstawowych elementów na 1 deklaracji.

W tym miejscu warto wskazać, że to producent urządzenia jest odpowiedzialny i sam redaguje tekst na deklaracji zgodności wystawianej dla swojego produktu. Żadne przepisy prawa zarówno polskiego ani europejskiego nie obligują producentów do wymieniania w treści deklaracji zgodności jakichkolwiek elementów urządzenia. Każdy z producentów wystawiając deklarację zgodności potwierdza zgodność gotowego produktu z określonymi dyrektywami i normami i to gotowy kompletny produkt podlega ocenie i certyfikacji (w zależności od klasy wyrobu) przez jednostkę notyfikującą.

W związku z powyższym oczywistym jest, że Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawcy (stanowiłoby to ewidentne i rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp), których urządzania spełniają wszystkie parametry techniczne i są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa byli pozbawieni możliwości złożenia oferty ze względu na formę zapisów w deklaracji zgodności. Tym niemniej chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości na tym etapie postępowania prosimy
o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i będzie uważał spełnienie warunków pkt 1 w przypadku dostarczenia: dokumentacji w postaci, zgłoszenia do URWM, DoC oraz CE na cały system RTG bez wymienienia części składowych aparatu.

Pytanie nr 104 – Dotyczy SWZ

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że dokumenty wymagane przez Zamawiającego w rozdz. 3 pkt. 3.1.d), które wykonawcy mają dołączyć do oferty dotyczą tylko i wyłącznie oferowanego aparatu RTG a nie elementów peryferyjnych przedmiotu zamówienia, np. wieszaka na fartuchy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dokumenty wymagane przez Zamawiającego w rozdziale
3 pkt. 3.1.d) SWZ, które Wykonawca ma dołączyć do oferty dotyczą aparatu RTG, a nie elementów peryferyjnych przedmiotu zamówienia, np. wieszaka na fartuchy.

Pytanie nr 105 – Dotyczy SWZ

Zamawiający w rozdz. 8 określił termin związania ofertą wskazując, że jest to 90 dni jedocześnie określając konkretną datę, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Biorąc pod uwagę, że termin składania ofert to 17 marca 2022 r. prosimy o ujednolicenie
ww. terminów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż określił termin związania ofertą zgodnie z art. 220 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 106 – Dotyczy projektowanych postanowień umowy

Zamawiający w § 6 ust. 3 oraz ust. 13 wymaga, aby potencjalny wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnił (w zależności od sytuacji) urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy.

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, m.in. ze względu na fakt, że jest on praktycznie niemożliwy do spełnienia przez żadnego wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest system rentgenowski, którego czas dostawy wynosi min. kilka tygodni (nie jest
to urządzenie trzymane na magazynie). Ponadto po dostawie musi nastąpić instalacja, specjalistyczny montaż, konfiguracja, uruchomienie urządzenia a następnie uzyskanie dla pracowni wszystkich zezwoleń np. z Sanepidu.

Cała powyższa procedura będzie znacząco dłuższa niż jakakolwiek nawet bardzo skomplikowana naprawa. Poza tym, gdyby Zamawiający utrzymał przedmiotowy wymóg w mocy, to praktycznie każdy wykonawca musiałby skalkulować cenę oferty uwzględniając w niej wartość drugiego urządzania co miałoby znaczący wpływ na jej finalną wartość.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy również o usunięcie zapisu z § 8 ust. 1 pkt. 4 oraz modyfikację § 8 ust. 1 pkt. 3

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaktualizował zapis § 6 ust. 13 PPU, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55 przedmiotowego dokumentu. Zaktualizowany Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.03.2022 r.

Pytanie nr 107 – Dotyczy projektowanych postanowień umowy

Brzmienie zapisu w § 8 ust. 1 pkt. 2 jest następujące:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,

Uprzejmie prosimy o określenie co Zamawiający konkretnie rozumie pod dość ogólnymi pojęciami niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Powyższe zapisy są na tyle ogóle, że Zamawiający może je interpretować dowolnie co nie powinno mieć miejsca w przypadku naliczania kar umownych. Wykonawca musi wiedzieć za jakie konkretnie uchybienia w trakcie realizacji umowy może zostać obciążony niemałymi karmi finansowymi.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym zakresie pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 108 – Dotyczy ZAŁ.-NR-8-DO-SWZ-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA

Zamawiający w dziale STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA pkt. 93 wymaga oprogramowania
do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych na statywie i stole przy obrazowaniu kości długich wymagając jedynie możliwości wykonywania zdjęć składanych kości długich z wykorzystaniem detektora w statywie. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga oprogramowania
do łączenia zdjęć kości długich w stole lub statywie, w zależności od dostępności wybranej modalności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprogramowania do łączenia zdjęć kości długich dla zdjęć uzyskanych zarówno w stole jak i w statywie.

Pytanie nr 109 – Dotyczy ZAŁ.-NR-8-DO-SWZ-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA

Zamawiający w dziale STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA pkt. 93 wymaga oprogramowania
do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych na statywie i stole przy obrazowaniu kości długich wymagając jedynie możliwości wykonywania zdjęć składanych kości długich

z wykorzystaniem detektora w statywie. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza oprogramowanie do automatycznego łączenia kości długich dla zdjęć uzyskanych tylko w statywie,
a także oprogramowanie do automatycznego łączenia kości długich dla zdjęć uzyskanych zarówno
w stole, jak i w statywie, w zależności od dostępności wymaganych opcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 42. Czy Zamawiający dopuści aparat ze statywem do zdjęć odległościowych wyposażonym tylko w uchwyt górny? Pozostawienie obecnego wymogu uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty
na aparat spełniający większość punktowanych wymogów, natomiast odpowiedź pozytywna zwiększy krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, co z pewnością przełoży się na korzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt. 45 Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez ruch poziomy Zamawiający ma na myśli pochył detektora do poziomu?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowując nie miał na myśli pochyłu detektora do poziomu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 112 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 47. Czy Zamawiający zgodzi się na aparat bez możliwości ładowania detektora w statywie,
ale w zamian posiadający dodatkowy akumulator i ładowarkę zewnętrzną?

Pozytywna odpowiedź zwiększy krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, co z pewnością przełoży się na korzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 113 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 57. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu bez całkowicie płaskiego blatu? Rozwiązanie z metalowymi bocznymi krawędziami zwiększa jego wytrzymałość na uderzenia
w trakcie użytkowania i jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 83. Czy Zamawiający dopuści system o zakresie badania kości długich wynoszącym 120cm?

Odpowiedź:

Pytanie nr 115 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 138. Czy Zamawiający posiada ofertę na: ”Dostarczenie i rozszerzenie licencji na system dystrybucji obrazów WEB Sudon PACS do poziomu licencji open” i czy będzie ona jednakowa
dla wszystkich oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada oferty na: ”Dostarczenie i rozszerzenie licencji na system dystrybucji obrazów WEB Sudon PACS do poziomu licencji open”. Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji zadania zgodnie z pkt 138 załącznika nr 8 SWZ.

Pytanie nr 116 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pkt 160 oraz Punkt 169. Prosimy o podanie informacji na temat posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS i RIS oraz informację, czy Zamawiający jest ich administratorem oraz czy posiada licencję na integrację urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest administratorem systemów. Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia licencji na integrację urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 117 – Dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 167. Prosimy o doprecyzowanie, jakim środowiskiem dysponuje Zamawiający oraz jaki
jest koszt wymaganych licencji.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje systemami PACS i RIS firmy Sudon Sp. z o.o. Zamawiający nie posiada wiedzy nt. aktualnego kosztu wymaganych licencji, dlatego też sugeruje kontakt z firmą Sudon Sp. z o.o.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska