### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 15.06.2022 r.

DZP.261.2/ZP/36/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/36/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku”, (Znak postępowania: ZP/36/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu o gram 56 g/m2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dołączenia do zestawu nożyczek, łącznie
w zestawie lub jako element oddzielnie pakowany

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 90, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| serweta FB | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu o gram 56 g/m2 50x60cm z otworem 10cm i przylepcami na rogach | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml Luer Lock | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §8 pkt 1c naliczana była od niedostarczonej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 56M

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli do polipektomii wykonanych
z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego i sztywnego drutu pozwalające na wykonanie zarówno gorącej, jak i zimnej polipektomii. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki. Średnica pętli: od 10 mm do 30 mm – drut giętki
i średniosztywny; długość robocza: 230cm; średnica osłonki: 2,4mm do kanału roboczego 2,8 mm; kształt owalny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 76A

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsu hemostatycznego jednorazowego użytku;

• z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 12 mm

• z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa

• długość 230 cm

• współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm

Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. Osłonięta na całej długości osłoną z tworzywa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 3M, poz. 18,19

Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu, podział zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli uzyskać lepszą cenę.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 3M, poz. 18

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o szerokości 36mm kompatybilnych ze strzyżarką obrotową głowicą pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzyżarki na czas trwania umowy. Trzyzakresowa obrotowa głowica goląca posiada trzy pozycje:

• Kąt 0 stopni

• Kąt 45 stopni w lewo

• Kąt 45 stopni w prawo

ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 3M, poz. 19

Prosimy o dopuszczenie ostrzy do grubego i gęstego owłosienia np. na głowie lub klatce piersiowej o szerokości 36mm kompatybilnych ze strzyżarką obrotową głowicą pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzyżarki na czas trwania umowy. Trzyzakresowa obrotowa głowica goląca posiada trzy pozycje:

• Kąt 0 stopni

• Kąt 45 stopni w lewo

• Kąt 45 stopni w prawo

ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 4M, poz.1

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach zbiorczych opak.=25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 4M, poz.2

Czy Zamawiający dopuści papier bez nadruku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11 –  Pakiet nr 4M, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 4M, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x20 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 4M, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier w opakowaniach zbiorczych opak=5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14 – Pakiet nr 4M, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych i nie dopuszcza gorszych jakościowo zamienników?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga papierów oryginalnych.

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 4M, poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach zbiorczych opak.=5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 5M, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 5M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 5M, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 41x55mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 5M, poz. 7d

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 5M, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki do badań histopatologicznych będące wyrobami medycznymi na stawce VAT 8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – Pakiet nr 5M, poz. 8a

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 –  Pakiet nr 5M, poz. 8b

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 5M, poz. 8c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – Pakiet nr 6M, poz. 2-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od przedstawienia badań klinicznych dla nakłuwaczy automatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku
nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 6M, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze wyposażone w mechanizm z 1 sprężynką, z długością szlifu 5,35mm dla głębokości nakłucia 2,4mm oraz 4,75mm dla głębokości nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 6M, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 6M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 23G z głębokością nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 28 –  Pakiet nr 7M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 –  Pakiet nr 7M, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonany z polistyrenu o pojemności 60ml i rozmiarze Ø 35 x 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 7M, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki z kodowanymi kolorystycznie, nieprzezroczystymi konektorami? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 31 – Pakiet nr 7M, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 310mm dla rozmiarów CH6-CH10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – Pakiet nr 7M, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowane z plastikową zastawką? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 33 – Pakiet nr 7M, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze od CH16-26 z gumową zastawką (balon 30ml, długość 400mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – Pakiet nr 7M, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr o długości ramion: 45x18, wykonane z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – Pakiet nr 7M, poz. 26 oraz 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 36 – Pakiet nr 7M, poz. 27

Czy Zamawiający oczekuje końcówki lejek-lejek czy lejek-Kapkon?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje drenu z końcówką standardową (prostą) oraz z lejkiem umożliwiającym podłączenie cewnika do odsysania.

Pytanie nr 37 – Pakiet nr 7M, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści dreny do ssaka CH24 o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 38 – Pakiet nr 7M, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej o następującym opisie:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną
i odpływem, skalowany co 100ml

- Strzykawka o pojemności 60ml

- Dostępny w różnych konfiguracjach

- Szeroka gama igieł do wyboru:

- trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)

- trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)

- igła Veressa długosci 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G )

- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwzwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów

- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu

- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39 – Pakiet nr 9M, poz. 14-29

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 14-29 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza grono wykonawców mogących  złożyć ofertę w tym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 40 – Pakiet nr 9M, poz. 14-15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – Pakiet nr 9M, poz. 14-17, 19-22

Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne ze stawką vat 8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – Pakiet nr 9M, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze min. 18g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – Pakiet nr 9M, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z perforowanej włókniny wiskozowej
o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – Pakiet nr 9M, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki.  Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2.  Wysokość czepka
w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski
z białymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 9M, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczna mocowana na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm.  Wymiary gumek 16,5 cm .   Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – Pakiet nr 9M, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – Pakiet nr 9M, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – Pakiet nr 9M, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49 – Pakiet nr 9M, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – Pakiet nr 9M, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51 – Pakiet nr 9M, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – Pakiet nr 9M, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z polipropylenu i polietylenu o gramaturze 63 g/m². Mocowane na gumkę oraz dodatkowo wiązane. Kolor biały, szwy poliestrowe dodatkowo zakryte niebieską taśmą. Wymiary: gumka 13cm w stanie swobodnym oraz 28cm w stanie napiętym, wysokość 48 cm, długość 38 cm. Pakowane po 25 par z przeliczeniem podanych ilości. Sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej z vatem 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – Pakiet nr 9M, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 54 – Pakiet nr 9M, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – Pakiet nr 9M, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku;  warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 56 – Pakiet nr 9M, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 – Pakiet nr 9M, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez bocznego paska, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58 – Pakiet nr 9M, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 – Pakiet nr 11M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W), spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – Pakiet nr 11M, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie ściereczki w rozmiarze 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W), spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – Pakiet nr 14M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – Pakiet nr 14M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach wzmocnienia 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 – Pakiet nr 14M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 – Pakiet nr 14M, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8N? Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 65 – Pakiet nr 15M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 140 x 80 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 – Pakiet nr 15M, poz. 2-9

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu włóknina + folia, o min. gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 – Pakiet nr 15M, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 75 cm, pakowane a’1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 – Pakiet nr 15M, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 – Pakiet nr 15M, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 – Pakiet nr 15M, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 60 x 45 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – Pakiet nr 15M, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 45 cm z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 – Pakiet nr 15M, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 – Pakiet nr 15M, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 220 x 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – Pakiet nr 15M, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – Pakiet nr 15M, poz. 12-13

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 12 i 13 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza grono wykonawców mogących  złożyć ofertę w tym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 76 – Pakiet nr 15M, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny o wymiarach 34 x 8 cm, niejałowy, opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 – Pakiet nr 15M, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny o wymiarach 34 x 8 cm, niejałowy, opakowanie a’20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – Pakiet nr 15M, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt.	Serweta 2-warstwowa o gramaturze 60 g/m2, o wymiarach 230cm x 320cm, z samouszczelniającym się otworem o śr. 7cm, serweta zawierająca worek na płyny

1 szt.	Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)

1 szt.	Serweta na stolik Mayo 140cm x 80cm, wzmocniona, czerwona

2 szt.	Ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 11

2 szt.	Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

1 szt.	Osłona na przewody/kamerę 14cm x 250cm, transparentna

2 szt.	Opaska elastyczna z zapinką 15cm x 5m, podtrzymująca, tkana

1 szt.	Podkład podgipsowy naturalny 10cm x 3m

20 szt.	Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt.	Osłona na kończynę 30cm x 80cm

6 szt.	Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 30cm x 30cm

1 szt.	Pojemnik okrągły poj. 500ml

1 szt.	Dren Redona CH12 dł. 700mm

1 szt.	Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, 200ml

1 szt.	Pisak chirurgiczny do skóry (6 cali/15 cm skala pomiarowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 79 – Pakiet nr 16M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę bez osłony na oczy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 80 – Pakiet nr 16M, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza grono wykonawców mogących  złożyć ofertę w tym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 81 – Pakiet nr 16M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny, Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 – Pakiet nr 16M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 – Pakiet nr 18M, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 – Pakiet nr 18M, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 35 g/m², w kolorze niebieskim, niejałowe. Rozmiar XL. Szerokość w pasie w stanie rozciągniętym 150cm +/-2cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 85 – Pakiet nr 18M, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu)  , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem
o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 86 – Pakiet nr 19M, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany
z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą
na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku
na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 – Pakiet nr 19M, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne ze stawką vat 8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – Pakiet nr 21M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, oraz na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 – Pakiet nr 22M, poz. 1

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100szt.
dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 – Pakiet nr 23M, poz. 1

Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy
na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne
na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe
z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 91 – Pakiet nr 23M, poz. 1

Prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 8 opak. a’50 par, 400 par czy 400 opak. a’50par?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 4 opakowań po 50 par.

Pytanie nr 92 – Pakiet nr 23M, poz. 1

Prośba o Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów rękawic raportami badań producenta zgodnie z normą EN-455 wystawionymi w 2016 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 93 – Pakiet nr 26M, poz. 1

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 94 – Pakiet nr 27M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0 o średniej sile zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 – Pakiet nr 54M, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik dla dorosłych w rozmiarze 20 x 26mm sterylizowany tlenkiem etylenu ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 – Pakiet nr 82M, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o następującym opisie oraz z osobno dołączonymi maskami
z drenem w wymaganych w opisie rozmiarach:

- Wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV

- Nie zawiera lateksu

- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym

- Nebulizator o pojemności 15ml (ze skalą na 2, 4, 6, 9, 12, 15ml)

- W zestawie nebulizator, dren, ustnik

- Jednorazowego użytku

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- Pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 – Pakiet nr 82M, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 98 – Pakiet nr 82M, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 – Pakiet nr 48M

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pułapek 4 komorowych z komorami „zero”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 – Pakiet nr 48M

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie siatek o średnicy osłonki 2,3 mm, średnica pętli 30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101 – Pakiet nr 48M

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie siatek o średnicy pętli 32 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 102 – Pakiet nr 51M

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm i 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 103 – Pakiet nr 54M

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o rozmiarze 22 x 27 mm, sterylnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 104 – Pakiet nr 56M

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z giętkiego drutu, średnica pętli od 10 mm do 32 mm, drut giętki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 105 – Pakiet nr 76A

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości 230 cm, przewód pokryty osłonką
z tworzywa na całej długości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 106 – Pakiet nr 77A

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu prostego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 107 – Pakiet nr 92A

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 120 sztuk klipsów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 108 – Pakiet nr 92A

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 120 sztuk magazynków po 6 sztuk klipsów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 109 – Pakiet nr 92A

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 120 sztuk opakowań klipsów zawierających 20 magazynków po 6 sztuk klipsów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 110 – Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność,
że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7
do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 111 – Pakiet nr 61, poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed
i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 112 – Pakiet nr 61, poz. 1 oraz 2

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 113 – Pakiet nr 61, poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 114 – Pakiet nr 61, poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7
do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 115 – Pakiet nr 61, poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7
do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 116 – Pakiet nr 61, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny papier krepowany w którym arkusze różnych kolorów konfekcjonowane są osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 117 – Pakiet nr 61, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny papier zawierający inną ilość arkuszy w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 118 – Pakiet nr 62

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w którym oba rodzaje włókniny konfekcjonowane są osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 119 – Pakiet nr 21M, poz.2,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie uchwytu uniwersalnego pojedynczego,
na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ścianie, wózku zabiegowym (dołączony zestaw montażowy) w pozycji poziomej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 – Pakiet nr 25M, poz.2,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie uchwytu uniwersalnego pojedynczego,
na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ścianie, wózku zabiegowym (dołączony zestaw montażowy) w pozycji poziomej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 – Pakiet nr 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie związków chemicznych wg EN 374/EN 16523-1 potwierdzone raportem badań producenta wykonanym w  niezależnym  laboratorium, min. 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy),  w miejsce 70 % izopropanolu: rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem z badań wykonanych w laboratorium niezależnym zgodnie z EN 16523-1:2015.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 – Pakiet nr 22

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawicy według normy ASTMF 1670, która jest mniej precyzyjna i dokładna (wynik opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie niż rzetelnym pomiarze ) w stosunku do normy ASTM F 1671. Pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych
i predestynuje  do dalszych szczegółowych badań przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F 1671

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 – Pakiet nr 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic będących zarówno wyrobem medycznym klasy I (Rozporządzenie (UE) 2017/745) ) jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III ( (Rozporządzenie (UE) 2016/425) typ C. Rękawice o lepszym poziomie AQL: 1,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 – Pakiet nr 25M

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie jako alternacyjnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1.0, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,35mm, na mankiecie 0,20mm, długość min. 300mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 15 µg/g-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B. Rozmiary S-XL(kodowane kolorystycznie na opakowaniu)  Pakowane po 50 szt. Odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D6978 min. 13 cytostatyków na min. 4 poziomie(potwierdzone raportem badań producenta wykonanym
w niezależnym laboratorium)  Odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 potwierdzona raportem z badań producenta wykonanym w jednostce niezależnej, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych takich jak:

| 40% sodium hydroxide (wodorotlenek sodu) | 6 |
| --- | --- |
| 50% glutaraldehyde (glutaraldehyd) | 6 |
| 99% acetic acid (kwas octowy) | 1 |
| 37% formaldehyde (formaldehyd) | 6 |
| 70% isopropanol | 1 |
| 65% nitric acid (kwas azotowy) | 4 |
| 96% sulphuric acid (kwas siarkowy) | 2 |
| benzalkonium chloride (chelorek bezalkinowy) | 6 |
| 4% chlorhexidin digluconate | 6 |
| 50% acetic acid (kwas octowy) | 2 |
| 30% hydrogen peroxide (nadtlenek wodoru) | 5 |
| 25% ammonium hydroxide (wodorotlenek amonu) | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 – Pakiet nr 26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie jako alternacyjnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4, niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych <40 μg/g , AQL 0,65, kształt w pełni anatomiczny,
o grubości w części palca min. 0,22mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata.  Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5/ ASTM F 1671 potwierdzone raportem z badań producenta wykonanym w niezależnym laboratorium. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4  potwierdzone raportem
z badań producenta wykonanym w niezależnym laboratorium. Pakowane w opakowania papier-folia, sterylizowane tlenkiem etylenu,  dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6, opak. = 50 par. Parametry rękawic potwierdzone raportem badań producenta zgodnie z EN 455, nie starsze niż
z 2020 roku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 – Pakiet nr 27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie jako alternacyjnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura
na końcach palców, grubość na palcu 0,12 mm , na dłoni 0,08 mm,  AQL 1,0, siła zrywu min. 8 N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta zgodnie z EN 455. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 15 cytostatyków z min. 13 na min. 4 poziomie odporności wg ASTM D6978 - potwierdzone raportem z badań producenta z laboratorium  niezależnego. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą
o wyrobach medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie
z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem badań producenta z laboratorium  niezależnego. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone raportem badań producenta metodą HPLC wykonanym w laboratorium  niezależnym. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiar S-XL pakowane po 200 sztuk ( z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 750 op.
a 200 sztuk), opakowanie kwadratowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 – Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie okoliczności w których Zamawiający korzystać będzie z prawa opcji zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019
ze zm.).

Odpowiedź: Zamawiający dookreśla okoliczności, w których Zamawiający skorzysta z prawa opcji przewidzianego zgodnie z art. 441 ust. 1 lit. b): „Zamawiający skorzysta z przysługującego mu prawa opcji w sytuacji, gdy pierwotnie założone w umowie ilości zostaną wyczerpane przed upływem terminu obowiązywania umowy, co może być spowodowane m.in. zwiększoną liczbą pacjentów, czy też zmianą sposobu leczenia pacjentów. Wykorzystanie prawa opcji może nastąpić wyłącznie
w okresie obowiązywania umowy, określonym w § 1 ust. 10. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak takiego zamówienia w trakcie obowiązywania umowy należy traktować jak rezygnację z zamówienia opcjonalnego”. Zamawiający aktualizuje zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w zakresie § 1 ust. 4. Zaktualizowany załącznik udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 15.06.2022 r.

Pytanie nr 128 – Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5, 6 i 7 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego
w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje zapisy § 5 ust. 7 zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. Zaktualizowany załącznik udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 15.06.2022 r.

Pytanie nr 129 – Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

a.	5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a) i b);

b.	0,1% wartość zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 130 – Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści n fine: „zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

Odpowiedź: W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje zapisy § 10 ust. 4 w zakresie § 10 ust. 3, tj. wprowadzenie zmian określonych w § 10 ust. 3 wymaga pisemnego uzasadnienia
i porozumienia stron bez konieczności sporządzenia aneksu. Zaktualizowany Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 15.06.2022 r.

Pytanie nr 131 – Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego
o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 132 – Pakiet nr 28M, poz.1

Prosimy  Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą renomowanej firmy amerykańskiej ICU Medical, Inc. (dawny Abbott Hospira). Zestaw z przetwornikiem pojedynczym
do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 152cm, przetwornik
z zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w prostą igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w d dodatkowe koreczki odkręcane zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie poniżej 5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem Mindray.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 – Pakiet nr 28M, poz.1

Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 134 – Pakiet nr 28M, poz.2

Prosimy  Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą renomowanej firmy amerykańskiej ICU Medical, Inc. (dawny Abbott Hospira) Zestaw z dwoma przetwornikami podwójny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w dwie linie pomiarowe 152cm (oznaczenia naklejki niebieska/czerwona), przetworniki z zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w prostą igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczki tłumiące odkręcane zabezpieczające system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia
z dokładnością odwzorowania na poziomie poniżej 5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem Mindray.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 – Pakiet nr 66M

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment czy Zamawiający wymaga przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału
i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, zamykana papierem laminowanym; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, łatwość wypełnienia linii. Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice –  co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 136 – Pytanie dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z zapisów §8 ust. 1 c) liczone były
od wartości zamówienia, którego dotyczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 137 – Pakiet 17M poz.1

Czy zamawiający dopuści kombinezon z rękawami zakończonymi gumka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138 – Pakiet 17M

Czy zamawiający dopuści do startowania na pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 139 – Pakiet 18M poz.1

Czy Zamawiający dopuści  spodenki o gramaturze 50 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140 – Pakiet 18M poz.3

Czy Zamawiający dopuści  koszule o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 – Pakiet 18M poz.3

Czy Zamawiający dopuści  koszule wykonane z SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 – Pakiet 83A poz.1

Czy Zamawiający może wydzielić w/w pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 143 – Pakiet 83A poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu producenta na kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 144 – Pakiet 83A poz.3

Czy Zamawiający dopuści  kaniule o przepływach

- 24G – 18 ml/min

- 22G – 33 ml/min

- 20G (dł. 25) – 55 ml/min

- 20G (dł. 32) – 55 ml/min

- 18G – 85 ml/min

- 17G – 140 ml/min

- 14G – 270 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ytanie nr 145 – Pakiet 83A poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 146 – Pakiet 83A poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o wymiarach i przepływach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,10 x 45 | 270 |
| 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| 18 G | 1,30 x 45 | 85 |
| 20 G | 1,10 x 32 1,10 x 33 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 18 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 147 – Pakiet 83A poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port boczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 148 – Pakiet 83A poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 2 paski RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 149 – Pakiet 83A poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 4 paski RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 150 – Pakiet 83A poz.5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o wymiarach 26G 0,6 x 19 mm (podane 0,62 x 19 mm) i przepływie 17 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 151– Pakiet 83A poz.5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 152 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port boczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 153 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 154 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 155 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych wymiarach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 | 310 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 200 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 100 105 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 38 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 | 22 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 156 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych wymiarach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,10 x 45 | 270 |
| Szary | 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| Zielony | 18 G | 1,30 x 45 | 85 |
| Różowy | 20 G | 1,10 x 32 1,10 x 33 | 55 |
| Niebieski | 22 G | 0,90 x 25 | 33 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 | 18 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 157 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 158 – Pakiet 83A poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane po 100 szt/op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 159 – Pakiet 83A poz.7

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 30G x 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 160 – Pakiet 83A poz.11

Czy Zamawiający dopuści igły motylki o dł. 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 161 – Pakiet 83A poz.11

Czy Zamawiający dopuści igły motylki pakowane po 100 szt./op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 162 – Pakiet 84A poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z skalą co 0,2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 163 – Pakiet 84A poz.2

Czy Zamawiający dopuści od oznakowanych liczbowych rozmiarów na opakowaniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 164 – Pakiet 84A poz.2

Czy Zamawiający dopuści kolorowe oznaczenie rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 165 – Pakiet 84A poz.2

Czy Zamawiający dopuści kolorowe oznaczenie rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 166 – Pakiet 84A poz.2d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowe po 80 szt/op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 167 – Pakiet 84A poz.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowe po 50szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 168 – Pakiet 84A poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PVC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 169 – Pakiet 84A poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrządy ścięte trójpłaszczyznowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 170 – Pakiet 84A poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z końcówką kroplową o dł. 55mm w części przeźroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 171 – Pakiet 84A poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z wzmocnionym ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 172 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PVC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 173 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z końcówką kroplową o dł. 55mm w części przeźroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 174 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z wzmocnionym ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 175 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający wydzieli worek  z w/w pozycji do nowej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 176 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z workiem o wymiarach 210mm x 300 mm i pojemności 1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 177 – Pakiet 84A poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z workiem o wymiarach 350mm x 550 mm i pojemności 3000ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 178 – Pakiet 84A poz.8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z opisu:

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych

- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

- Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

- Długość drenu: 180 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 179 – Pakiet 84A poz.9

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o skali od 0ml do 300ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 180 – Pakiet 84A poz.9

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o skali od 5ml do 250ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 181 – Pakiet 84A poz.9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu filtra skuteczności BFE VFE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 182 – Pakiet 84A poz.10

Czy Zamawiający dopuści przyrządy wykonane z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 183 – Pakiet 84A poz.10

Czy Zamawiający dopuści przyrządy nieposiadające gumki lub opaski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 184 – Pakiet 84A poz.11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu typu strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 185 – Pakiet 84A poz.11, 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zapewnioną kompatybilnością od producenta produktu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 186 – Pakiet 84A poz.11, 12

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 187 – Pakiet 84A poz.11, 12

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 188 – Pakiet 84A poz.16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o pojemności resztkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 189 – Pakiet 84A poz.18

Czy zamawiający dopuści przyrząd o następujących podpunktach:

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii,
gdy butelka jest pusta.

- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu

- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z  drenu podczas jego wypełniania.

- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych

- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

-Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

-Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji,
co zmniejsza toksyczność związaną z  ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

-Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

-Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

-Długość drenu: 180 cm

-Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 190 – Pakiet 84A poz.19,27

Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 191 – Pakiet 84A poz.20

Czy Zamawiający dopuści zastawki do 600 aspiracji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 192 – Pakiet 84A poz.24

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system dostępu o dł. 9,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 193 – Pakiet 84A poz.25

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system dostępu do 500 aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 194 – Pakiet 84A poz.27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadanie stałej zastawki dostępu bezigłowego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 195 – Pakiet 84A poz.28-29

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające paski RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 196 – Pakiet 84A poz.30

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z filtrem 15 um?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 197 – Pakiet 84A poz.8,13,14,15

Czy Zamawiający może wydzielić w/w pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 198 – Pakiet 77A poz.2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push”
i „Pull”, w rozmiarze 24 Fr, wykonany z silikonu medycznego, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y”
z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu.Zestaw zawierający: wyjmowany poprzez pociągnięcie zgłębnik do PEG typu PULL/PUSH, pętla do wyjmowania 5 Fr (1.8mm x 260cm), uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx, zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*, igła z filtrem 22 ga x 1.5”, 3.81 cm, igła z filtrem 19 ga x 3.81 cm, igła 25 ga x 1.5875 cm, serweta z wycięciem
z podkładkami samoprzylepnymi, strzykawka 12 ml, jednorazowy skalpel z ostrzem #11, igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm, prowadnik z pętlą, zacisk zgłębnika, gaziki 10.16 cm x 10.16 cm, gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm, nić chirurgiczna, instrukcja obsługi?

Powyższe parametry oferowane w miejsce parametrów wymienionych w SIWZ.

Dopuszczenie większej ilości oferentów pozwoli zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 199 – Pakiet 12M poz.3

Czy Zamawiający dopuści produkt czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 200 – Pakiet 12M poz.4

Czy Zamawiający dopuści produkt z objętością oddechową 1600 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 201 – Pakiet 12M poz.4

Czy Zamawiający dopuści produkt z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 202 – Pakiet 12M poz.11

Czy Zamawiający dopuści produkt o długości 2m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 203 – Pakiet 12M poz.9

Czy Zamawiający dopuści produkt o długości 3m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 204 – Pakiet 12M poz.9

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 205 – Pakiet 13M poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206 – Pakiet 3M poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o poniższej charakterystyce: System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą̨ połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w jeżyku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością̨ użytkowania przez 28 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 207 – Pakiet 3M poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie (w przypadku dopuszczenia powyżej opisanego alternatywnego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca) kompatybilnych z opisanych powyżej systemem wymiennych worków o pojemności 1500 ml - opakowanie = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 208 – Pakiet 3M poz.18

Czy Zmawiający dopuści rurkę Guedel w rozmiarze nr 6 zamiast 5? Pozostałem wymagania zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 209 – Pakiet 13M poz.23

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o wymiarach:

- rozmiar 4 mm /340 mm do rurek 5-8

- rozmiar 5 mm / 375 mm do rurek 6 – 11

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210 – Pakiet 13M poz.25

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o ramiarze rurki w 3 miejscach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211 – Pakiet 13M poz.26

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o ramiarze rurki tylko  na korpusie rurki oznaczonej 2 miejscach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 – Pakiet 13M poz.27

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o ramiarze rurki  na korpusie rurki oznaczonej 2 miejscach oraz w jednym na baloniku kontrolnym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 – Pakiet 13M poz.28

Czy Zamawiający dopuści poniżej opisaną  rurkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214 – Pakiet 13M poz.20

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z nieobrotowym łącznikiem, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 215 – Pakiet 13M poz.23

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 4mm/60 cm i 5mm/60 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216 – Pakiet 13M poz.24

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 4mm/340 mm i 5mm/370 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217 – Pakiet 13M poz.25

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła, z przezroczystym łącznikiem, z informacją o rozmiarze rurki w min. 4 miejscach, w tym na łączniku i baloniku kontrolnym, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218 – Pakiet 13M poz.26

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci poziomego paska na końcu rurki, z nieprzezroczystym łącznikiem, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 219 – Pakiet 13M poz.28

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym standardowym, posiadającym dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelniania tchawicy, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 220 – Pakiet 9M poz.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków typu beret o gramaturze min. 14 g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 221 – Pakiet 9M poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rękaw zakończony mankietem, dostępne w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 222 – Pakiet 9M poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 25 g/m kw., kolor niebieski, rękaw zakończony gumką, dostępne w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 223 – Pakiet 9M poz.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kocy o następujących parametrach:

- wymiary 110 x 220 cm;

- wypełnienie poliestrowo-wiskozowe, 60 g/m kw.;

- ze względu na fakt, że norma EN 13795:2011+A1:2013 dotyczy materiałów używanych do produkcji ubrań i obłażeń na blok operacyjny, prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 224 – Pakiet 9M poz.22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy pakowanych po 25 par?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 225 – Pakiet 9M poz.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy pakowanych po 25 par?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 226 – Pakiet 24M poz.1

Czy Zmawiający dopuści Rękawice niejałowe, bezpudrowe, nitrylowe,  chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI  KATIII, Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4  wszystkie części normy zapisane w teście z niezależnego laboratorium - dołączyć do oferty . Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania min. 5,98N  w całym okresie przechowywania. AQL ≤ 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: palec: 0,05mm – 0,12mm, dłoń: 0,05mm - 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671.Wolne od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, potwierdzone oświadczenie producenta.  Posiadające badania na substancje chemiczne – organiczne i nieorganiczne. Pełny raport z badania  na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną dołączyć do oferty. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii,  oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 227 – Pakiet 7M poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wziernika do otoskopu w rozmiarze 2,5 i 4 spełniającego resztę postawionych wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 228 – Pakiet 1M poz.7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 115 x 45 cm, spełniającej resztę postawionych wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 229 – Pakiet 7M poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników w opakowniach foliowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 230 – Pakiet 7M poz. 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu
z drenem o długości 120 cm o poniższych parametrach:

- pakowany pojedynczo w opakowanie blister

- pojemność worka  2 600 ml

- pojemność komory pomiarowej 500 ml

- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu

- zawór antyrefluksowy

- zawór dolny typu T

- zacisk ślizgowy

- port do pobierania próbek

- elastyczne sznurki mocujące

- wbudowany wieszak w worek na mocz

- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 – Pakiet 7M poz. 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników o długości 310 mm dla CH 6 - CH 10 oraz o długości 410 mm dla CH 12 – CH 24, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232 – Pakiet 84A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 233 – Pakiet 84A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kolorystycznym oznakowanie rozmiaru strzykawki
na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 234 – Pakiet 5M poz. 8c

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 150 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 235 – Pakiet 82A poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 236 – Pakiet 82A poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków z komorą kropelkową o długości 55mm w części przezroczystej , igłą biorczą dwukanałową, filtrem płynów o wielkości oczek 15 µm, drenem medyczny o długości 150 cm. Przyrząd nie zawierający  lateksu oraz  ftalanów. Opakowanie folia papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 237 – Pakiet 82A poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia oświadczenia o zastosowanym plastyfikatorze i załącznika do oświadczenia w postaci „Karty bezpieczeństwa produktu chemicznego”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 238 – Pakiet 82A poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o dopuszczenie przyrządu do krwi z komorą o długości 77mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 239 – Pakiet 82A poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o dopuszczenie przyrządów do krwi nie posiadających   uchwytu na dren oraz bez  nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 240 – Pakiet 82A poz. 16-17

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy nie posiadających informacji o pojemności resztkowej  zalegającej w drenie na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 241 – Pakiet 83A poz. 1,3

Czy Zmawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach?

Bezpieczna kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- cewnik wykonane z poliuretanu PUR

- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

|  | Cewnik |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 14 | pomarańczowy | 2.1 | 45 | 300 |
| 16 | szary | 1.8 | 45 | 200 |
| 17 | biały | 1.5 | 45 | 140 |
| 18 | zielony | 1.3 | 45 | 90 |
| 20 | różowy | 1.1 | 33 | 61 |
| 22 | niebieski | 0.9 | 25 | 36 |
| 24 | żółty | 0.7 | 19 | 15 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 242 – Pakiet 83A poz. 2

Czy Zmawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach w rozmiarze 24G zamiast 26G?

Bezpieczna kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- cewnik wykonane z poliuretanu PUR

- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

|  | Cewnik |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 24 | żółty | 0.7 | 19 | 15 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 243 – Pakiet 83A poz. 4

Czy Zmawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach?

Kaniula dożylna bez portu ze skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne,
do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- cewnik wykonane z teflonu FEP

- wyposażona w skrzydełka

- bez portu bocznego

- 2 linie RTG

- brak lateksu

- zastawka antyzwrotna

- osłona igły: polipropylen

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 100 szt.

|  | Cewnik |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 26 | Fioletowy | 0,6 | 19 | 13 |
| 24 | Żółty | 0,7 | 19 | 15 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 244 – Pakiet 83A poz. 5

Czy Zmawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach?

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu FEP

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- brak lateksu

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt. .

|  | Cewnik |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 300 |
| 16 | Szara | 1.8 | 45 | 200 |
| 17 | Biała | 1.5 | 45 | 140 |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45 | 90 |
| 20 | Różowa | 1.1 | 33 | 61 |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 36 |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 15 |
| 26 | Fioletowa | 0.6 | 19 | 13 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 245 – Pakiet 83A poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6x30 mm, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 246 – Pakiet 83A poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł z jednym rodzajem ścięcia ostrza,
tj. z ostrzem długo ściętym, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 247 – Pakiet 83A poz. 11

Czy Zamawiający  dopuści igłę w rozmiarze 18Gx38mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 248 – W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania
i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to
na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie
z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych zgodnych z wymogami producenta i rozporządzeniem MDR.

Pytanie nr 249 – Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 250 – Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 251 – Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji
i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza.

Pytanie nr 252 – Pakiet 80A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę do nietrzymania moczu z dostępu przezzasłonowego i nadłonowego polipropylenową, monofilamentową, jednorodną, niewchłanialną z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki do mocowania prowadnic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 253 – Pakiet 80A poz. 1

W razie wyrażenia zgody na pozycję 1 prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu. Produkty opisane w tym pakiecie są zróżnicowane. Wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu pozwoli na znaczne zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 254 – Pakiet 81A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT-O, składający się z taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, jednorodnej, niewchłanialnej z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 976 μm, max 2314 μm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez prowadnika oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji metodą przezzasłonową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 255 – Pakiet 79A poz. 1,3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 i 3 z pakietu 79 A i dopuści system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet z dostępu TOT lub TVT składający się z taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, jednorodnej, implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 256 – Pakiet 40M poz. 3

Taśmę do nietrzymania moczu z dostępu przezzasłonowego i nadłonowego polipropylenową, monofilamentową, jednorodną, niewchłanialną w plastikowej osłonce, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, bez nici do korekty i środka w kształcie ośmioboku, przystosowana do implantacji narzędziami wielorazowego użytku z dostępu TVT i TO?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 257 – W razie wyrażenia zgody na pozycję 3 prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 258 – Pakiet 90A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym składzie, pakowanego w opakowanie typu sztywny blister (pozostałe parametry zachowane):

- 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

- 1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm

- 1 x transparentna miseczka plastikowa, 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 259 – Pakiet 90A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie, (pakowanego w opakowanie typu sztywny blister):

- 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 1 x pęseta plastikowa,12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)

- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)

- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

- 1 x ostrze skalpela, 6,5 cm (zapakowane)

- 1 x igłotrzymacz 14cm

- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołączenia do zestawu nożyczek, łącznie
w zestawie lub jako element pakowany oddzielnie.

Pytanie nr 260 – Pakiet 90A poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania zapakowanego
w opakowanie typu sztywny blister z dwiema komorami służącymi do wlania płynu dezynfekującego, o następującym składzie:

- 5 x kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

- 1 x strzykawka 20 ml

- 1 x woda destylowana w ampułce 20 ml

- 1 x żel poślizgowy w saszetce

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 261 – Pakiet 90A poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zakładania szwów, zapakowanego w opakowanie typu sztywny blister trzykomorowy, opatrzony etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, dacie ważności i identyfikacji wytwórcy, o następującym składzie:

•	1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

•	1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm

•	6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

•	1 x igłotrzymacz, 12 cm

•	1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,4 cm

•	1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

•	1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

•	1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

•	1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm

•	1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 262 – Pakiet 90A poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w opakowaniu typu twardy blister, zaopatrzonego w etykietę z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, dacie ważności i identyfikacji wytwórcy, o następującym składzie:

•	1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

•	1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

•	8 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

•	5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

•	1 x serweta nieprzylepna z włókniny polipropylenowo - polietylenowej, 45 x 37,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 263 – Pakiet 90A poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale posiadającego
w swoim składzie 2 serwety polipropylenowo – polietylenowe ofoliowane z włókniny o gramaturze 55 g/m2, a na opakowaniu minimum 2 metki samoprzylepne? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 264 – Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 8 ust. 1 c) poprzez zmianę podstawy ich naliczania - z „wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 1“
na „wartość brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia“.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 265 – § 8 ust. 1 a) i b) – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 8 ust. 1 a) i b) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna
za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia treść Zał. nr 2 – Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 266 – Pakiet 6A poz. 2,3

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu 6 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową
w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty
w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 266 – Pakiet 6A poz. 2,3

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu 6 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową
w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty
w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji do nowego pakietu. Zał. nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 267 – Pakiet 84A poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 268 – Pakiet 13M poz. 24

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o wymiarach:

- rozmiar 4 mm /340 mm do rurek 5-8

- rozmiar 5 mm / 375 mm do rurek 6 – 11

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska