### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 30.06.2022 r.

DZP.261.1/ZP/37/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/37/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup zestawu do badań bronchoskopowych”, (Znak postępowania: ZP/37/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 9 oraz zał. 2.1 do SWZ § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „(…) przy czym każda naprawa przedmiotu umowy trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji
o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać
z urządzenia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 – Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „W razie trzykrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego elementu / podzespołu na nowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 – Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 14 oraz Zał. 8 do SWZ pkt. 139

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 – Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2%  wartości niedostarczonego sprzętu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 5 – Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%  ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 – Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 7 – Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 3 oraz zał. 2.1 do SWZ § 1 ust. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Pytanie nr 8 – Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – pkt. 135

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w parametrze nr 135 wymaga, aby czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wynosił max. 24 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/.

Pytanie nr 9 – Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – pkt. 136a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę sprzętu niewymagającej importu części do 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w parametrze nr 136 wymaga, aby czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/ wynosił odpowiednio dla:

a. niewymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/,

b. wymagającej importu  części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/.

Pytanie nr 10 –  punkt 2

Czy Zamawiający będzie wymagał by endoskop posiadał kanał roboczy nie mniejszy niż 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga kanału biopsyjnego
o szerokości 2,8mm (tolerancja szerokości ±0,2mm).

Pytanie nr 11 – punkt 3

Czy Zamawiający będzie wymagał lepszych parametrów od podanych czyli by średnica sondy zewnętrznej  wziernikowej wynosiła: max. 5,9 mm?

To pozwala na dotarcie w dalsze rejony drzewa oskrzelowego i mniejsze odczucie bólu przez pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga sondy wziernikowej
o szerokości zewnętrznej 6,4mm (tolerancja szerokości ±0,2mm).

Pytanie nr 12 – punkt 4

Czy Zamawiający życzy sobie by średnica zewnętrznej końcówki wziernika wynosiła: max. 5,9mm?

Takie rozwiązanie  pozwala na dotarcie w dalsze rejony drzewa oskrzelowego.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga końcówki wziernika
o szerokości zewnętrznej 6,1mm (tolerancja szerokości ±0,2mm).

Pytanie nr 13 – punkt 8

Czy Zamawiający życzy sobie by  oferowany endoskop posiadał lepsze parametry techniczne tzn. by głębia ostrości wynosiła: 2-100 mm?

Pozwala to na bardziej dokładne i precyzyjne badania diagnostyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – punkt 10

Czy Zamawiający dopuści dowolnie programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej
z możliwością przypisania funkcji sterującej procesora: min. 2 przyciski?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Większa ilość przycisków pozwoli na  zaprogramowanie większej ilości funkcji.

Pytanie nr 15 – punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wejście do kanału instrumentalnego typu standard? Jest to lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wejścia do kanału instrumentalnego typu LUER.

Pytanie nr 16 – punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w złączu elektronicznym (min. 90 stopni) i  tym samym przyzna przypisaną do tego punktację? Jest to inne równoznaczne rozwiązanie technologiczne. I tym samym przyzna przypisaną do tego punktację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Parametr nr 16 jest parametrem dodatkowym, którego Wykonawca nie musi spełniać. Zamawiający wymaga obrotowego konektora łączącego endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu.

Pytanie nr 17 – punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny system z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego lub dwóch konektorów? Jest to inne równoznaczne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga systemu z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła
za pomocą jednego konektora.

Pytanie nr 18 – punkt 18

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu,  na rzecz barwienia modyfikowanym światłem LED? Jest to lepsze rozwiązanie technologiczne i bezpieczniejsze środowiskowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu. Zamawiający dopuszcza barwienie modyfikowanym światłem LED.

Pytanie nr 19 – punkt 21

Czy Zamawiający może określić ile szczoteczek ( ewentualnie inne akcesoria do badań) ma dostarczyć Oferent i czy wystarczy jeden pełny komplet przyłączy do myjni?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o pakiet startowy niezbędny do uruchomienia urządzenia:  1 komplety adapterów do mycia i dezynfekcji oraz 1 komplety szczotek czyszczących do kanału roboczego oraz do gniazd zaworów – tzw. pakiet startowy.

Pytanie nr 20 – punkt 30

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Jest to funkcja zbyteczna i nie ma potrzeby uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne. Videobronchoskop służy do badania drzewa oskrzelowego a nie powłok brzusznych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagania spełnienia przez Wykonawcę parametru nr 30, przekreślając go w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje przekreślenia, a nie całkowitego usunięcia parametru, aby nie doprowadzić do niespójności odpowiedzi z numeracją parametrów w opisie przedmiotu zamówienia. Zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 30.06.2022 r.

Pytanie nr 21 – punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z menu;  pozostałe menu (w tym menu serwisowe)  w języku angielskim (bądź znaki graficzne – ogólnie znane) wraz z instrukcją obsługi
w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ograniczył
w punkcie 33 możliwości złożenia oferty dla oferentów urządzenia z językiem angielskim. Parametr nr 33 jest parametrem dodatkowym, którego Wykonawca nie musi spełniać.

Pytanie nr 22 – pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z funkcjami:

minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:

- data i czas badania

- stoper (upływ czasu badania od rozpoczęcia)

- nazwisko pacjenta

- ID pacjenta,

- datę urodzenia pacjenta

- nazwa profilu użytkownika (lekarza)

- bieżący  tryb obrazowania (aktywne funkcje wspomagające diagnostykę obrazowania)

- stopień powiększenia obrazu/zoom

- miniaturki zarejestrowanych obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 – pkt.33

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z menu w języku polskim;  pozostałe menu ( w tym menu serwisowe)  w języku angielskim (bądź znaki graficzne –ogólnie znane) wraz
z instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ograniczył
w punkcie 33 możliwości złożenia oferty dla oferentów urządzenia z językiem angielskim. Parametr nr 33 jest parametrem dodatkowym, którego Wykonawca nie musi spełniać.

Pytanie nr 24 – pkt 35

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Taki zapis charakterystyczny jest tylko dla jednego producenta i w żaden sposób nie wpływa na wynik badania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagania spełnienia przez Wykonawcę parametru nr 35, przekreślając go w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje przekreślenia, a nie całkowitego usunięcia parametru, aby nie doprowadzić do niespójności odpowiedzi z numeracją parametrów w opisie przedmiotu zamówienia. Zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia udostępniony został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 30.06.2022 r.

Pytanie nr 25 – pkt.39

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV w którym funkcje programowania dostępne są na endoskopie, bez konieczności przełączania ich na procesorze. Jest to lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – pkt.31

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony procesor obrazu HDTV był z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności min.-  4 GB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z możliwością rejestracji zdjęć
w formatach od TIFF ( format bezstratny) oraz JPEG – w 3 stopniach kompresji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – pkt.45

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie zabezpieczające przed wypadnięciem endoskopu? Różni producenci stosują swoje zabezpieczenia technologiczne przed wypadnięciem endoskopu podczas badania. Podany sposób jest charakterystyczny tylko dla jednego oferenta firma Varimed (Pentax).

A tym samym czy dopuści inne rozwiązania równoważne lub lepsze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – pkt.48-50

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu ze znacznie lepszym źródłem światła tj. oświetleniem typu LED o żywotności min. 10.000 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – pkt.51-52

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu bez wskaźnika zużycia lampy i  lampy zapasowej– gdyż nowoczesne urządzenia gwarantują ciągłą pracę przez okres min. 10.000 godzin i nie wymagają lampy peryferyjnej?

Wskaźnik zużycia oświetlenia nie wymaga kontroli co 500 godzin – w każdej chwili można to uzyskać poprzez użycie klawiatury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – pkt.48-52

Czy Zamawiający będzie wymagał by w ramach bezpieczeństwa energetycznego Wykonawca zabezpieczył pracę źródła światła Pracowni na okres min. 10.000 godzin? W praktyce Wykonawca ma dostarczyć taki procesor lub zapewnić dostawę lamp ksenonowych tak aby Zamawiający nie ponosił kosztów związanych z ich zakupem przez okres 10.000 godzin pracy ( tj 20 lamp ksenonowych o żywotności min. 500 godzin każda ).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 32 – pkt.53

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z możliwością regulacji ręcznej oświetlenia w min. 10 stopniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – pkt.54

Czy Zamawiający dopuści możliwość  regulację barwy czerwonej w zakresie min. 9 stopniach? Regulacja barwy odbywa się w sposób automatyczny lub poprzez modyfikację światła typu LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – pkt.55

Czy Zamawiający dopuści możliwość  regulację barwy niebieskiej w zakresie min.9 stopniach? Regulacja barwy odbywa się w sposób automatyczny lub poprzez modyfikację światła typu LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – pkt.56

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatyczny balans bieli?

Balans bieli wykonywany jest w procesie produkcyjnym bądź serwisowym

(producent dedykuje ustawienie balansem bieli pod konkretny endoskop). Nowoczesne urządzenia nie wymagają takiego nastawienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – pkt 31

Czy Zamawiający  będzie wymagał by –procesor wyposażony był w wyjście komunikacyjne DICOM
w celu integracji z PACS? Takie rozwiązanie daje duże oszczędności ( finansowe)  przy podłączeniu pracowni do systemu operacyjnego Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 37 – pkt.57

Czy Zamawiający dopuści urządzenie –procesor obrazu z możliwością zapisywania min.45pacjentów w menu wewnętrznym? Parametr ten nie wpływa na wynik badań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – pkt 59

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Parametr ten jest charakterystyczny tylko dla jednego Wykonawcy. Inni producenci oferują lepsze rozwiązania technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Parametr nr 59 jest parametrem dodatkowym, którego Wykonawca nie musi spełniać.

Pytanie nr 39 – pkt.27

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z wyjściem sygnału:

Wyjścia  min. : 1 x RBG ; 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/ HD?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia parametru nr 27.

Pytanie nr 40 – pkt 64-65

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z podstawą jezdną z blokadą min. 2 kół; z 4 podwójnie koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120 mm z tolerancją +/- 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – Wózek medyczny endoskopowy, Parametr dodatkowy

Czy Zamawiający będzie wymagał by wózek wyposażony był w  półkę na nogę/ramię  pod monitor –obrotową: lewa/prawa oraz regulacja góra/dół z podstawą typu VESA 75/100 z udźwigiem do max. 14 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający określił minimalne wartości w punktach od 62 do 70 OPZ.

Pytanie nr 42 – pkt.71

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek o masie własnej max 70 kg +/- 10 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – Dotyczy pkt 72-81

Czy Zamawiający dopuści do oceny: monitor medyczny o podanych parametrach: przekątna obraz min. 27”, jasność min. 250 cd/m2, paleta barw: 16,7 M, porty  wejścia /wejścia : 1x-D-Sub-15 pin; 1x HDMI, 1x- słuchawka; czas reakcji max.: 5 ms, rozdzielczość: 1920 x 1080,  kąt widzenia poziom/ pion ponad 170 stopni; matryca TFT LCD (VA)(LED); możliwość ustawienia na wózku endoskopowym; mocowanie typu VESE ; standard portów video: D-Sub, HDMI ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 44 – Dotyczy pkt 72-81

Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor medyczny z sygnałem wejścia:

2 x DVI , 1 x VGA, 1 x Component, 1 x SDI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wejścia video min. DVI, VGA/RGBS, Y/C (S-Video), Composite.

Pytanie nr 45 – dotyczy pkt.114

Czy Zamawiający dopuści by tester szczelności zamontowany był na zewnątrz urządzenia? Zapewnia to większe bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 46 – dotyczy pkt.114

Czy Zamawiający dopuści by tester szczelności zamontowany był wewnątrz urządzenia- opcjonalnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aby tester szczelności zamontowany był wewnątrz urządzenia opcjonalnie. Montaż testera szczelność wewnątrz jest wymaganiem Zamawiającego minimalnym zgodnie z punktem 94.

Pytanie nr 47 – dotyczy pkt.108

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, która posiada na końcu cyklu mycia i dezynfekcji możliwość przedmuchu wraz z alkoholem wewnętrznych kanałów endoskopu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię, która posiada na końcu cyklu mycia i dezynfekcji możliwość przedmuchu wraz z alkoholem wewnętrznych kanałów endoskopu.

Pytanie nr 48 – dotyczy pkt109

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  wyposażoną w możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym: mycia, dezynfekcji w zakresie 0-9 godz. ( w zależności od rodzaju stosowania środków) –tak jak w specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię  wyposażoną w możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym: mycia, dezynfekcji w zakresie 0-9 godz.

Pytanie nr 49 – dotyczy pkt.109-112

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczona myjnia posiadała ciągłą kontrolę poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze  myjącej. Każdy kanał wyposażony w niezależne przyłącze, które automatycznie wyłącza proces mycia po wykryciu niedrożności któregoś z kanałów? Daje to gwarancje prawidłowego mycia i dezynfekcji endoskopu oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 50 – dotyczy pkt.111

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  w której okres przydatności dla środka wielorazowego użycia jest oznaczona manualnie, z dobrowolnie określoną barwą i tym samym przyzna przypisaną do tego ilość punktów? Podwójne zabezpieczenie podnosi próg możliwości popełnienia błędu w odczycie danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię, w której okres przydatności dla środka wielorazowego użycia jest oznaczona manualnie, z dobrowolnie określoną barwą i tym samym przyzna przypisaną do tego ilość punktów.

Pytanie nr 51 – dotyczy pkt.115

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  wyposażoną w klawiaturę dotykową –specjalnie zabezpieczoną przed zalaniem z dwu rzędowym kolorowym wyświetlaczem w którym komunikaty pojawiają się w języku polskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dotyczy pkt.124

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  wyposażoną w 4 jezdne koła z możliwością blokady 2 przednich kół? Jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w min. 4 koła jezdne, każde wyposażone w blokadę.

Pytanie nr 53 – dotyczy pkt.113

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektronicznym manometrem, które informuje o spadku ciśnienia, potwierdzonym wydrukiem i sygnalizacją akustyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dotyczy pkt.115

Czy Zamawiający dopuści  do oceny urządzenie z bardziej wyrazistym wyświetlaczem w postaci LED 7 segmentowym, 4 cyfrowym? Rozwiązanie te jest proste i łatwiejsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy pkt.116

Czy Zamawiający dopuści  do oceny urządzenie wyposażone w komunikaty przedstawiane w języku polskim na wydruku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy pkt.118 i119

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w zbiornik na środek dezynfekcyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga myjni ze zbiornikami na środek dezynfekcyjny zgodnie
z punktem 98.

Pytanie nr 57 – dotyczy pkt.121

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  wyposażoną w zbiorniki na koncentrat detergentu
o pojemności min. 3 litry +/- 1,5 litra?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Zbiorników na koncentrat detergentu minimum 3l, zgodnie
z punktem 101.

Pytanie nr 58 – dotyczy pkt.124

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system 4 kółek z których przednie dwie są blokowane? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w min. 4 koła jezdne, każde wyposażone w blokadę.

Pytanie nr 59 – dotyczy pkt.125 i 126

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię  o wymiarach : 55x55x92 ( szer.  x dł. x wys.)  +/-5 %; waga max 80 kg? Podane w specyfikacji parametry charakterystyczną są tylko dla jednego Wykonawcy, a tym samym wykluczają inne podmioty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dotyczy pkt. 127-129

Czy  Dostawca Szafy endoskopowej musi także dostarczyć na własny koszt oryginalne przyłącza do określonych endoskopów?  Szafa jest wyrobem medycznym co oznacza, że nieautoryzowana modyfikacja tego produktu jest ograniczona prawnie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy szafy endoskopowej kompatybilnej z zaoferowanym
w postępowaniu videobronchoskopem.

Pytanie nr 61 – dotyczy 127-150

Czy Zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie technologiczne  urządzenia czyli szafę endoskopową medyczną na 7 aparatów wykonaną z blachy nierdzewnej i  malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga szafy endoskopowej umożliwiającej przechowywanie min. 8 endoskopów po min. 4 w każdej komorze.

Pytanie nr 62 – dotyczy pkt 127-152

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafę o następujących parametrach:

Szafa do przechowywania max 7 endoskopów

Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej

Uchwyty na dwóch poziomach

Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych

Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin

Pojemność komory suszenia min. 0,5 m3 – max. 0,6 m3

Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji

Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej

Możliwość suszenia przez min. 120 minut

Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania

Filtr HEPA

Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD

Szafa dwudrzwiowa

Przeszklone drzwi

Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual)

Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi

Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych

Temperatura sterowana ok. 40OC

Koszyk na akcesoria

Funkcje bezpieczeństwa:

- klucz bezpieczeństwa

- blokada drzwi

- kontrola blokady przycisków paneli

Proces walidacji z drukarką

7 filtrów wewnętrznych powietrza  0,2 µm

2 zewnętrze filtry powietrza

Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min

Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację

Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi

Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm

Waga max. 200 kg

Zasilanie 220-230V/50-60Hz

Podłączenie do sieci jednofazowej

Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów

Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza ?

Jest to inny równoznaczny typ urządzenia medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 63 – dotyczy: Wymagania formalno – techniczne punkt 155:

Czy Zamawiający dopuści by czas reakcji serwisu wynosił  max. 48 godz. (dotyczy sprzętu medycznego), w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w parametrze nr 135 wymaga, aby czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wynosił max. 24 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/.

Pytanie nr 64 – dotyczy: Wymagania formalno – techniczne punkt 156:

Czy Zamawiający dopuści by czas na skuteczne usunięcie uszkodzenia(dotyczy sprzętu medycznego):

a) nie wymagającej importu części –wynosił nie dłużej niż 4 dni robocze

b) wymagającej importu części – wynosił nie dłużej niż 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w parametrze nr 136 wymaga, aby czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/ wynosił odpowiednio dla:

a. niewymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/,

b. wymagającej importu  części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Andrzej Stanisław Płoński