Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

**NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 14.01.2025 r.

DZP.264.1/1/2025/ZO

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr DZP.ZO.1/2025**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w odpowiedzi  
na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pn. „**Zakup i dostawa materiałów szewnych oraz siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”**,przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy §5 ust. 1 pkt a i b) I Projektowe Postanowienia Umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wart. brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: §5 wzoru umowy stanowi o osobach odpowiedzialnych za realizację umowy. Zamawiający pozostawia zapisy §6 Projektowanych postanowień umowy w zakresie kar umownych bez zmian.**

**Pytanie nr 2:** Dotyczy §3 ust. 2 Postanowień Umowy

Zwracamy się z prośbę o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający aktualizuje zapisy Projektowanych postanowień umowy w zakresie terminu dostawy. Zaktualizowany dokument opublikowany został na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 14.01.2025 r.**

**Pytanie nr 3:** Dotyczy §7 Postanowień Umowy

Prosimy o dodanie do obecnego zapisu następującego zastrzeżenia:

„W przypadku trzykrotnego przekroczenia umówionych terminów realizacji zamówień częściowych   
o więcej niż 3 dni robocze, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy §7 Projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury drogą mailową w formacie pdf. na wskazany przez Zamawiającego adres email?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5:** Dot. zad. 5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, dopuści siatki o gramaturze 42,2g/ m2. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:** Dot. Pakietu nr 1. Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70cm, dopuści również długość 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:** Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-23, 29-33

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%), w poz. 35, 36 bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:** Dot. Pakietu nr 1, poz. 25-27, 34

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny, wykonany z polidioksanonu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:** Dot. Pakietu nr 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i okresie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:** Dot. Pakietu nr 1, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm lub 45 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:** Dot. Pakietu nr 2, poz. 8, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:** Dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w Pakiecie nr 3 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:** Dot. Pakietu nr 3, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego   
o wielkości porów 1,0x1,2mm ±10%, gramaturze 85g/m2 ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

a) w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 1 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli;

c) w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki

w terminowej realizacji umowy,

d) w wysokości 0,5% wartości brutto brakującego towaru za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu brakującego towaru zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 2 oraz za każdy dzień zwłoki   
w dostarczeniu towaru wolnego od wad zgodnie z terminem określonym w § 3

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy §6 Projektowanych postanowień umowy w zakresie kar umownych bez zmian.**

**Z-ca Dyrektora**ds. Administracyjno-Technicznych

**Jerzy Kułakowski**